原子吸收分光光度法分析手册

第 3 册

火焰原子吸收分光光度法

各元素的测定条件

原子吸收分光光度法分析手册

第 3 册

6.	 火焰原子吸收分光光度法测定各元素的条件	3

6.1	测定浓度	3

6.2	测定条件	3

6.3	背景校正方法和干扰	3

6.4	各元素的测定条件	3

1)     银 (Ag)	4

2)     铝 (Al)	5

3)     砷 (As)	6

4)     金(Au)	7

5)     硼 (B)	8

6)     钡 (Ba)	9

7)     铍 (Be)	10

8)     铋 (Bi)	11

9)     钙 (Ca) I	12

10)   钙 (Ca) II	13

11)   镉 (Cd)	14

12)   钴 (Co)	15

13)   铬 (Cr)	16

14)   铯(Cs)	17

15)   铜 (Cu)	18

16)   铁 (Fe)	19

17)   镓 (Ga)	20

18)   锗 (Ge)	21

19)   钾 (K)	22

20)   锂  (Li)	23

21)   镁 (Mg)	24

22)   锰 (Mn)	25

23)   钼 (Mo)	26

24)   钠 (Na)	27

25)   镍 (Ni)	28

26)   铅 (Pb) I	29

27)   铅 (Pb) II	30

28)   钯 (Pd)	31

29)   铂 (Pt)	32

30)   铷 (Rb)	33

31)   铑 (Rh)	34

32)   锑 (Sb)	35

33)   硒 (Se)	36

34)   硅 (Si)	37

35)   锡 (Sn) I	38

36)   锡 (Sn) II	39

37)   锡 (Sn) III	40

38)   锡 (Sn) IV	41

39)   锶 (Sr)	42

40)   碲 (Te)	43

41)   钛 (Ti)	44

42)   铊 (Tl)	45

43)   钒 (V)	46

44)   锌 (Zn)	47

# 6.	 火焰原子吸收分光光度法测定各元素的条件

## 6.1	测定浓度

基于分析手册第 2 册第 3 章中的标准样品制备方法制备储备溶液，用这储备溶液配制校准曲线用的标准系列。如分析手册第 2 册第 4 章所述，吸收应该在 0.044 ~  0.3 的范围 ，从上述数据决定校准曲线上下限，得到标准系列的实际测定的浓度范围。

实际样品测定的浓度范围也许与上述不同，有时是由于共存物质的区别；有时由于分析有机溶剂样品，灵敏度提高 2 ~ 3 倍，标准的浓度应该相应降低。

测定较高浓度的样品时，燃烧器必须转动角度 (分析手册第 2 册第 4.3 章)或使用灵敏度相对较低的其他分析线。(分析手册第 1 册第 2.1 章)。

## 6.2	测定条件

在 AA-6300或 AA-6650/6800中，可使用已经保存的分析条件。但是各仪器之间也许略有不同，因此最好如分析手册(第 1 册第 2.2 章)所述寻找最优的助燃气和燃气的混合比，以便得到高的灵敏度和好的重现性的数据。

然而，这些预先储存的条件主要针对水溶液样品。

因此，当测定有机溶剂样品时，助燃气流量、燃气流量、燃烧器高度以及其他条件必须重新探索。参照原子吸收分光光度计的分析手册选择最优的分析条件。

在测定钙，铅和锡时，有 2 个以上的火焰条件或分析波长可供选择，分别以I，II，III，或 IV 表示。

## 6.3	背景校正方法和干扰

如果测定元素有自吸收空心阴极灯的话，背景校正将采用  D2 灯方法和自吸收方法两种方法。结果将用 BGD-D2方式和BGC-SR方式表示。BGC-SR 方式，灵敏度降低，这与校正的机理有关。通常情况下建议采用 BGC-D2 进行背景校正。

但是，如果样品的背景吸收大于 0.5Abs 或有光谱干扰，或分析线在长波长范围， D2 灯不能用，则选择 BGC-SR方式。

此章也描述有关干扰的信息。

在实际样品测定中，需要确认干扰。参照分析手册第 2 册第 5 章原子吸收方法的干扰。

## 6.4	各元素的测定条件

### 1)     银 (Ag)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  10 mA/0 mA	;  10 mA/400 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;   328.1 nm	;  328.1 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	;  0.5 nm	燃气流量	;  2.2 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	;  BGC-SR	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	328.1nm

1	0.5000	0.0967

2	1.0000	0.1892

3	2.0000	0.3716

4	3.0000	0.5470

5	4.0000	0.7179

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.1923，K2= 0.0032

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	328.1nm

1	0.5000	0.0645

2	1.0000	0.1297

3	2.0000	0.2596

4	3.0000	0.3903

5	4.0000	0.5215

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.1293，K2= 0.0003

干扰

化学干扰几乎不存在。

### 2)     铝 (Al)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  10 mA/0 mA	;  10 mA/600 mA	燃烧器高度	;  17 mm

波长	;  309.3 nm	;  309.3 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	;  0.5 nm	燃气流量	;  7.0 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	;  BGC-SR	助燃气的类型	;  N2O

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	309.3nm

1	5.0000	0.0585

2	10.0000	0.1183

3	20.0000	0.2243

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000, K1= 0.0114

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	309.3nm

1	5.0000	0.0330

2	10.0000	0.0638

3	20.0000	0.1288

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000, K1= 0.0064

干扰

Al 在 N2O-C2H2 火焰中约有10 ~ 15% 电离。加入 0.1% 氯化镧或钾到标准或未知 样品中作为抑电离剂。共存的10 ~ 50 倍浓度于 Al  的Ti 或 Fe 将会引起 10% 正干扰。

### 3)     砷 (As)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  14 mA/0 mA	;  14 mA/500 mA	燃烧器高度	;  15 mm

波长	;  193.7 nm	;  193.7 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.2 nm	;  0.2 nm	燃气流量	;  3.7 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	;  BGC-SR	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	193.7nm

1	0.0000	0.0042

2	10.0000	  0.1965

3	30.0000	  0.4890

4	50.0000	  0.7096

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0  r2=0.9996

K0= 0.0002，K1= 0.0200，K2= 0.0001

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	193.7nm

1	0.0000	0.0007

2	10.0000	0.1163

3	30.0000	0.2878

4	50.0000	0.4280

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0  r2=0.9995

K0= 0.0036，K1= 0.0113，K2= 0.0000

干扰

空气-乙炔火焰中散射和吸收的干扰极大。

采用氩-氢火焰测定或把砷气体输入到加热的石英池中可提高灵敏度和减少干扰。

### 4)     金(Au)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  12 mA/0 mA	;  10 mA/400 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  242.8 nm	;  242.8 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	;  0.5 nm	燃气流量	;  1.8 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	;  BGC-SR	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	242.8nm

1	0.0000	0.0000

2	4.0000	  0.1683

3	12.0000	  0.4794

4	20.0000	  0.7673

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0  r2=1.0000

K0= 0.0000，K1= 0.0424，K2= 0.0002

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	242.8nm

1	0.0000	0.0009

2	4.0000	  0.1124

3	12.0000	  0.3362

4	20.0000	  0.5392

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0  r2=1.0000

K0= 0.0019，K1= 0.0296，K2= 0.0001

干扰

如果 Fe，Cu 和 Ca 大量共存，导致负干扰。然而，在通常情况下化学干扰不明显。

### 5)     硼 (B)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  16 mA/0 mA	燃烧器高度	;  17 mm

波长	;  249.7 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.2 nm	燃气流量	;  7.7 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	助燃气的类型	;  氧化亚氮

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	249.7nm

1	0.0000	0.0025

2	200.0000	0.1254

3	600.0000	0.3494

4	1000.0000	0.5219

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0  r2=0.9999

K0= 0.0012，K1= 0.0007，K2= 0.0000

干扰

如果 Na 大量共存，产生正干扰。在氧化亚氮-乙炔火焰中降低乙炔流量或燃烧器高度可减少干扰; 但是灵敏度也降低。

### 6)     钡 (Ba)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  16 mA/0 mA	燃烧器高度	;  17 mm

波长	;  553.6 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.2 nm	燃气流量	;  6.7 l/min

点灯方式	;  HCL	助燃气的类型	;  氧化亚氮

	校准曲线 HCL 方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	553.6nm

1	2.0000	0.0568

2	4.0000	0.1035

3	8.0000	0.2171

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.0270

干扰

### 7)     铍 (Be)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  16 mA/0 mA	燃烧器高度	;  17 mm

波长	;  234.9 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	燃气流量	;  7.0 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	助燃气的类型	;  氧化亚氮

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	234.9nm

1	0.0000	0.0002

2	4.0000	0.1042

3	1.2000	0.3077

4	2.0000	0.5110

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0  r2=1.0000

K0= 0.0006，K1= 0.2582，K2= 0.0015

干扰

氧化亚氮-乙炔火焰中部分电离。

Al  的干扰可加 氢氟酸 抑制。

### 8)     铋 (Bi)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  10 mA/0 mA	;  10 mA/300 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  223.1 nm	;  223.1 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	;  0.5 nm	燃气流量	;  2.2 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	;  BGC-SR	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	223.1nm

1	5.0000	0.1526

2	10.0000	0.2901

3	20.0000	0.5527

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.0308，K2= 0.0002

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	223.1nm

1	5.0000	0.1088

2	10.0000	0.2113

3	20.0000	0.3955

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K

K0= 0.0000，K1= 0.0225，K2= 0.0001

干扰

干扰少。

### 9)     钙 (Ca) I

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  10 mA/0 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  422.7 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	燃气流量	;  2.0 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	422.7nm

1	0.5000	0.0565

2	1.0000	0.1096

3	2.0000	0.2179

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.1093

干扰

如果Al，Be，P，V，Si，T i和 Zr 共存有负干扰。因此，需要在标准或未知样品中加入 0.1 ~ 0.2% 的氯化镧或锶。

### 10)   钙 (Ca) II

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  10 mA/0 mA	燃烧器高度	;  17 mm

波长	;  422.7 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	燃气流量	;  6.5 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	助燃气的类型	;  氧化亚氮

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	422.7nm

1	0.1000	0.0368

2	0.2000	0.0696

3	0.4000	0.1479

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.3655

干扰

在空气-乙炔火焰中由于共存物质产生的负干扰，使用氧化亚氮-乙炔火焰可以排除。然而，温度高会电离，可加入 0.1 ~ 0.2% 氯化钾到标准或未知样品中。

### 11)   镉 (Cd)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  8 mA/0 mA	;  8 mA/100 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  228.8 nm	;  228.8 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	;  0.5 nm	燃气流量	;  1.8 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	;  BGC-SR	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	228.8nm

1	0.1000	0.0605

2	0.2000	0.1153

3	0.4000	0.2478

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.6106

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	228.8nm

1	0.1000	0.0329

2	0.2000	0.0659

3	0.4000	0.1272

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.3207

干扰

干扰少。

### 12)   钴 (Co)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  12 mA/0 mA	;  12 mA/400 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  240.7 nm	;  240.7 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.2 nm	;  0.2 nm	燃气流量	;  2.2 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	;  BGC-SR	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	240.7nm

1	1.0000	0.1095

2	2.0000	0.2129

3	3.0000	0.3127

4	4.0000	0.4095

5	5.0000	0.4980

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.1114，K2= 0.0023

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	240.7nm

1	1.0000	0.0800

2	2.0000	0.1628

3	3.0000	0.2399

4	4.0000	0.3147

5	5.0000	0.3840

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.0840，K2= 0.0014

干扰

如果过量的过渡元素和重金属共存，有干扰。例如，如果镍共存 (0.1%左右)，20 ~ 50% 负干扰会产生。

### 13)   铬 (Cr)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  10 mA/0 mA	;  10 mA/600 mA	燃烧器高度	;  9 mm

波长	;  357.9 nm	;  357.9 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	;  0.5 nm	燃气流量	;  2.8 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	;  BGC-SR	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	357.9nm

1	0.5000	0.0692

2	1.0000	0.1463

3	2.0000	0.2742

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.1389

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	357.9nm

1	0.5000	0.0427

2	1.0000	0.0869

3	2.0000	0.1557

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.0799

干扰

Fe 共存在空气-乙炔火焰中导致负干扰。然而，加入 0.1 ~ 0.2% 氯化铵可消除。

在氧化亚氮-乙炔火焰中，Cu，Al，Mg，Ba 等的干扰可通过减少乙炔的流量消除。

### 14)   铯(Cs)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  16 mA/0 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  852.1 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  1.0 nm	燃气流量	;  1.8 l/min

点灯方式	;  HCL	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 HCL 方式(加入 500PPM K)

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	852.1nm

1	1.0000	0.0754

2	2.0000	0.1532

3	3.0000	0.2243

4	5.0000	0.3542

5	7.0000	0.4756

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K

K0= 0.0000，K1= 0.0792，K2= 0.0016

干扰

在空气-乙炔火焰中电离干扰严重。

0.1% 钾 (氯化钾)加入到标准或未知样品作为抑制剂。

因此，吸收灵敏度几乎可以加倍。

15)   铜 (Cu)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  6 mA/0 mA	;  6 mA/500 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  324.8 nm	;  324.8 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	;  0.5 nm	燃气流量	;  1.8 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	;  BGC-SR	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	324.8nm

1	0.5000	0.0968

2	1.0000	0.1898

3	2.0000	0.3800

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.1901

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	324.8nm

1	0.5000	0.0653

2	1.0000	0.1274

3	2.0000	0.2510

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.1261

干扰

干扰少。

### 16)   铁 (Fe)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  12 mA/0 mA	;  12 mA/400 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  248.3 nm	;  248.3 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.2 nm	;  0.2 nm	燃气流量	;  2.2 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	;  BGC-SR	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	248.3nm

1	0.5000	0.0569

2	1.0000	0.1167

3	2.0000	0.2285

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.1147

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	248.3nm

1	0.5000	0.0323

2	1.0000	0.0642

3	2.0000	0.1256

[ABS]=K1*[C]+K

K0= 0.0000，K1= 0.0632

干扰

如果 Ni，Co和矿物酸共存，略有干扰。

Si 的干扰可加入 0.1% 氯化钙。柠檬酸的干扰可加入 0.1 ~ 0.2% 的磷 酸。

### 17)   镓 (Ga)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  4 mA/0 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  294.4 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.2 nm	燃气流量	;  1.8 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	294.4nm

1	0.0000	0.0020

2	40.0000	0.1704

3	120.0000	0.4333

4	200.0000	0.6074

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0  r2=1.0000

K0= 0.0025，K1= 0.0045，K2= 0.0000

干扰

### 18)   锗 (Ge)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  18 mA/0 mA	燃烧器高度	;  17 mm

波长	;  265.2 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.2 nm	燃气流量	;  7.8 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	助燃气的类型	;  氧化亚氮

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	265.2nm

1	0.0000	0.0016

2	40.0000	  0.1383

3	120.0000	  0.4034

4	200.0000	  0.6627

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0  r2=1.0000

K0= 0.0008，K1= 0.0035，K2= 0.0000

干扰

干扰少。

### 19)   钾 (K)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  10 mA/0 mA	;  8 mA/600 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  766.5 nm	;  766.5 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	;  0.5 nm	燃气流量	;  2.0 l/min

点灯方式	;  HCL	;  BGC-SR	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 HCL 方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	766.5nm

1	0.2000	0.1049

2	0.4000	0.1962

3	0.8000	0.3820

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.4822

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	766.5nm

1	0.2000	0.0405

2	0.4000	0.0827

3	0.8000	0.1718

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.2126

干扰

因为有一定程度的电离，可在标准或未知样品中加入 0.1 ~ 0.2% 的氯化铯或铷。

### 20)   锂  (Li)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  8 mA/0 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  670.7 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	燃气流量	;  1.8 l/min

点灯方式	;  HCL	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 HCL 方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	670.7nm

1	0.5000	0.1681

2	1.0000	0.3171

3	2.0000	0.6025

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.3385，K2= 0.0187

干扰

因为在空气-乙炔火焰中电离，可加入 0.1% 氯化钾到标准或未知样品作为抑制剂。

### 21)   镁 (Mg)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  8 mA/0 mA	;  8 mA/500 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  285.2 nm	;  285.2 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	;  0.5 nm	燃气流量	;  1.8 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	;  BGC-SR	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	285.2nm

1	0.1000	0.2028

2	0.2000	0.3898

3	0.4000	0.7201

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 2.1000，K2= 0.7497

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	285.2nm

1	0.1000	0.1016

2	0.2000	0.2151

3	0.4000	0.3971

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 1.1083，K2= 0.2839

干扰

如果 P，Al，Ti 和 Si 以含氧酸的形式共存，其含量与 Mg 相当或更多，有负干扰。此干扰可在标准或未知样品中加入 0.1% 氯化锶消除。

在氧化亚氮-乙炔火焰上述元素无干扰，然而，产生电离，可加入 0.1% 氯化钾或锶到标准或未知样品。

### 22)   锰 (Mn)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  10 mA/0 mA	;  10 mA/600 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  279.5 nm	;  279.5 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.2 nm	;  0.2 nm	燃气流量	;  2.0 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	;  BGC-SR	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	279.5nm

1	0.0000	0.0010

2	1.0000	  0.1795

3	3.0000	  0.5201

4	5.0000	  0.8169

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0  r2=1.0000

K0= 0.0020，K1= 0.1883，K2= 0.0049

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	279.5nm

1	0.0000	0.0031

2	1.0000	0.1359

3	3.0000	0.3935

4	5.0000	0.6378

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0  r2=1.0000

K0= 0.0029，K1= 0.1348，K2= 0.0016

干扰

干扰少。因为 Si 负干扰，可加入 0.1% 氯化钙。

### 23)   钼 (Mo)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  12 mA/0 mA	;  10 mA/500 mA	燃烧器高度	;  17 mm

波长	;  313.3 nm	;  313.3 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	;  0.5 nm	燃气流量	;  7.0 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	;  BGC-SR	助燃气的类型	;  氧化亚氮

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	313.3nm

1	0.0000	0.0003

2	10.0000	  0.1368

3	30.0000	  0.4219

4	50.0000	  0.7551

[ABS]=K1*[C]+K0  r2=0.9981

K0= 0.0107，K1= 0.0151

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	313.3nm

1	0.0000	0.0003

2	10.0000	0.0998

3	30.0000	0.2827

4	50.0000	0.4908

[ABS]=K1*[C]+K0  r2=0.9992

K0= 0.0007，K1= 0.0097

干扰

干扰不明显，加入 0.5% 氯化铝或2% 氯化铵可消除燃烧器高度对灵敏度的影响。

### 24)   钠 (Na)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  12 mA/0 mA	;  8 mA/600 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  589.0 nm	;  589.0 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.2 nm	;  0.2 nm	燃气流量	;  1.8 l/min

点灯方式	;  HCL	 ;  BGC-SR	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 HCL 方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	589.0nm

1	0.1000	0.1098

2	0.2000	0.2119

3	0.4000	0.4190

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 1.0522

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	589.0nm

1	0.1000	0.0585

2	0.2000	0.1035

3	0.4000	0.2204

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.5462

干扰

在空气-乙炔火焰中加入 0.1% 氯化钾或氯化铯到标准或未知样品中可降低电离的程度 。

### 25)   镍 (Ni)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  12 mA/0 mA	;  12 mA/400 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  232.0 nm	;  232.0 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.2 nm	;  0.2 nm	燃气流量	;  2.2 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	;  BGC-SR	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	232.0nm

1	0.5000	0.0523

2	1.0000	0.1086

3	2.0000	0.2126

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.1067

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	232.0nm

1	0.5000	0.0418

2	1.0000	0.0834

3	2.0000	0.1661

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.0831

干扰

如果高浓度的 Fe 和 Cr 共存有负干扰。

232.0 nm 校准曲线在高浓度处弯曲，这是因为 Ni 232.14 nm的影响。高浓度校准曲线采用 341.5 和352.4 nm 波长。(参照第 1 册 - 2 - 2.1.a。)

### 26)   铅 (Pb) I

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  12 mA/0 mA	;  8 mA/300 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  217.0 nm	;  217.0 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	;  0.5 nm	燃气流量	;  2.0 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	;  BGC-SR	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	217.0nm

1	1.0000	0.0567

2	2.0000	0.1119

3	4.0000	0.2160

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.0545

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	217.0nm

1	1.0000	0.0452

2	2.0000	0.0827

3	4.0000	0.1581

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.0401

干扰

5 ppm 的 Pb 中如果有1%或更多电离元素共存时有干扰。

如果10 倍碳酸盐、磷酸盐、碘化物或氟化物共存有负干扰，加入 0.1M EDTA 。

### 27)   铅 (Pb) II

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  10 mA/0 mA	;  8 mA/300 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  283.3 nm	;  283.3 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	;  0.5 nm	燃气流量	;  2.0 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	;  BGC-SR	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	283.3nm

1	2.5000	0.0622

2	5.0000	0.1207

3	10.0000	0.2327

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.0235

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	283.3nm

1	2.5000	0.0382

2	5.0000	0.0770

3	10.0000	0.1479

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.0149

干扰

5 ppm 的 Pb 中如果有1%或更多电离元素共存时有干扰。

如果10 倍碳酸盐、磷酸盐、碘化物或氟化物共存有负干扰，加入 0.1M EDTA。

### 28)   钯 (Pd)

标准物质和标准溶液的制备方法。

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  10 mA/0 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  244.8 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	燃气流量	;  1.8 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	244.8nm

1	0.0000	0.0005

2	2.0000	0.1183

3	6.0000	0.3205

4	10.0000	0.4720

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0  r2=1.0000

K0= 0.0001，K1= 0.0625，K2= 0.0015

干扰

如果Al，Co或Ni 共存，加入 0.1 ~ 0.5% EDTA。

### 29)   铂 (Pt)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  14 mA/0 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  266.0 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	燃气流量	;  1.8 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	266.0nm

1	20.0000	0.1194

2	40.0000	0.2319

3	60.0000	0.3346

4	80.0000	0.4239

5	100.0000	0.5127

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.0062，K2= 0.0000

干扰

如果其他贵金属共存影响灵敏度，可加入 0.1 ~ 0.2% 氯化镧减小干扰。

### 30)   铷 (Rb)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  14 mA/0 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  780.0 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.2 nm	燃气流量	;  1.8 l/min

点灯方式	;  HCL	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 HCL 方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	780.0nm

1	0.0000	0.0002

2	1.0000	0.1500

3	3.0000	0.4255

4	5.0000	0.6563

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0  r2=1.0000

K0= 0.0005，K1= 0.1571，K2= 0.0051

干扰

### 31)   铑 (Rh)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  12 mA/0 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  343.5 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	燃气流量	;  2.1 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	343.5nm

1	0.0000	0.0021

2	4.0000	  0.0935

3	12.0000	  0.2708

4	20.0000	  0.4774

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0  r2=0.9996

K0= 0.0008，K1= 0.0213，K2= 0.0001

干扰

### 32)   锑 (Sb)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  13 mA/0 mA	;  15 mA/500 mA	燃烧器高度	; 7  mm

波长	;  217.6 nm	;  217.6 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	;  0.5 nm	燃气流量	;  2.0 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	;  BGC-SR	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	217.6nm

1	0.0000	0.0011

2	10.0000	  0.1332

3	30.0000	  0.3866

4 	50.0000	  0.6175

[ABS]=K1*[C]+K0  r2=0.9991

K0=-0.0058，K1= 0.0124

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	217.6nm

1	0.0000	0.0020

2	10.0000	0.0965

3	30.0000	0.2773

4	50.0000	0.4435

[ABS]=K1*[C]+K0  r2=0.9993

K0=-0.0061，K1= 0.0088

干扰

如果 Cd 或 Cu高浓度共存有光谱干扰。

### 33)   硒 (Se)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  23 mA/0 mA	燃烧器高度	;  15 mm

波长	;  196.0 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	燃气流量	;  3.7 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线  BGC-D2方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	196.0nm

1	0.0000	0.0007

2	10.0000	0.2045

3	30.0000	0.5343

4	50.0000	0.7898

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0  r2=0.9999

K0= 0.0024，K1= 0.0209，K2= 0.0001

干扰

### 34)   硅 (Si)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  15 mA/0 mA	燃烧器高度	;  17 mm

波长	;  251.6 nm	燃烧器角度	 ;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	燃气流量	;  7.7 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	助燃气的类型	;  氧化亚氮

	校准曲线  BGC-D2方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	251.6nm

1	0.0000	0.0009

2	40.0000	  0.1592

3	120.0000	  0.4460

4	200.0000	  0.6495

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0  r2=0.9999

K0= 0.0033，K1= 0.0044，K2= 0.0000

干扰

加入 0.1% 的氯化钾或氯化钠可消电离。1% 共存硅吸收的影响可加入 HF，硼酸和钾。

### 35)   锡 (Sn) I

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  14 mA/0 mA	;  20 mA/500 mA	燃烧器高度	;  9 mm

波长	;  224.6 nm	;  224.6 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	;  0.5 nm	燃气流量	;  3.0 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	;  BGC-SR	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	224.6nm

1	0.0000	0.0031

2	40.0000	  0.1219

3	120.0000	  0.3357

4	200.0000	  0.5204

[ABS]=K1*[C]+K0  r2=0.9968

K0= –0.0092，K1= 0.0026

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	224.6nm

1	0.0000	0.0002

2	40.0000	0.0578

3	120.0000	0.1704

4	200.0000	0.2860

[ABS]=K1*[C]+K0  r2=1.0000

K0=-0.0002，K1= 0.0014

干扰

### 36)   锡 (Sn) II

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  10 mA/0 mA	燃烧器高度	;  9 mm

波长	;  286.3 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	燃气流量	;  3.0 l/min

点灯方式	;  BGC-D2 	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线BGC-D2方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	286.3nm

1	0.0000	0.0003

2	40.0000	0.0785

3	120.0000	0.2118

4	200.0000	0.3378

[ABS]=K1*[C]+K0  r2=0.9986

K0= 0.0063，K1= 0.0017

干扰

### 37)   锡 (Sn) III

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  14 mA/0 mA	;  20 mA/500 mA	燃烧器高度	;  17 mm

波长	;  224.6 nm	;  224.6 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	;  0.5 nm	燃气流量	;  6.8 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	;  BGC-SR	助燃气的类型	;  氧化亚氮

	校准曲线BGC-D2方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	224.6nm

1	0.0000	0.0000

2	20.0000	0.1113

3	60.0000	0.3253

4	100.0000	0.5162

[ABS]=K1*[C]+K0  r2=0.9989

K0= –0.0057，K1= 0.0052

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	224.6nm

1	0.0000	–0.0025

2	40.0000	  0.1115

3	120.0000	  0.3639

4	200.0000	  0.5996

[ABS]=K1*[C]+K0  r2=0.9997

K0= –0.0046，K1= 0.0030

干扰

几乎无其他元素的干扰。

### 38)   锡 (Sn) IV

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  14 mA/0 mA	燃烧器高度	;  17 mm

波长	;  286.3 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	燃气流量	;  6.8 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	助燃气的类型	;  氧化亚氮

	校准曲线BGC-D2方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	286.3nm

1	0.0000	0.0009

2	40.0000	0.1335

3	120.0000	0.3817

4	200.0000	0.6154

[ABS]=K1*[C]+K0  r2=0.9995

K0= 0.0068，K1= 0.0031

干扰

几乎无其他元素的干扰。

### 39)   锶 (Sr)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  8 mA/0 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  460.7 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	燃气流量	;  1.8 l/min

点灯方式	;  HCL	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 HCL 方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	460.7nm

1	0.0000	0.0011

2	1.0000	0.0645

3	3.0000	0.1993

4	5.0000	0.3208

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0  r2=0.9998

K0= 0.0004，K1= 0.0684，K2= –0.0008

干扰

如果Si，Al，Ti，Zr，P 等共存在空气-乙炔火焰中，有负干扰。可加入 0.5% 氯化镧或氯化钙到标准或未知样品中。

在氧化亚氮-乙炔火焰中无干扰，但电离发生。因此，可加入 0.5% 氯化钾到标准或未知样品中。

### 40)   碲 (Te)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  14 mA/0 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  214.3 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.2 nm	燃气流量	;  1.8 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线BGC-D2方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	286.3nm

1	0.0000	–0.0015

2	8.0000	  0.1400

3	24.0000	  0.3925

4	40.0000	  0.6233

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0  r2=1.0000

K0= –0.0004，K1= 0.0177，K2= –0.0000

干扰

### 41)   钛 (Ti)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  12 mA/0 mA	;  10 mA/600 mA	燃烧器高度	;  17 mm

波长	;  364.3 nm	;  364.3 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	;  0.5 nm	燃气流量	;  7.8 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	;  BGC-SR	助燃气的类型	;  氧化亚氮

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	364.3nm

1	12.0000	0.0951

2	25.0000	0.1838

3	50.0000	0.3425

4	75.0000	0.4667

5	100.0000	0.5879

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.0077，K2= –0.0000

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	364.3nm

1	12.5000	0.0325

2	25.0000	0.0611

3	50.0000	0.1106

4	75.0000	0.1573

5	100.0000	0.2044

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0

K0= –0.0000，K1= 0.0024，K2= –0.0000

干扰

如果过量的氢氟酸，F2与Al 共存，灵敏度升高。因此，0.1M 氟化铵加入到 标准或未知样品。

加入0.1% 氯化钾抑制电离。

### 42)   铊 (Tl)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  6 mA/0 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  276.8 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	燃气流量	;  1.8 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线BGC-D2方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	276.8nm

1	0.0000	–0.0019

2	10.0000	  0.1522

3	30.0000	  0.4248

4	50.0000	  0.6394

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0  r2=1.0000

K0= –0.0026，K1= 0.0163，K2= –0.0000

干扰

干扰几乎不存在。

### 43)   钒 (V)

标准物质和标准溶液的制备方法

标准溶液的制备方法参照第 2 册第 3 章

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  10 mA/0 mA	燃烧器高度	;  17 mm

波长	;  318.4 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	燃气流量	;  7.5 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	助燃气的类型	;  氧化亚氮

	校准曲线  BGC-D2方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	318.4nm

1	0.0000	–0.0010

2	10.0000	  0.1122

3	30.0000	  0.2886

4	50.0000	  0.3826

[ABS]=K2*[C]2+K1*[C]+K0  r2=0.9999

K0= –0.0020，K1= 0.0126，K2= –0.0000

干扰

如果大量的 Al，Ti，过量的 Fe 或磷酸共存灵敏度升高。如果这些元素是主组分，需要匹配标准和未知样品的基体。

加入0.1% 氯化钾抑制电离。

### 44)   锌 (Zn)

标准物质和标准溶液的制备方法

参照第 2 册第 3 章标准溶液制备方法

测定条件和校准曲线

	测定条件

灯电流	;  8 mA/0 mA	;  10 mA/300 mA	燃烧器高度	;  7 mm

波长	;  213.9 nm	;  213.9 nm	燃烧器角度	;  0 度

狭缝宽	;  0.5 nm	;  0.5 nm	燃气流量	;  2.0 l/min

点灯方式	;  BGC-D2	;  BGC-SR	助燃气的类型	;  空气

	校准曲线 BGC 氘灯方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	213.9nm

1	0.1000	0.0678

2	0.2000	0.1297

3	0.4000	0.2558

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.6430

	校准曲线 BGC-SR方式

标准	浓度	吸收

号	(ppm)	213.9nm

1	0.1000	0.0526

2	0.2000	0.1118

3	0.4000	0.1986

[ABS]=K1*[C]+K0

K0= 0.0000，K1= 0.5098

干扰

干扰几乎不存在。