原子吸收分析分析手册

第 8 册

有色金属分析

原子吸收分析分析手册

第 8 册

目 录

前言	5

15. 有色金属分析	6

15.1 铜和铜合金分析方法	6

15.1.1  样品前处理	6

15.1.2  火焰原子吸收法	6

a)  目标元素和定量范围	6

b)  测定步骤	6

15.2  用于电子管的无氧铜的分析方法	11

15.2.1  样品前处理	11

a)	Bi (溴化三正辛基甲基铵，tri-n-octylmethylammonium bromide萃取)	11

b)	Cd，Zn (三正辛基铵萃取)	11

c)	Pb (溴化三正辛基甲基铵萃取)	11

d)	Pb (氢氧化铁沉淀分离)	12

15.2.2	火焰原子吸收法	12

a)	目标元素和定量范围	12

b)	测定步骤	12

15.2.3	还原蒸发原子吸收方法	16

a)	目标元素和定量范围	16

b)	样品前处理	16

c )	测定步骤	17

15.3	电解铜矿的分析方法	18

15.3.1	样品前处理	18

a)	As，Bi，Pb，Sb	18

b)	Bi，Pb，Sb (火焰原子吸收法)	18

c)	Fe (火焰原子吸收法)	19

15.3.2	电热原子吸收方法	20

a)	目标元素和定量范围	20

b)	测定步骤	20

15.3.3	火焰原子吸收法	25

a)	目标元素和定量范围	25

b)	测定步骤	25

15.4	铝和铝合金分析方法	29

15.4.1	样品前处理	29

a)	称取样品	29

b)	制备样品溶液	29

15.4.2	火焰原子吸收法	30

a)	目标元素和定量范围	30

b)	测定步骤	30

15.5	压铸锌合金分析方法	39

15.5.1	样品前处理	39

a)	Al，Cd，Cu，Fe ，Mg，Pb	39

b)	Sn	39

15.5.2	电热原子吸收方法	39

a)	目标元素和定量范围	39

b)	测定步骤	39

15.5.3	火焰原子吸收法	41

a)	目标元素和定量范围	41

b)	测定步骤	41

15.6	 锌合金分析方法	47

15.6.1	样品前处理	47

a)	Cd，Fe，Pb	47

b)	Pb (氢氧化铁沉淀分离)	47

15.6.2	火焰原子吸收法	48

a)	目标元素和定量范围	48

b)	测定步骤	48

15.7	 镍和镍合金铸造金属分析方法	51

15.7.1	样品前处理	51

a)	Cr	51

b)	Cu，Fe，Mn	51

15.7.2	火焰原子吸收法	51

a)	目标元素和定量范围	51

b)	测定步骤	51

15.8	用于电子管的镍材分析方法	55

15.8.1	样品前处理	55

a)	Co，Cu，Fe，Mn	55

b)	Mg	56

15.8.2	火焰原子吸收法	56

a)	目标元素和定量范围	56

b)	测定步骤	56

15.9	镍矿分析方法	60

15.9.1	样品前处理	60

a)	Co，Cu，Fe，Mn	60

b)	Pb	60

15.9.2	火焰原子吸收法	61

a)	目标元素和定量范围	61

b)	测定步骤	61

15.10	铅矿分析方法	66

15.10.1	样品前处理	66

15.10.2	火焰原子吸收法	66

a)	目标元素和定量范围	66

b)	测定步骤	66

15.11	锡矿分析方法	72

15.11.1	样品前处理	72

a)	直接法	72

b)	锡分离方法	72

15.11.2	电热原子吸收方法	72

a)	目标元素和定量范围	72

b)	测定步骤	72

15.11.3	火焰原子吸收法	76

a)	目标元素和定量范围	76

b)	测定步骤	76

15.12	镉 矿分析方法	80

15.12.1	样品前处理	80

a)	直接法	80

b)	离子交换分离方法	80

15.12.2	火焰原子吸收法	82

a)	目标元素和定量范围	82

b)	测定步骤	82

15.13	银矿分析方法	88

15.13.1	样品前处理	88

a)	Bi，Pb	88

b)	Cu，Fe	88

15.13.2	火焰原子吸收法	89

a)	目标元素和定量范围	89

b)	测定步骤	89

15.14	镁矿分析方法	92

15.14.1	样品前处理	92

15.14.2	火焰原子吸收法	92

a)	目标元素和定量范围	92

b)	测定步骤	92

15.15	焊料分析方法	97

15.15.1	样品前处理	97

a)	Al	97

b)	Bi，Cd，Cu，Fe，Pb，Sb，Zn	97

15.15.2	火焰原子吸收法	98

a)	目标元素和定量范围	98

b)	测定步骤	98

## 前言

分析手册第 8 册说明有色金属的分析方法。

这些分析方法，详细记载于日本工业标准(JIS)，是由原子吸收方法分析的元素。如果使用岛津原子吸收分光光度计，分析条件已经最优化了。

这些分析方法前提是样品组成已经在 JIS 中确认，但是如果实际样品组成不同于JIS 所指定的，则前处理方法、测定时的干扰，背景吸收和火焰条件可能需要额外的研究。

测定条件适宜于使用 AA-6000 系列原子吸收分光光度计。当使用其他原子吸收分光光度计，校准曲线浓度范围和测定条件必须要修正。

# 15. 有色金属分析

## 15.1 铜和铜合金分析方法

参考文献：Japan Industrial Standard

Copper and Copper Alloy Atomic Absorption Analysis Method, JIS H 1291

### 15.1.1  样品前处理

称取 1.0g 的样品精确到 1mg，转移到 200ml 烧杯中，盖上表面皿。在加入 20ml 的混合酸，盐酸:硝酸:水(1:1:2)后，温和地加热分解。用约 10ml 的水清洗表面皿底和烧杯的内壁，温和地加热驱尽氮氧化物。冷却后，清洗到 100ml 容量瓶中和稀释到刻度。

注：	对于硅青铜(silicon pitch copper bronze)，称取1.0g 的样品到 100ml 聚乙烯烧杯中。在用 20ml 的混合酸分解后，加5ml 的氢氟酸 (1+9)混合，然后加10ml 的硼酸溶液(5 w/v%)在 70 ~ 80℃加热约 15分钟。冷却后，用水清洗到 10ml 容量瓶，定容到刻度。

### 15.1.2  火焰原子吸收法

#### a)  目标元素和定量范围

| 元素 | 百分含量 (%) |
| --- | --- |
| Al | 0.1 ~ 3.0 |
| Be | 0.2 ~ 2.0 |
| Co | 0.01 ~ 1.0 |
| Cr | 0.01 ~ 2.0 |
| Fe | 0.01 ~ 6.0 |
| Mn | 0.01 ~ 3.0 |
| Ni | 0.01 ~ 7.0 |
| Pb | 0.01 ~ 4.5 |
| Si | 0.1 ~ 4.0 |
| Sn | 0.02 ~ 4.0 |
| Zn | 0.01 ~ 1.0 |

#### b)  测定步骤

测定使用下列步骤。灯电流、狭缝宽和火焰条件参照分析手册第 3 册之 6.4 各元素指定的测定条件。

试剂：

1)	Al 标准溶液(1000μg Al/ml)

2)	Be 标准溶液(1000μg Be/ml)

3)	Co 标准溶液(1000μg Co/ml)

4)	Cr 标准溶液(1000μg Cr/ml)

5)	Fe 标准溶液(1000μg Fe/ml)

6)	Mn 标准溶液(1000μg Mn/ml)

7)	Ni 标准溶液(1000μg Ni/ml)

8)	Pb 标准溶液(1000μg Pb/ml)

9)	Si 标准溶液(1000μg Si/ml)

10)	Sn 标准溶液(1000μg Sn/ml)

11)	Zn 标准溶液(1000μg Zn/ml)

上述 1) ~ 11)，参照分析手册第 2 册之 3 制备标准。

步骤：

1)	取决于定量元素的百分含量，使用下表的分配比，取适量的前处理溶液到100ml 容量瓶中，用盐酸 (1+9)定容到刻度。

此时，作为空白试验，取适量的试剂但不含样品，进行与样品相同的前处理。使用此溶液测量目标元素的空白含量。空白含量用于校正样品的测定结果。

注：	为了得到空白试验的校准曲线，加一系列浓度增加的目标元素到几个容量瓶中，各包含 20ml 的混合酸，然后用水定容到体积。

分配比举例

| 元素 | 百分含量 (%) | 分配比 | 浓度范围 (μg/100ml) |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 0.1 ~ 3.0 | 1/5 | 0.2 ~ 6.0 |
| Be | 0.1 ~ 2.0 | 1/10 | 0.1 ~ 0.2 |
| Co | 0.01 ~ 0.2 0.1 ~ 1.0 | 1/5 1/20 | 0.02 ~ 0.4 0.05 ~ 0.5 |
| Cr | 0.01 ~ 0.2 | 1/5 | 0.02 ~ 0.4 |
| Fe | 0.01 ~ 0.2 0.1 ~ 2.0 1.0 ~ 6.0 | 1 1/10 1/20 | 0.1 ~ 2.0 0.1 ~ 2.0 0.5 ~ 3.0 |
| Mn | 0.1 ~ 0.1 0.1 ~ 1.0 0.5 ~ 3.0 | 1 1/10 1/20 | 0.1 ~ 1.0 0.1 ~ 1.0 0.25 ~ 1.5 |
| Ni | 0.01 ~ 0.2 0.2 ~ 2.0 1.0 ~ 7.0 | 1 1/10 1/20 | 0.1 ~ 2.0 0.2 ~ 2.0 0.5 ~ 3.5 |
| Pb | 0.01 ~ 0.2 0.2 ~ 2.0 1.0 ~ 4.5 | 1 1/10 1/20 | 0.1 ~ 2.0 0.2 ~ 2.0 0.5 ~ 2.5 |
| Si | 0.1 ~ 1.0 0.5 ~ 4.0 | 1 1/5 | 1.0 ~ 10 1.0 ~ 8.0 |
| Sn | 0.02 ~ 1.0 1.0 ~ 4.0 | 1 1/5 | 0.2 ~ 10 2.0 ~ 8.0 |
| Zn | 0.01 ~ 0.1 0.1 ~ 0.5 0.5 ~ 1.0 | 1/5 1/10 1/20 | 0.02 ~ 0.2 0.1 ~ 0.5 0.5 ~ 1.0 |

2)	当制备校准曲线时，要制备标准样品系列使铜和其他主成分具有尽可能与样品溶液的组成相似。先将这些主成分放入到几个100ml 容量瓶中。在每个中，各测定元素增加量地加入，然后加盐酸 (1+1) 使各元素浓度与样品溶液接近。用水定容到体积。

注：	  合金中的主成分随合金的类型而不同。通常，可以预测主成分。例如，黄铜包含铜和锌；磷青铜包含铜和锡；特种铝青铜包含铜，铝，铁，锰和镍；德国银包含铜，锌和镍。

标准溶液加入量举例

1)	黄铜(铜) 包含59.0 ~ 62.0% 铅和铁 (使用分配比1)

液体量：100ml

| 系列 | 铅和铁加入 量 (mg) | 溶液浓度 (μg/ml) | 百分含量 (%) | 铜的加入量 (mg) | 铅的加入量(mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | 0 0.10 0.30 0.60 0.90 1.2 | 0 1.0 3.0 6.0 9.0 12.0 | 0 0.01 0.03 0.06 0.09 0.12 | 600 600 600 600 600 600 | 400 400 400 400 400 400 |

2)	例如显示特种铝中铁，镍和锰(使用分配比1/20)

液体量：100ml

测定：

1)	Al

波长	：	309.3nm

校准曲线范围	：	2 ~ 60μg /ml

测定条件：	参照分析手册第 3 册之 6.4，2

2)	Be

波长	：	234.9nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 2μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，7

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

3)	Co

波长	：	240.7nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 5μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，12

4)	Cr

波长	：	357.9nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 5μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，13

5)	Fe

波长	：	248.3nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 5μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，16

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

6)	Mn

波长	：	279.5nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 5μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，22

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

7)	Ni

波长	：	232.0nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 5μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，26

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

8)	Pb

波长	：	283.3nm

校准曲线范围	：	1 ~ 20μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，27

9)	Si

波长	：	251.6nm

校准曲线范围	：	10 ~ 200μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，34

10)	Sn-1

波长	：	224.6nm

校准曲线范围	：	5 ~ 100μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，37

Sn-2

波长	：	224.6nm

校准曲线范围	：	10 ~ 200μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，35

Sn-3

波长	：	286.3nm

校准曲线范围	：	20 ~ 300μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，36

11)	Zn

波长	：	213.9nm

校准曲线范围	：	0.05 ~ 1μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，44

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

## 15.2  用于电子管的无氧铜的分析方法

参考文献：

Japan Industrial Standard Analysis Method for Oxygen Free Copper for Electron Tubes, JIS H 1202

### 15.2.1  样品前处理

#### a)	Bi (溴化三正辛基甲基铵，tri-n-octylmethylammonium bromide萃取)

称取5.0g 的样品精确到 10mg。转移到200ml 烧杯中，盖上表面皿，加30ml 的硝酸(1+1)，温和地加热分解。用少量的水清洗表面皿，烧杯的内壁。继续加热浓缩，然后在水浴上加热蒸发至干。加2ml 的硝酸(1+1)和10ml 的水。加热溶解盐类，加水到约 50ml。

溶液，准确地加7.5ml 的氢溴酸 (1+8)，加水到约 80ml。使用pH 计，加氢氧化钠溶液调节pH到1.5 ~ 1.7。 然后转移到200ml 分液漏斗中，加水到体积约。准确加入 10ml 的萃取溶剂，在强烈摇动约 5 分钟后，静止放置到分 2 层然后除去水相。有机相通过干滤纸或脱脂棉。转移到15 ~ 20ml 带盖的试管中，加乙酸丁酯到体积10ml。

注：	萃取溶剂：加乙酸丁酯到 6ml 的氯化三正辛基甲铵中到 40ml。转移此溶液到100ml 分液漏斗中，加40ml 的氢溴酸 (1+8)。在强烈摇动后，除去水相，有机相用乙酸丁酯稀释 5 倍.

#### b)	Cd，Zn (三正辛基铵萃取)

称取2.0g 的样品精确到 10mg，转移到石英烧杯中。盖上表面皿，加10ml 的硝酸(1+1)，温和地加热分解。用少量的水清洗表面皿和烧杯的内壁，加20ml 的硫酸 (1+1)，继续加热直至冒硫酸的白烟除去硝酸。冷却后，加40ml 的盐酸 (1+1) 溶解盐类，转移到200ml 分液漏斗，加水到体积100ml。加5ml 的萃取溶剂，在强烈摇动后，静止放置到分 2 层然后转移水相到200ml 分液漏斗。

接着，加5ml 的萃取溶剂，强烈摇动约 5 分钟，静止放置到分 2 层然后除去水相。有机相通过干滤纸或脱脂棉，转移到15 ~ 25ml 带盖的试管中，加4-甲基-2-戊酮 (MIBK)到体积15ml。

注：	萃取溶剂：溶解 2ml 的三正辛基铵，稀释到100ml。

#### c)	Pb (溴化三正辛基甲基铵萃取)

称取3.0g 的样品精确到 10mg，转移到200ml 烧杯，盖上表面皿，加10ml 的硝酸(1+1)，温和地加热分解。用少量的水清洗表面皿和烧杯的内壁，加40ml 的硫酸 (1+1)，继续加热直至冒硫酸的白烟除去硝酸。

冷却后，加70ml 的水，然后准确加入 30ml 的氢溴酸 (1+8)，温和地加热溶解盐类。冷却后，转移到200ml 分液漏斗，加水到体积。准确加入 10ml 的萃取溶剂，在强烈摇动约 5 分钟，静止放置到分 2 层然后除去水相。有机相通过干滤纸或脱脂棉，转移到15 ~ 20ml 带盖的试管中，加乙酸丁酯到体积10ml。

注：	萃取溶剂：步骤同 Bi (溴化三正辛基甲基铵)

#### d)	Pb (氢氧化铁沉淀分离)

称取20g 的样品精确到 10mg，转移到500ml 烧杯中，盖上表面皿。在加入 160ml 的硝酸分解后，温和地加热驱去氮氧化物然后加水定容到300ml。加5ml 的硫酸铁铵(10 w/v%)，搅拌，加氨水溶解氢氧化铜沉淀。

溶解后，再加 50ml 。下一步加15g 的碳酸铵，加热。在轻沸约 5 分钟后，在温热的场所(60 ~ 80℃) 放置 1 ~ 2 小时。使用 5A 滤纸分离沉淀，用温氨水清洗几次，清洗溶液(加入 15g 的碳酸铵到500ml 的氨水中 (2+50))，用温水清洗转移到原来的烧杯中。放烧杯在过滤器下，滴 10ml 的盐酸溶解滤纸上的沉淀到烧杯中。用温盐酸 (1+50)清洗滤纸。

加热合并滤液和清洗溶液到烧杯中，加热浓缩。当体积降低到约 10ml，用盐酸 (1+50)转移到 100ml 烧杯中。加2ml 的硫酸 (1+1)，加热浓缩至干。冷却后，加8ml 的盐酸 (1+1)，加热溶解。冷却后，使用盐酸 (1+50) 转移到 25ml 容量瓶，稀释到体积。

### 15.2.2	火焰原子吸收法

#### a)	目标元素和定量范围

Bi 	溴化三正辛基甲基铵萃取		0.00002%

Cd	三正辛基铵萃取			0.00002%

Pb 	溴化三正辛基甲基铵萃取		0.00005%

氢氧化铁沉淀分离			0.0001%

Zn	三正辛基铵萃取			0.00002%

#### b)	测定步骤

测定使用下列步骤。制备校准曲线的标准系列，参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

- Bi

试剂：

Bi 标准溶液(100μg 的Bi/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

步骤：

1)	 样品溶液前处理按照上章中 a) 的说明进行。此时，取适量无样品的试剂，用与样品相同的步骤前处理，测定此溶液。测定值用于校正样品的测定结果。

2)	制备校准曲线的标准系列，取几个 Bi 标准溶液(100μg 的Bi/ml)  Bi 的浓度从0 ~ 50μg，每个中准确加入 30ml 的硝酸钠溶液(8.5 w/v%)和7.5ml 的氢溴酸 (1+8)。转移这些溶液到200ml 分液漏斗中，加水到150ml。加使用于样品前处理的萃取溶剂，测定如下。

测定：

测定波长	：	223.3nm

校准曲线范围	：	0.5 ~ 5μg /ml

测定条件	：

灯电流	：	10mA

狭缝宽	：	0.5nm

点灯方式	：	BGC-D2

燃烧器高度	：	7mm

助燃气	：	空气

燃气流量	：	乙炔0.8升/分 (当喷雾样品时如果火焰发红，降低样品的提升量。)

- Cd

试剂：

Cd 标准溶液(100μg 的Cd/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

步骤：

1)	 样品溶液前处理按照前章 b)，如 Bi 的测定中的步骤 1)。

2)	制备校准曲线的标准系列，取几个 Cd 标准溶液(100μg 的Cd/ml) 浓度逐步增加，Cd 的量从0 ~ 6μg。每个中准确地加20ml 的硫酸 (1+1)和40ml 的盐酸 (1+1)。转移这些溶液到200ml 分液漏斗中，加水到150ml，加与样品前处理相同的萃取溶剂，使用下列条件进行测定。

测定：

测定波长	：	228.8nm

校准曲线范围	：	0.05 ~ 0.4μg /ml

测定条件	：

灯电流	：	8mA

狭缝宽	：	0.5nm

点灯方式	：	BGC-D2

燃烧器高度	：	7mm

助燃气	：	空气

燃气流量	：	乙炔0.8升/分 (当喷雾样品时如果火焰发红，降低样品的提升量。)

- Pb I (溴化三正辛基甲基铵萃取)

试剂：

Pb 标准溶液(100μg 的Pb/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

步骤：

1)	 样品溶液前处理按照步骤1) Bi 的测定的章 c) 所说明的进行。

2)	制备校准曲线的标准系列，取几个 Bi 标准溶液(100μg 的Pb/ml) Pb 的浓度从0 ~ 50μg 逐步增加，在这些溶液中准确地加15ml 的硫酸 (1+1)和30ml 的氢溴酸 (1+8)。转移这些溶液到200ml 分液漏斗中。加水到150ml，加与样品前处理相同的萃取溶剂，使用下列条件进行测定。

测定：

测定波长	：	217.0nm

校准曲线范围	：	0.5 ~ 5μg /ml

测定条件	：

灯电流	：	12mA

狭缝宽	：	0.5nm

点灯方式	：	BGC-D2

燃烧器高度	：	7mm

助燃气	：	空气

燃气流量	：	乙炔0.8升/分 (当喷雾样品时如果火焰发红，降低样品的提升量。)

- Pb II (氢氧化铁沉淀分离)

试剂：

Pb 标准溶液(100μg 的Pb/ml)：同 Pb I 步骤：

步骤：

1)	 样品溶液前处理以步骤1) Bi 的测定中所说明的相同方式按照章 d) 进行。

2)	制备校准曲线的标准系列，转移几个分量的Pb 标准溶液(100μg 的Pb/ml)到 100ml 烧杯中Pb的浓度从0 ~ 200μg 逐步增加。在这些溶液中准确地加5ml 的硫酸铁铵(10 w/v%)和2ml 的硫酸 (1+1)。加热至干，加10ml 的盐酸 (1+1)，使溶液用于测定。

测定：

测定波长	：	283.3nm

校准曲线范围	：	1 ~ 10μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，27)

- Zn

试剂：

Zn 标准溶液(100μg 的Zn/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

步骤：

1)	 样品溶液前处理以 步骤1) Bi 的测定中所说明的相同方式按照章 b) 进行。

2)	制备校准曲线的标准系列，步骤如同 Cd，使用Zn 标准溶液(100μg 的Zn/ml)， Zn 的浓度范围 0 ~ 3μg。

测定：

测定波长	：	213.9nm

校准曲线范围	：	0.05 ~ 0.3μg /ml

测定条件	：

灯电流	：	8mA

狭缝宽	：	0.5nm

点灯方式	：	BGC-D2

燃烧器高度	：	7mm

助燃气	：	空气

燃气流量	：	乙炔0.8升/分 (当喷雾样品时如果火焰发红，降低样品的提升量。)

### 15.2.3	还原蒸发原子吸收方法

#### a)	目标元素和定量范围

Hg 0.00001%或更高

#### b)	样品前处理

称取3g 的样品精确到10mg，转移到250 ~ 300ml 分解烧瓶中，见下图。装上循环冷凝器和滴液漏斗。加 20ml 的混合酸 (硫酸 3 份+ 硝酸1 份+ 水6 份)，温和地加热分解。冷却后，加10ml 的尿素溶液(5 w/v%)，煮沸 约 5 分钟。放置稍冷却后，加约 30ml 的水，加5ml 的高锰酸钾溶液(5 w/v%)，煮沸 20 分钟。冷却后，用水清洗循环冷凝器和滴液漏斗。溶液中滴加 盐酸羟铵(20 w/v%)。当高锰酸离子红色消失，用水转移到 300ml 还原烧瓶中，进一步稀释到 200ml。

废气

滴液漏斗

烧瓶

喷灯

- 带循环冷凝器的分解烧瓶

#### c )	测定步骤

试剂：

1)	Hg 标准溶液(0.1μg Hg/ml) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	氯化亚锡溶液(10 w/v%) ：加10g 的氯化亚锡到 60ml 的硫酸 (硫酸：水，1：20)，加热混合溶解。冷却后，用水稀释到100ml。

步骤：

1)	前处理样品可直接测定。

2)	制备校准曲线的标准系列，制备标准溶液以逐步增加体积的Hg 标准溶液(0.1μg Hg/ml) 从2.0 ~ 10.0ml。在每个中，加5ml 的硫酸 (1+1)，用水稀释到 200ml 。

测定：

连接 MVU-1A 汞蒸发单元到原子吸收分光光度计，测定样品。 MVU-1A 的操作细章，参照对应的说明书。

测定波长	：	253.7nm

校准曲线范围	：	1 ~ 5 ng/ml

测定条件	：

灯电流	：	4mA

狭缝宽	：	0.5nm

点灯方式	：	BGC-D2

## 15.3	电解铜矿的分析方法

参考文献：

Japan Industrial Standard, Electrolytic Copper Ore Analysis Method JIS H 1291

### 15.3.1	样品前处理

#### a)	As，Bi，Pb，Sb

1)	称取10g 的样品精确到 10mg，转移到500ml 烧杯。盖上表面皿，加80ml 的硝酸(1+1)分解，温和地加热驱去氮氧化物。冷却到室温后，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿，然后加水到最终体积 200ml。

2)	加4ml 的铁 (III) 溶液和4ml 的硝酸镧，在搅拌中，此溶液中加氨水直至 氢氧化铜沉淀溶解然后再加 50ml 。加热此溶液，轻沸 5 分钟。使用 5B 滤纸过滤沉淀，使用温热的氨水清洗溶液清洗几次。弃去清洗液和滤液。

3)	用温水清洗滤纸上的沉淀，使其回到到原有的烧杯中，把烧杯放在漏斗下。滴 10ml 的硝酸混合液到滤纸上溶解任何残留的沉淀。加热滤液和清洗溶液直至沉淀完全溶解，继续加热直至过氧化氢驱去。冷却到室温后，用水转移到100ml 容量瓶，加水定容到刻度。

注：

1)	铁 (III) 溶液：加20ml 的硝酸混合液到0.5g 的铁 (99.9%)，在加热溶解后，继续加热直至过氧化氢驱去。冷却到室温后，用水稀释到100ml (Fe 5μg/ml)。

2)	硝酸镧溶液：溶解1.6g 的硝酸镧（6 水）到 100ml 的硝酸(1+100) (La 5μg/ml)中。

3)	硝酸混合液：加10ml 的过氧化氢到100ml 的硝酸(1+1) 中(每次新鲜制备)。

4)	氨水清洗溶液：溶解15g 的碳酸铵到 500ml 的氨水(2+50)中。

5)	如果样品中的As，Bi，Pb 和 Sb大于 4μg  ，在完成上述步骤的步骤 1) 以后，在步骤 2)中取样品包含2 ~ 4μg ，其余步骤不变。

#### b)	Bi，Pb，Sb (火焰原子吸收法)

1)	称取20g 的样品精确到 10mg，转移到500ml 烧杯。盖上表面皿，加160ml 的硝酸溶解。加热，温和地煮沸驱去氮氧化物。冷却到室温后，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿，加水到约 200ml。

2)	加4ml 的铁 (III) 溶液和4ml 的硝酸镧。搅拌中在此溶液中加氨水直至氢氧化铜沉淀溶解，然后再加 50ml 。加热此溶液，轻沸 5 分钟。使用 5B 滤纸过滤沉淀，使用温热的氨水清洗溶液清洗几次。弃去清洗液和滤液。

3)	用温水清洗滤纸上的沉淀，使其回到到原有的烧杯中，把烧杯放在漏斗下，滴 10ml 的硝酸混合液到滤纸上溶解任何残留的沉淀。加热滤液和清洗溶液直至沉淀完全溶解。用少量水转移到 200ml 烧杯中，加热此溶液浓缩到约 10ml。冷却到室温后，用水转移到 25ml 容量瓶中，加水定容到刻度。

注：

1)	铁 (III) 溶液

2)	硝酸镧溶液

3)	硝酸混合液

4)	氨水清洗溶液

1) ~ 4) 的制备如同 上述 a) 中的注 1) ~ 4)。

5)	如果样品中的Bi，Pb 和 Sb 大于 250μg，从步骤 3) 的25ml 容量瓶 转移 50 ~ 250μg 的元素到其他 25ml 容量瓶中。加 4ml 的铁 (III) 溶液，4ml 的硝酸镧和5ml 的硝酸(1+1)，加水定容到刻度。

#### c)	Fe (火焰原子吸收法)

1)	称取20g 的样品精确到 10mg，转移到 500ml 烧杯中。盖上表面皿，加160ml 的硝酸溶解。加热，温和地煮沸驱去氮氧化物。冷却到室温后，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿，用水转移到 200ml 容量瓶中，加水定容到刻度。

2)	准确地转移 50ml 的此溶液到烧杯中 (如果样品中含有大量的Fe ，降低所取的体积使转移的Fe 在 10 ~ 50μg 之间)。加热直至溶液浓缩到糖浆状。放置冷却后，加20ml 的盐酸 (1+1)，温和地加热溶解盐类，冷却到室温。用盐酸 (1+1)转移到 100ml 分液漏斗中，加盐酸 (1+1)稀释到体积约  50ml。加20ml 的4-甲基-2-戊酮、醋酸异戊酯混合溶剂，强烈摇动。在清晰地分成 2 层后，弃去水相层。再次重复一次此步骤。

3)	加约 20ml 的水到有机相中，强烈摇动约 1 分钟，在清晰地分成 2 层后，转移水相到50ml 烧杯中。再一次，加5ml 的水到有机相中，强烈摇动约 1 分钟，在清晰地分成 2 层后，合并两次的水相到 50ml 烧杯中。加 5ml 的硫酸 (1+1)到此溶液，加热至干。放置冷却后，加 5ml 的盐酸 (1+1)，加热溶解盐类。冷却到室温后，用水转移到 25ml 容量瓶中，稀释到刻度。

注：	4-甲基-2-戊酮、醋酸异戊酯混合溶剂：混合 1 份4-甲基-2-戊酮 和 1 份醋酸异戊酯。

### 15.3.2	电热原子吸收方法

#### a)	目标元素和定量范围

| - 元素 | - 百分含量 (%) |
| --- | --- |
| - As | - 0.00005 ~ 0.005 |
| - Bi | - 0.00005 ~ 0.005 |
| - Pb | - 0.00005 ~ 0.005 |
| - Sb | - 0.00005 ~ 0.005 |

#### b)	测定步骤

测定使用下列步骤。有关灯电流和狭缝宽等，参照分析手册第 4 册之 7.5 各元素指定的测定条件。

- As (氢氧化铁- 氢氧化镧沉淀分离)

试剂：

1)	As 标准溶液(1μg 的As/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

2)	铁 (III) 溶液

3)	硝酸镧溶液

2)，3) 的制备如同描述于 a) 的注 1)，2)。

步骤：

1)	 按照步骤 a) 前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，对试剂进行不含样品的相同的前处理，测定此空白溶液，使用测定值校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，转移 4ml 的铁 (III) 溶液和 4ml 的硝酸镧溶液到若干个 100ml 容量瓶中，加体积逐步增加的 As 标准溶液(1μg 的As/ml)从0 ~ 4.0ml (As 含量从0 ~ 4μg)。在加入 10ml 的硝酸(1+1)到各容量瓶后，加水定容到刻度。

测定：

测定波长	：	193.7nm

校准曲线范围	：	2 ~ 40 ng/ml

石墨管	：	高密度石墨管

样品注入体积	：	20μl

加热条件：

| - 阶段 | - 温度 (℃) | - 时间(秒) | - 加热 | - 气体 (升/分) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 120 | - 20 | - 斜坡 | - 0.2 |
| - 2 | - 250 | - 10 | - 斜坡 | - 0.2 |
| - 3 | - 700 | - 10 | - 斜坡 | - 1.0 |
| - 4 | - 700 | - 10 | - 斜坡 | - 1.0 |
| - 5 | - 700 | - 3 | - 阶梯 | - 0.0H |
| - 6 | - 2300 | - 3 | - 阶梯 | - 0.0H |
| - 7 | - 2700 | - 2 | - 阶梯 | - 1.0 |

- Bi (氢氧化铁- 氢氧化镧沉淀分离)

试剂：

1)	Bi 标准溶液(1μg 的Bi/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

2)	铁 (III) 溶液

3)	硝酸镧溶液

2)，3) 的制备同上文描述于 a) 中的注 1)，2)。

步骤：

1)	样品测定如同描述于 As 步骤1)。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，转移 4ml 的铁 (III) 溶液和 4ml 的硝酸镧溶液到若干个 100ml 容量瓶中，加体积逐步增加的 Bi 标准溶液(1μg 的Bi/ml)从0 ~ 4.0ml (Bi 含量从0 ~ 4μg)。在加入 10ml 的硝酸(1+1)到各容量瓶后，加水定容到刻度。

测定：

测定波长	：	223.1nm

校准曲线范围	：	2 ~ 40 ng/ml

石墨管	：	高密度石墨管

样品注入体积	：	20μl

加热条件：

| - 阶段 | - 温度 (℃) | - 时间(秒) | - 加热 | - 气体 (升/分) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 120 | - 20 | - 斜坡 | - 0.2 |
| - 2 | - 250 | - 10 | - 斜坡 | - 0.2 |
| - 3 | - 600 | - 10 | - 斜坡 | - 1.0 |
| - 4 | - 600 | - 15 | - 阶梯 | - 1.0 |
| - 5 | - 600 | - 3 | - 阶梯 | - 0.0H |
| - 6 | - 2000 | - 3 | - 阶梯 | - 0.0H |
| - 7 | - 2700 | - 2 | - 阶梯 | - 1.0 |

- Pb (氢氧化铁- 氢氧化镧沉淀分离)

试剂：

1)	Pb 标准溶液(1μg 的Pb/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

2)	铁 (III) 溶液

3)	硝酸镧溶液

2)，3) 的制备同上文描述于 a) 注 1)，2)。

步骤：

1)	样品测定如同描述于 As 步骤1)。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，转移 4ml 的铁 (III) 溶液和 4ml 的硝酸镧溶液到若干个 100ml 容量瓶中，加体积逐步增加的 Pb 标准溶液(1μg 的Pb/ml)从0 ~ 4.0ml (Pb 含量从0 ~ 4μg)。在加入 10ml 的硝酸(1+1)到各容量瓶后，加水定容到刻度。

测定：

测定波长	：	283.3nm

校准曲线范围	：	2 ~ 40 ng/ml

石墨管	：	高密度石墨管

样品注入体积	：	20μl

加热条件：

| - 阶段 | - 温度 (℃) | - 时间(秒) | - 加热 | - 气体 (升/分) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 120 | - 20 | - 斜坡 | - 0.2 |
| - 2 | - 250 | - 10 | - 斜坡 | - 0.2 |
| - 3 | - 600 | - 10 | - 斜坡 | - 1.0 |
| - 4 | - 600 | - 15 | - 阶梯 | - 1.0 |
| - 5 | - 600 | - 3 | - 阶梯 | - 0.0H |
| - 6 | - 2000 | - 3 | - 阶梯 | - 0.0H |
| - 7 | - 2700 | - 2 | - 阶梯 | - 1.0 |

- Sb (氢氧化铁- 氢氧化镧沉淀分离)

试剂：

1)	Sb 标准溶液(1μg 的Sb/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

2)	铁 (III) 溶液

3)	硝酸镧溶液

4)	硝酸混合液

5)	氨水清洗溶液

2) ~ 5) 的制备同上文描述于 a) 注 1) ~ 4)。

步骤：

1)	样品测定如同描述于 As 步骤1)。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，转移0 ~ 4.0ml 的Sb 标准溶液(1μg 的Sb/ml) 以增加浓度(包含0 ~ 4μg 的Sb)到几个烧杯中。在加入 60ml 的硝酸(1+1)到各烧杯中后，加水到总体积约 200ml。加 4ml 的铁 (III) 溶液和 4ml 的硝酸镧溶液到这些烧杯中。搅拌中，加160ml 的氨水。加热此溶液，轻沸 5 分钟。使用 5B 滤纸过滤沉淀，使用温热的氨水清洗溶液清洗几次。弃去清洗液和滤液。

用温水清洗滤纸上的沉淀，使其回到到原有的烧杯中。把烧杯放在漏斗下，滴 10ml 的硝酸混合液到滤纸上溶解任何残留的沉淀。使用温热的硝酸(1+50)彻底清洗滤纸。加热滤液和清洗溶液直至沉淀完全溶解，然后用少量水转移溶液到 200ml 烧杯中。再次加热浓缩，冷却到室温后，用水转移到 100ml 容量瓶，加水定容到刻度。此溶液用于测定。

测定：

测定波长	：	217.6nm

校准曲线范围	：	2 ~ 40 ng/ml

石墨管	：	高密度石墨管

样品注入体积	：	20μl

加热条件	：

| - 阶段 | - 温度 (℃) | - 时间(秒) | - 加热 | - 气体 (升/分) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 120 | - 20 | - 斜坡 | - 0.2 |
| - 2 | - 250 | - 10 | - 斜坡 | - 0.2 |
| - 3 | - 600 | - 10 | - 斜坡 | - 1.0 |
| - 4 | - 600 | - 15 | - 阶梯 | - 1.0 |
| - 5 | - 600 | - 3 | - 阶梯 | - 0.0H |
| - 6 | - 2200 | - 3 | - 阶梯 | - 0.0H |
| - 7 | - 2700 | - 2 | - 阶梯 | - 1.0 |

### 15.3.3	火焰原子吸收法

#### a)	目标元素和定量范围

| - 元素 | - 百分含量 (%) |
| --- | --- |
| - Bi | - 0.0001 ~ 0.01 |
| - Fe | - 0.0001 ~ 0.01 |
| - Pb | - 0.0001 ~ 0.01 |
| - Sb | - 0.0001 ~ 0.01 |

#### b)	测定步骤

测定使用下列步骤。有关灯电流、狭缝宽和火焰条件等，参照分析手册第 3 册之 6.4 各元素指定的测定条件。

- Bi

- 试剂：

1)	Bi 标准溶液(50μg 的Bi/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

2)	铁 (III) 溶液

3)	硝酸镧溶液

2)，3) 的制备同上文描述于 a) 注 1)，2)。

- 步骤：

1)	 按照步骤 b)前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，对试剂进行不含样品的相同的前处理。测定此空白溶液，使用测定值校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，转移 4ml 的铁 (III) 溶液和 4ml 的硝酸镧溶液到几个 25ml 容量瓶中，加体积逐步增加的 Bi 标准溶液(50μg 的Bi/ml)从0 ~ 5.0ml (Bi 含量从0 ~ 250μg)。在加入 2ml 的硝酸(1+1)到各容量瓶后，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	223.1nm

校准曲线范围	：	1 ~ 10μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，8)

- Fe

- 试剂：

Fe 标准溶液(10μg 的Fe/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

- 步骤：

1)	 按照步骤 c)前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，对试剂进行不含样品的相同的前处理，测定此空白溶液，使用测定值校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，转移增加体积的Fe 标准溶液(10μg 的Fe/ml)从0 ~ 5.0ml (Fe 含量从0 ~ 50μg)到几个25ml 容量瓶中。在加入 50ml 的盐酸 (1+1) 到各容量瓶后，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	248.3nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 2μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，16)

- Pb

- 试剂：

1)	Pb 标准溶液(50μg 的Pb/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

2)	铁 (III) 溶液

3)	硝酸镧溶液

2)，3) 的制备同上文描述于 a) 注 1)，2)。

- 步骤：

1)	样品测定步骤如同描述于 Bi，步骤，1)。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，转移 4ml 的铁 (III) 溶液和 4ml 的硝酸镧溶液到几个 25ml 容量瓶中。加体积逐步增加的 Pb 标准溶液(50μg 的Pb/ml)从0 ~ 5.0ml (Pb 含量从0 ~ 250μg)，在加入 2ml 的硝酸(1+1)到各容量瓶后，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	283.3nm

校准曲线范围	：	1 ~ 10μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，27)

- Sb

试剂：

1)	Sb 标准溶液(50μg 的Sb/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

2)	铁 (III) 溶液

3)	硝酸镧溶液

4)	硝酸混合液

5)	氨水清洗溶液

2) ~ 5) 的制备同上文描述于 a) 注 1) ~ 4)。

步骤：

1)	样品测定如同描述于 Bi 步骤1)。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，转移0 ~ 5.0ml 的Sb 标准溶液(50μg 的Sb/ml) 以增加的浓度(包含0 ~ 250μg 的Sb)到几个500ml 烧杯中。在加入 60ml 的硝酸(1+1)到各烧杯后，加水到总体积约 200ml。加 4ml 的铁 (III) 溶液和 4ml 的硝酸镧溶液到这些烧杯中。搅拌中加160ml 的氨水。加热此溶液，轻沸 5 分钟。使用 5B 滤纸过滤沉淀，使用温热的氨水清洗溶液清洗几次。弃去清洗液和滤液。

用温水清洗滤纸上的沉淀，使其回到到原有的烧杯中。把烧杯放在漏斗下，滴 10ml 的硝酸混合液到滤纸上溶解任何残留的沉淀。使用温热的硝酸(1+50)彻底清洗滤纸。加热滤液和清洗溶液直至沉淀完全溶解，然后用少量水转移溶液到 200ml 烧杯中。再次加热浓缩，冷却到室温后，用水转移到 25ml 容量瓶中，加水定容到刻度。此溶液用于测定。

- 测定：

测定波长	：	217.6nm

校准曲线范围	：	1 ~ 10μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，32)

## 15.4	铝和铝合金分析方法

参考文献：

Japan Industrial Standard, Aluminum and Aluminum Alloy Atomic Absorption Analysis Method JIS H 1306

### 15.4.1	样品前处理

#### a)	称取样品

样品取样量取决于目标元素在样品中的含量。下表给出基于样品中目标元素的含量和样品称重量。

| - 元素 | - 百分含量 (%) | - 重量(g) |
| --- | --- | --- |
| - Bi | - 0.1 ~ 1.0 | - 1.00 |
| - Cr | - 0.01 ~ 0.5 | - 1.00 |
| - Cu | - 0.005 ~ 1.5 | - 1.00 |
|  | - 1.5 ~ 5.0 | - 0.20 |
| - Fe | - 0.005 ~ 1.5 | - 1.00 |
| - Mn | - 0.005 ~ 1.5 | - 1.00 |
| - Mg | - 0.005 ~ 1.5 | - 1.00 |
|  | - 1.5 ~ 5.0 | - 0.20 |
| - Ni | - 0.005 ~ 1.5 | - 1.00 |
|  | - 1.5 ~ 3.0 | - 0.20 |
| - Pb | - 0.1 ~ 1.0 | - 1.00 |
| - Zn | - 0.005 ~ 1.5 | - 1.00 |
|  | - 1.5 ~ 6.0 | - 0.20 |

#### b)	制备样品溶液

称取样品，转移到 300ml 烧杯中。盖上表面皿，加30ml 的盐酸 (1+1)和温和地加热分解。溶液加1ml 的过氧化氢，加热到样品完全分解。冷却到室温，然后用水清洗表面皿底和烧杯的内壁，除去表面皿。转移溶液到100ml 容量瓶，加水定容到刻度。

注：

1)	对于 Cr，转移溶液到200ml 容量瓶，加1.5ml 的氢氯化铵（ammonium hydrochloride）溶液(270g/l)，加水定容到刻度。

2)	当Cu，Zn，Mg 和 Ni 的百分含量大于 1.5%，转移分解样品溶液到200ml 的容量瓶中。

3)	对于难以分解的样品，加2ml 的锡溶液或 2ml 的镍溶液。

4)	锡溶液：称取 0.1g 的锡(>99.9%)，转移到200ml 烧杯，加30ml 的盐酸 (1+1)。在接触铂的场合下，加热到 50 ~ 80℃分解然后冷却到室温，加盐酸到稀释到100ml。

5)	镍溶液：称取 0.1g 的镍(>99.9%)，转移到200ml 烧杯，加10ml 的硝酸(1+1)，温和地加热分解。冷却到室温，加水到体积100ml。

### 15.4.2	火焰原子吸收法

#### a)	目标元素和定量范围

| - 元素 | - 百分含量 (%) |
| --- | --- |
| - Bi | - 0.1 ~ 1.0 |
| - Cr | - 0.01 ~ 0.5 |
| - Cu | - 0.005 ~ 5.0 |
| - Fe | - 0.005 ~ 1.5 |
| - Mn | - 0.005 ~ 1.5 |
| - Mg | - 0.005 ~ 5.0 |
| - Ni | - 0.005 ~ 3.0 |
| - Pb | - 0.1 ~ 1.0 |
| - Zn | - 0.005 ~ 6.0 |

#### b)	测定步骤

测定使用下列步骤。有关灯电流、狭缝宽和火焰条件等，参照分析手册第 3 册之 6.4 各元素指定的测定条件。

- Bi

试剂：

Bi 标准溶液(1000μg 的Bi/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

步骤：

1)	 按照步骤 b)前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不包含加入 Bi 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，称取 1.0g 铝(尽可能纯，不含Bi 或含已知量的Bi)到几个300ml 烧杯中。在这些烧杯中，转移增加体积的Bi 标准溶液(1000μg 的Bi/ml)从0 ~ 10.0ml (包含0 ~ 10μg 的Bi)。余下的步骤相同于样品前处理b) 制备样品溶液。

测定：

测定波长	：	223.1nm

校准曲线范围	：	1 ~ 100μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，8)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Cr

试剂：

1)	Cr 标准溶液(1000μg 的Cr/ml)

2)	Cr 标准溶液(100μg 的Cr/ml)

1) 和 2) 的制备，参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

步骤：

1)	 前处理后的样品溶液可直接测定。作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Cr 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，称取 1.0gram of 铝(尽可能纯，不含Cr 或含已知量的Cr) 到几个300ml 烧杯中。取决于样品中 Cr 的含量，以增加的浓度如下表所示的Cr 标准溶液加入到烧杯中。余下的步骤相同于样品前处理b) 制备样品溶液。

| - 样品中 Cr 百分含量 (%) | - 使用 Cr 的标准 | - 加 Cr 的量 (ml) |
| --- | --- | --- |
| - 0.01 ~ 0.1 | - 2) 100μg 的Cr/ml | - 0 ~ 10.0 |
| - >0.1 | - 1) 1000μg 的Cr/ml | - 0 ~ 5.0 |

测定：

测定波长	：	357.9nm

校准曲线范围	：	0.3 ~ 25μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，13)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Cu

试剂：

1)	Cu 标准溶液(1000μg 的Cu/ml)

2)	Cu 标准溶液(100μg 的Cu/ml)

1) 和 2) 的制备，参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

步骤：

1)	当前处理后的样品溶液包含的Cu 小于 0.1 % ，只能直接测定。然而，如果前处理后的样品溶液含量大于 0.1%，如下表所示分取后再测定。

| - 样品中 Cu 百分含量(%) | - 分取(ml) | - 容量瓶 |
| --- | --- | --- |
| - 0.1 ~ 0.5 | - 50 | - 100 |
| - 0.5 ~ 1.5 | - 20 | - 100 |
| - 1.5 ~ 5.0 | - 20 | - 200 |

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不含加入 Cu 的空白溶液，空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，称取相同量(10mg之内)铝(尽可能纯，不含Cu 或含已知量的Cu)，以下前处理方法与样品前处理的步骤 a) 相同。转移此量到几个300ml 烧杯中。取决于 Cu 在样品中的含量，以增加的浓度如下表所示加入 Cu 标准溶液到烧杯中。余下的步骤相同于样品前处理b) 制备样品溶液。

| - 样品中 Cu 百分含量(%) | - 使用的Cu 标准 | - Cu 加入量 (ml) |
| --- | --- | --- |
| - 0.005 ~ 0.1 | - 2) 100μg 的Cu/ml | - 0 ~ 10.0 |
| - 0.1 ~ 0.5 | - 1) 1000μg 的Cu/ml | - 0 ~ 5.0 |
| - 0.5 ~ 1.5 | - 1) 1000μg 的Cu/ml | - 0 ~ 15.0 |
| - 1.5 ~ 5.0 | - 1) 1000μg 的Cu/ml | - 0 ~ 10.0 |

测定：

测定波长	：	324.8nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 30μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，15)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Fe

试剂：

1)	Fe 标准溶液(1000μg 的Fe/ml)

2)	Fe 标准溶液(100μg 的Fe/ml)

1) 和 2) 的制备，参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

步骤：

1)	当前处理后的样品溶液 Fe 的含量小于 0.1%，只能直接测定。然而，如果前处理后的样品溶液含量大于 0.1%，如下表所示分取后再测定。

| - 样品中 Cu 百分含量(%) | - 分取(ml) | - 容量瓶 |
| --- | --- | --- |
| - 0.1 ~ 0.5 | - 50 | - 100 |
| - 0.5 ~ 1.5 | - 20 | - 100 |

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不含加入 Fe 的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

- 用于制备校准曲线的标准溶液系列，各称取 1.0g 的铝(尽可能纯，不含Fe 或含已知量的Fe) 到几个300ml 烧杯中。取决于 Fe 在样品中的含量，以增加的浓度如下表所示加入 Fe 标准溶液到烧杯中。余下的步骤相同于样品前处理b) 制备样品溶液。

| - 样品中 Fe 的百分含量(%) | - 使用 Fe 的标准 | - Fe 的加入量 (ml) |
| --- | --- | --- |
| - 0.005 ~ 0.1 | - 2) 100μg 的Fe/ml | - 0 ~ 10.0 |
| - 0.1 ~ 0.5 | - 1) 1000μg 的Fe/ml | - 0 ~ 5.0 |
| - 0.5 ~ 1.5 | - 1) 1000μg 的Fe/ml | - 0 ~ 15.0 |

测定：

测定波长	：	248.3nm

校准曲线范围	：	0.3 ~ 30μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，16)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Mn

试剂：

1)	Mn 标准溶液(1000μg 的Mn/ml)

2)	Mn 标准溶液(100μg 的Mn/ml)

1) 和 2) 的制备，参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

步骤：

1)	当前处理后的样品溶液包含小于 0.1% 的Mn，只能直接测定。然而，如果前处理后的样品溶液含量大于 0.1%，如下表所示分取后再测定。

| - 样品中 Mn 的百分含量(%) | - 分取 (ml) | - 容量瓶 |
| --- | --- | --- |
| - 0.1 ~ 0.5 | - 50 | - 100 |
| - 0.5 ~ 1.5 | - 20 | - 100 |

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Mn 标准溶液的空白溶液，空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，各称取 1.0g 的铝(尽可能纯，不含Mn 或含已知量的Mn) 到几个300ml 烧杯中。取决于样品中 Mn 的含量，以增加的浓度如下表所示加入 Mn 标准溶液到烧杯中。余下的步骤相同于样品前处理b) 制备样品溶液。

| - 样品中 Mn 的百分含量(%) | - 使用 Mn 的标准 | - 加入 Mn 的量 (ml) |
| --- | --- | --- |
| - 0.005 ~ 0.1 | - 2) 100μg 的Mn/ml | - 0 ~ 10.0 |
| - 0.1 ~ 0.5 | - 1) 1000μg 的Mn/ml | - 0 ~ 5.0 |
| - 0.5 ~ 1.5 | - 1) 1000μg 的Mn/ml | - 0 ~ 15.0 |

测定：

测定波长	：	279.5nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 30μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，22)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Mg

试剂：

1)	Mg 标准溶液(1000μg 的Mg/ml)

2)	Mg 标准溶液(100μg 的Mg/ml)

1) 和 2) 的制备，参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

3)	锶溶液：溶解30.8g 的氯化锶(6-水)于水中，加水定容到100ml。

步骤：

1)	从前处理后的样品溶液制备分取按照下表所示，使用此分取量测定。

| - 样品中 Mg 的百分含量 (%) | - 分取 (ml) | - 加 Sr 量 (ml) | - 容量瓶 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0.005 ~ 0.1 | - 20.0 | - 2.0 | - 100 |
| - 0.1 ~ 0.5 | - 10.0 | - 2.0 | - 100 |
| - 0.5 ~ 1.5 | - 5.0 | - 2.0 | - 100 |
| - 1.5 ~ 5.0 | - 5.0 | - 2.0 | - 100 |

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Mg 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，各称取相同量(10mg之内)铝(尽可能纯，不含Mg 或含量已知的Mg)，其余如样品的前处理按照步骤 a) 。转移此量到几个300ml 烧杯中。取决于量样品中 Mg 的含量，以增加的浓度如下表所示加入 Mg 标准溶液到烧杯中。余下的步骤相同于样品前处理b) 制备样品溶液。

| - 样品中 Mg 的含量 (%) | - 使用Mg 的标准 | - 加 Mg 量(ml) |
| --- | --- | --- |
| - 0.005 ~ 0.1 | - 2) 100μg 的Mg/ml | - 0 ~ 10.0 |
| - 0.1 ~ 0.5 | - 1) 1000μg 的Mg /ml | - 0 ~ 5.0 |
| - 0.5 ~ 1.5 | - 1) 1000μg 的Mg /ml | - 0 ~ 15.0 |
| - 1.5 ~ 5.0 | - 1) 1000μg 的Mg /ml | - 0 ~ 10.0 |

测定：

测定波长	：	285.2nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 7.5μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，21)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Ni

试剂：

1)	Ni 标准溶液(1000μg 的Ni /ml)

2)	Ni 标准溶液(100μg 的Ni /ml)

1) 和 2) 的制备，参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

步骤：

1)	当前处理后的样品溶液包含小于 0.1% 的Ni，只能直接测定。然而，如果前处理后的样品溶液含量大于 0.1%，如下表所示分取后再测定。

| - 样品 Ni 的含量 (%) | - 分取 (ml) | - 容量瓶 |
| --- | --- | --- |
| - 0.1 ~ 0.5 | - 50 | - 100 |
| - 0.5 ~ 1.5 | - 20 | - 100 |
| - 1.5 ~ 5.0 | - 20 | - 100 |

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Ni 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，各称取相同重量（10mg之内）铝(尽可能纯，不含Ni 或含量已知的Ni) 按照样品前处理步骤 a)前处理。转移此量到几个300ml 烧杯中。取决于量样品中 Ni 的含量，以增加的浓度如下表所示加入 Ni 标准溶液到烧杯中。余下的步骤相同于样品前处理b) 制备样品溶液。

| - 样品Ni 含量 (%) | - 使用 Ni 标准 | - 加 Ni 量(ml) |
| --- | --- | --- |
| - 0.005 ~ 0.1 | - 2) 100μg 的Ni/ml | - 0 ~ 10.0 |
| - 0.1 ~ 0.5 | - 1) 1000μg 的Ni/ml | - 0 ~ 5.0 |
| - 0.5 ~ 1.5 | - 1) 1000μg 的Ni/ml | - 0 ~ 15.0 |
| - 1.5 ~ 3.0 | - 1) 1000μg 的Ni/ml | - 0 ~ 10.0 |

测定：

测定波长	：	232.0nm

校准曲线范围	：	0.5 ~ 30μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，25)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Pb

试剂：

Pb 标准溶液(1000μg 的Pb/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

步骤：

1)	样品测定如前述测定 Bi 的步骤，步骤 1)。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，各称取 1.0g 的铝(尽可能纯，不含Pb 或含量已知的Pb) 到几个300ml 烧杯中。这些烧杯，转移增加体积的Pb 标准溶液(1000μg 的Pb/ml)从0 ~ 10.0ml (包含0 ~ 10mg 的Pb)。余下的步骤相同于样品前处理b) 制备样品溶液。

- 测定：

测定波长	：	283.3nm

校准曲线范围	：	1 ~ 100μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，27)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Zn

试剂：

1)	Zn 标准溶液(1000μg 的Zn/ml)

2)	Zn 标准溶液(100μg 的Zn/ml)

1) 和 2) 的制备，参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

步骤：

- 测定时，分取前处理后的样品详见下表。

| - 样品 Zn 含量(%) | - 分取 (ml) | - 容量瓶 |
| --- | --- | --- |
| - 0.005 ~ 0.1 | - 50.0 | - 100 |
| - 0.1 ~ 0.5 | - 20.0 | - 100 |
| - 0.5 ~ 1.5 | - 5.0 | - 100 |
| - 1.5 ~ 6.0 | - 10.0 | - 100 |

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Zn 标准溶液的空白溶液，空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，各称取相同重量（10mg之内）铝(尽可能纯，不含Zn 或含量已知的Zn)按照样品前处理步骤 a)前处理。转移此量到几个300ml 烧杯中。取决于量样品中 Zn 的含量，以增加的浓度如下表所示加入 Zn 标准溶液到烧杯中。余下的步骤相同于样品前处理b) 制备样品溶液。

| - 样品 Zn 含量 (%) | - 使用Zn 标准 | - 加 Zn 量 (ml) |
| --- | --- | --- |
| - 0.005 ~ 0.1 | - 2) 100μg 的Zn/ml | - 0 ~ 10.0 |
| - 0.1 ~ 0.5 | - 1) 1000μg 的Zn/ml | - 0 ~ 5.0 |
| - 0.5 ~ 1.5 | - 1) 1000μg 的Ni/ml | - 0 ~ 15.0 |
| - 1.5 ~ 6.0 | - 1) 1000μg 的Ni/ml | - 0 ~ 12.0 |

测定：

测定波长	：	213.9nm

校准曲线范围	：	0.1 ~ 10μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，44)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

## 15.5	压铸锌合金分析方法

参考文献：

Japan Industrial Standard, Diecast Zinc Alloy Analysis Method JIS H 1551

### 15.5.1	样品前处理

#### a)	Al，Cd，Cu，Fe ，Mg，Pb

- 称取5.0g 准确到 1mg，转移到300ml 烧杯。盖上表面皿，加30ml 的混合酸 (45 份盐酸，1 份硝酸)分解。在强烈的反应平息后，继续温和地加热直至完全分解，总体积降低到约 25ml。冷却到室温后，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿。在加入约 20ml 的水，20ml 的盐酸 (1+1)后，转移溶液到100ml 容量瓶，加水定容到刻度。

#### b)	Sn

称取1.0g 的样品精确到 10mg，转移到300ml 烧杯。盖上表面皿，加20ml 的硝酸（原文：nitric） (1+2)，在强烈的反应平息后，继续温和地加热直至完全分解。冷却到室温后，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿。转移溶液到100ml 容量瓶，加水定容到刻度。

### 15.5.2	电热原子吸收方法

#### a)	目标元素和定量范围

| - 元素 | - 百分含量 (%) |
| --- | --- |
| - Sn | - 0.0001 ~ 0.004 |

#### b)	测定步骤

测定使用下列步骤。有关灯电流和狭缝宽等，参照分析手册第 4 册之 7.5 各元素指定的测定条件。

- Sn

试剂：

1)	Sn 标准溶液(2μg 的Sn/ml)

2)	Cu 标准溶液(1μg 的Cu/ml)

1)和2)，参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

3)	Zn：>99.99%，包含<0.00005% Sn

4)	铝溶液(2μg Al/ml)：称取0.500g 的铝(>99.9%，包含<0.0025% Sn)，转移到300ml 烧杯，加20ml 的硝酸(1+2)和2ml 的镍溶液(1g 的硝酸镍(6-水)溶解在 250ml 的水中)分解。冷却到室温后，用水转移溶液到250ml 容量瓶，加水定容到刻度。

步骤：

1)	 按照步骤 b)前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Sn 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，称取1.0g 的 Zn 到几个300ml 烧杯中，加20ml 的硝酸(1+2)分解。冷却到室温后，转移用水这些溶液到100ml 容量瓶然后加20ml 的铝溶液(2mg 的Al/ml)和10ml 的Cu 标准溶液(1mg 的Cu/ml)。然后，加体积逐步增加的  Sn 标准溶液(2μg 的Sn/ml)从0 ~ 20.0ml (包含0 ~ 40μg 的Sn)。最终，加水定容到刻度。

注：	如果样品包含小于 0.25% Cu，不加 Cu 标准溶液。

测定：

测定波长	：	286.3nm

校准曲线范围	：	10 ~ 400 ng/ml

石墨管	：	热解石墨管

样品注入体积	：	10μl

加热条件	：

| - 阶段 | - 温度 (℃) | - 时间(秒) | - 加热 | - 气体 (升/分) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 120 | - 15 | - 斜坡 | - 0.2 |
| - 2 | - 250 | - 10 | - 斜坡 | - 0.2 |
| - 3 | - 500 | - 10 | - 斜坡 | - 1.0 |
| - 4 | - 500 | - 10 | - 斜坡 | - 1.0 |
| - 5 | - 500 | - 3 | - 阶梯 | - 0.0 |
| - 6 | - 2400 | - 3 | - 阶梯 | - 0.0 |
| - 7 | - 2800 | - 2 | - 阶梯 | - 1.0 |

### 15.5.3	火焰原子吸收法

#### a)	目标元素和定量范围

| - 元素 | - 百分含量 (%) |
| --- | --- |
| - Al | - 3.0 ~ 5.0 |
| - Cd | - 0.0001 ~ 0.010 |
| - Cu | - 0.005 ~ 2.0 |
| - Fe | - 0.0002 ~ 0.20 |
| - Mg | - 0.002 ~ 0.10 |
| - Pb | - 0.001 ~ 0.010 |

#### b)	测定步骤

测定使用下列步骤。有关灯电流、狭缝宽和火焰条件等，参照分析手册第 3 册之 6.4 各元素指定的测定条件。

- Al

试剂：

1)	Al 标准溶液(1g 的Al/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

2)	Zn 标准溶液(25mg 的Zn/ml)：称取25.0g 的锌(>99.995%)，转移到500ml 烧杯，加100ml 的盐酸 (1+1)分解，加热浓缩到糖浆状。冷却至室温后，加约 200ml 的水溶解盐类。转移溶液到1000ml 容量瓶 用水，加水定容到刻度。

步骤：

1)	准确地转移5ml 的按照步骤 a)前处理的样品溶液到250ml 容量瓶，加50ml 的盐酸 (1+1)，加水定容到刻度。

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Al 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

- 用于制备校准曲线的标准溶液系列，转移10ml 的锌溶液(25mg 的Zn/ml)到几个250ml 容量瓶，加50ml 的盐酸 (1+1)到各容量瓶。加Al 标准溶液(1mg 的Al/ml) 以逐步增加体积的方式从0 ~ 15.0ml (包含0 ~ 150ml 的Al)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

测定：

测定波长	：	309.3nm

校准曲线范围	：	10 ~ 60μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，2)

- Cd

试剂：

1)	Cd 标准溶液(20mg 的Cd/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

2)	Zn 标准溶液(192μg 的Zn/ml)：称取96g 的锌(>99.995%)，转移到1000ml 烧杯，加400ml 的盐酸 (1+1)分解。加热浓缩到糖浆状。冷却至室温后，加约 400ml 的水溶解盐类，转移溶液到500ml 容量瓶。加约 20g 的锌粉(JIS K 8013)，放置约 30 分钟，偶尔摇动容量瓶，然后加水定容到刻度。此溶液通过 5B 干燥滤纸过滤到一个可以密封的容器中保存。

3)	铝溶液(20mg 的Al/ml)：称取2.0g 铝(>99.9%，包含<0.0002% of 镉)，转移到300ml 烧杯，加40ml 的盐酸 (1+1)和2ml 的镍溶液(1g 的氯化镍溶解于 250ml 的水)，加1 ~ 2ml 的硝酸，加热溶解残留未溶解的铝，然后继续加热驱除过氧化氢。冷却到室温后，用水转移溶液到 100ml 容量瓶，加水定容到刻度。

步骤：

1)	 按照步骤 a)前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Cd 标准溶液的空白溶液空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，转移25ml 的Zn 标准溶液(192mg 的Zn/ml)：10ml 的铝溶液(20mg 的Al/ml)到几个100ml 容量瓶，加20ml 的盐酸 (1+1)到各容量瓶。加Cd 标准溶液(20μg 的Cd/ml) 以逐步增加体积的方式从0 ~ 25.0ml (包含0 ~ 500μg 的Cd)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

测定：

测定波长	：	228.8nm

校准曲线范围	：	0.05 ~ 5μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4,11)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Cu

试剂：

1)	Cu 标准溶液(250μg 的Cu/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

2)	Zn 溶液(192mg 的Zn/ml)：步骤同 Cd 试剂，2)

3)	Zn 溶液(25mg 的Zn/ml)：步骤同 Al 试剂，2)

4)	铝溶液(20mg 的Al/ml)：步骤同 Cd 试剂，3)

步骤：

1)	当按照步骤 a) 前处理的样品溶液含有0.005 ~ 0.05% Cu，可直接测定。然而，如果样品中 Cu 的含量在 0.05 ~ 2.0%，需准确地转移5ml 的样品溶液到250ml 容量瓶，加50ml 的盐酸 (1+1)，加水定容到刻度。此溶液用于测定。

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不含加入 Cu 的空白溶液，空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，当样品含有0.005 ~ 0.05% Cu，转移25ml 的Zn 标准溶液(192mg 的Zn/ml)：10ml 的铝溶液(20mg 的Al/ml)到几个100ml 容量瓶，加20ml 的盐酸 (1+1)到各容量瓶。加 Cu 标准溶液(250μg 的Cu/ml) 以逐步增加体积的方式从0 ~ 10.0ml (包含0 ~ 2.5μg 的Cd)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

当样品含有0.05 ~ 2.0% Cu，转移10ml 的锌溶液(25mg 的Zn/ml)到几个250ml 容量瓶，加50ml 的盐酸 (1+1)。加Cu 标准溶液(250μg 的Cu/ml) 以逐步增加体积的方式从0 ~ 20.0ml (包含0 ~ 5μg 的Cu)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

测定：

测定波长	：	324.8nm

校准曲线范围	：	0.5 ~ 25μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，15)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Fe

试剂：

1)	Fe 标准溶液(20μg 的Fe/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

2)	Zn 溶液(192mg 的Zn/ml)：：步骤同 Cd 试剂，2)

3)	铝溶液(20mg 的Al/ml)：步骤同 Cd 试剂，3)

步骤：

1)	当按照步骤 a) 前处理的样品溶液含有 0.0002 ~ 0.016 % 的 Fe，此溶液可直接测定。然而，如果样品中 Fe 的含量在 0.016 ~ 0.20%，准确地转移 5ml 的样品溶液到100ml 容量瓶中。加20ml 的盐酸 (1+1)，加水定容到刻度。此溶液用于测定。

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Fe 标准的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，当样品含有 0.0002 ~ 0.016% Fe，转移25ml 的Zn 标准溶液(192mg 的Zn/ml)和10ml 的铝溶液(20mg 的Al/ml)到几个100ml 容量瓶。加20ml 的盐酸 (1+1)到各容量瓶。加体积逐步增加的 Fe 标准溶液(20μg 的Fe/ml)从0 ~ 40.0ml (包含0 ~ 800μg 的Fe)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

当样品含有0.016 ~ 0.20% Fe，转移1.3ml 的锌溶液(192mg 的Zn/ml)和0.5ml 的铝溶液(20mg 的Al/ml)到几个100ml 容量瓶，加20ml 的盐酸 (1+1)。加Fe 标准溶液(20μg 的Fe/ml) 以逐步增加体积的方式从0 ~ 30.0ml (包含0 ~ 600μg 的Fe)到各容量瓶，加水定容到刻度。

测定：

测定波长	：	248.3nm

校准曲线范围	：	0.1 ~ 8μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，16)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Mg

试剂：

1)	Mg 标准溶液(10μg 的Mg/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

2)	Zn 溶液(25mg 的Zn/ml)：步骤同 Al 试剂，2)

3)	镧溶液(25mg 的La/ml)：称取29.5g 的氧化镧，转移到 500ml 烧杯中，逐渐加30ml 的盐酸。在加入 200ml 的水后，加热直至完全分解。冷却到室温，然后转移溶液到1000ml 容量瓶，加水定容到刻度。

步骤：

1) 准确地转移250ml 的按照步骤 a)前处理的样品溶液到250ml 容量瓶。加50ml 的盐酸 (1+1)和25ml 的镧溶液(25mg 的La/ml)，加水定容到刻度。

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Mg 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，转移10ml 的Zn 溶液(25mg 的Zn/ml)到几个 250ml 容量瓶，各加50ml 的盐酸 (1+1)。加体积逐步增加的 Mg 标准溶液(10μg 的Mg/ml)从0 ~ 25.0ml (包含0 ~ 250μg 的Mg)到各容量瓶，加25ml 镧溶液(25mg 的La/ml)，然后加水定容到刻度。

测定：

测定波长	：	285.2nm

校准曲线范围	：	0.02 ~ 1μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，21)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Pb

试剂：

1)	Pb 标准溶液(20μg 的Pb/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

2)	Zn 溶液(192mg 的Zn/ml)：步骤同 Cd 试剂，2)

3)	铝溶液(20mg 的Al/ml)：步骤同 Cd 试剂，3)

步骤：

1)	 按照步骤 a)前处理的样品溶液可直接测定。

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Pb 标准溶液的试剂空白。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，转移25ml 的Zn 标准溶液(192mg 的Zn/ml)和10ml 的铝溶液(20mg 的Al/ml)到几个100ml 容量瓶中。加20ml 的盐酸 (1+1)到各容量瓶。加 Pb 标准溶液(20μg 的Pb/ml) 体积逐步增加从0 ~ 25.0ml (包含0 ~ 500μg 的Pb)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

测定：

测定波长	：	217.0nm

校准曲线范围	：	0.5 ~ 5μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，26)

## 15.6	 锌合金分析方法

参考文献：Japan Industrial Standard:

Zinc Alloy Lead Quantitation Method		JIS H 1108

Zinc Alloy Iron Quantitation Method		JIS H 1109

Zinc Alloy Cadmium Quantitation Method	JIS H 1110

### 15.6.1	样品前处理

#### a)	Cd，Fe，Pb

称取5.0g 的样品，转移到300ml 烧杯。盖上表面皿，加30ml 的混合酸 (45 份盐酸，1 份硝酸)。在强烈的反应平息后，继续温和地加热直至完全分解，总体积降低到约 25ml。冷却到室温后，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿。在加入约 20ml 的水和20ml 的盐酸 (1+1)后，转移溶液到100ml 容量瓶，加水定容到刻度。

#### b)	Pb (氢氧化铁沉淀分离)

称取100g 的样品，转移到500ml 烧杯，加5ml 的硫酸铁铵(III)。盖上表面皿，加60ml 的混合酸 (45 份盐酸，1 份硝酸)。在强烈的反应平息后，继续温和地加热直至完全分解，总体积降低到约 25ml。冷却到室温后，用水清洗表面皿的底部。除去表面皿，加水到约 200ml。

搅拌此溶液，加氨水溶解氢氧化锌沉淀。溶解后，再加 50ml 。下一步加15g 的碳酸铵，加热。在轻沸约 5 分钟后，在温热的场所(60 ~ 80℃) 放置 1 ~ 2 小时。用 5A 滤纸分离沉淀 ，用温氨水清洗溶液清洗几次。

用温水淋洗，转移滤纸上的沉淀到原来的烧杯中。把烧杯放在过滤器下，滴 10ml 的盐酸 (1+1) 到滤纸上溶解残留滤纸上的沉淀到烧杯中。用温盐酸 (1+50)彻底地清洗滤纸。

加热合并的滤液和清洗溶液浓缩体积到10 ~ 20ml。冷却后，用水转移到50ml 容量瓶，加水定容到刻度。

注：	硫酸铁铵(III) 溶液：溶解10g 的硫酸铁铵到100ml 的硝酸(1+100)中。1ml 的此溶液包含12mg 的 Fe。

氨水清洗溶液：溶解15g 的碳酸铵到 500ml 的氨水(2+25)中。

### 15.6.2	火焰原子吸收法

#### a)	目标元素和定量范围

| - 元素 | - 百分含量 (%) |
| --- | --- |
| - Cd | - 0.0001 ~ 1.0 |
| - Fe | - 0.0002 ~ 0.3 |
| - Pb | - 0.001 ~ 2.0 |
| Pb | 0.01 ~ 0.02 (氢氧化铁沉淀分离) |

#### b)	测定步骤

测定使用下列步骤。有关灯电流、狭缝宽和火焰条件等，参照分析手册第 3 册之 6.4 各元素指定的测定条件。

- Cd

试剂：

1)	Cd 标准溶液(20μg 的Cd/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

2)	Zn 溶液：分解100g 的锌(99.995wt%) 于 400ml 的盐酸中，加热直至浓缩到糖浆状。冷却到室温后，加400ml 溶解，转移到500ml 容量瓶。加20g 的锌粉 (用于砷试剂分析)，放置约 30 分钟，偶尔摇动混合。在用水定容到体积后，溶液用 5A 干燥滤纸过滤。(200mg 的Zn/ml)

步骤：

1)	 按照步骤 a) 前处理的样品溶液可直接测定，或分取(对此要加入盐酸 (1+1) 使样品中的盐酸为 10ml /100ml)测定。

作为空白测定，对试剂进行与样品一样的前处理，仅稀释标准溶液。此空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，转移25ml 的Zn 溶液(200mg 的Zn/ml)到几个100ml 容量瓶中。加 20ml 的盐酸 (1+1)到各容量瓶。加Cd 标准溶液(20μg 的Cd/ml) 体积逐步增加从0 ~ 30.0ml (包含0 ~ 600μg 的Cd)到各容量瓶中，加水定容到刻度。如果使用分取的样品溶液，加锌溶液的体积需要调节使分取样品中的含锌量相同。

测定：

测定波长	：	228.8nm

校准曲线范围	：	0.1 ~ 6μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，11)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Fe

试剂：

1)	Fe 标准溶液(20μg 的Fe/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

2)	Zn 溶液：同 Cd，试剂，2)

步骤：

1)	同 Cd，步骤，1)

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，转移25ml 的Zn 溶液(200mg 的Zn/ml)到几个100ml 容量瓶中。加20ml 的盐酸 (1+1)到各容量瓶。加Fe 标准溶液(20μg 的Fe/ml) 体积逐步增加从0 ~ 40.0ml (包含0 ~ 800μg 的Fe)到各容量瓶中，加水定容到刻度。如果使用分取的样品溶液，加锌溶液的体积需要调节使分取样品中的含锌量相同。

测定：

测定波长	：	248.3nm

校准曲线范围	：	0.5 ~ 8μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，17)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Pb

试剂：

1)	Pb 标准溶液(20μg 的Pb/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

2)	Zn 溶液：同 Cd，试剂，2)

步骤：

1)	同 Cd，步骤，1)

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，转移25ml 的Zn 溶液(200mg 的Zn/ml)到几个100ml 容量瓶中。加20ml 的盐酸 (1+1)到各容量瓶。加Pb 标准溶液(20μg 的Pb/ml) 体积逐步增加从0 ~ 50.0ml (包含0 ~ 1000μg 的Pb)到各容量瓶中，加水定容到刻度。如果使用分取的样品溶液，加锌溶液的体积需要调节使分取样品中的含锌量相同。

测定：

测定波长	：	283.3nm

校准曲线范围	：	1 ~ 10μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，27)

- Pb (氢氧化铁沉淀分离)

试剂：

1)	Pb 标准溶液(20μg 的Pb/ml)：同 Pb，试剂，1)

2)	硫酸铁铵(III) 溶液：样品前处理同描述于Pb (氢氧化铁沉淀分离)的注。

步骤：

1)	 按照步骤 b) 前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，仅对试剂进行与样品相同的前处理。此空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	制备校准曲线用的标准溶液系列，转移5ml 的硫酸铁铵(III) 溶液到几个50ml 容量瓶中，加10ml 的盐酸 (1+1)到各容量瓶。加Pb 500μg 的Pb)到各容量瓶中，加水定容到刻度。测定这些溶液制备校准曲线。

测定：

测定波长	：	217.0nm

校准曲线范围	：	0.5 ~ 5μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，26)

## 15.7	 镍和镍合金铸造金属分析方法

参考文献：Japan Industrial Standard

Nickel / Nickel Alloy Cast Metal Lead Quantitation Method	JIS H 1272

Nickel / Nickel Alloy Cast Metal Iron Quantitation Method	JIS H 1273

Nickel / Nickel Alloy Cast Metal Manganese Quantitation Method	JIS H 1274

Nickel Alloy Cast Metal Chrome Quantitation Method	JIS H 1279

### 15.7.1	样品前处理

#### a)	Cr

称取0.20g 的样品，转移到200ml 烧杯。盖上表面皿，加10ml 的盐酸和3ml 的硝酸。温和地加热直至完全分解，然后继续加热直至驱尽氮氧化物。冷却到室温后，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿，然后转移溶液到100ml 容量瓶，在加入 10ml 的硫酸氢钾（原文：potassium disulfide） (100 g/l)，加水定容到刻度。

#### b)	Cu，Fe，Mn

称取0.20g 的样品，转移到200ml 烧杯中。盖上表面皿，加20ml 的硝酸(1+1)。温和地加热直至完全分解，然后继续加热直至驱尽氮氧化物。冷却到室温后，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿，然后转移溶液到100ml 容量瓶，加水定容到刻度。

### 15.7.2	火焰原子吸收法

#### a)	目标元素和定量范围

| - 元素 | - 百分含量 (%) |
| --- | --- |
| - Cr | - 0.05 ~ 2.0 |
| - Cu | - 0.05 ~ 2.0 |
| - Fe | - 0.05 ~ 2.0 |
| - Mn | - 0.05 ~ 2.0 |

#### b)	测定步骤

测定使用下列步骤。有关灯电流、狭缝宽和火焰条件等，参照分析手册第 3 册之 6.4 各元素指定的测定条件。

- Cr

试剂：

1)	Cr 标准溶液(100μg 的Cr/ml)

2)	Cr 标准溶液(500μg 的Cr/ml)

1)和2)，参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

3)	金属镍：(>99.9wt%，包含<0.005wt% Cr，Cu，Fe和<0.001wt% Mn)

4)	金属铁：(>99.9wt%，包含<0.005wt% Cr)

5)	钼溶液(10μg 的Mo/ml)：溶解18.4g 的7-钼酸-6-铵-4-水（7-molybdic acid-6-ammonium-4-hydrate）到约 600ml 的温水中。冷却到室温后，用水转移到1000ml 容量瓶，加水定容到刻度。(每次新鲜制备)

步骤：

1)	 按照步骤 a)前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Cr 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	制备校准曲线用的标准溶液系列，称取 0.13g 的金属镍和0.010g 的金属铁，置入几个 200ml 烧杯中，进行前处理步骤 a)中描述的相同操作。用水转移各溶液到100ml 容量瓶中，加10ml 的硫酸氢钾溶液(100g/l)和6ml 的钼溶液(10μg 的Mo/ml)。当样品中 Cr 的含量在 0.05 ~ 0.5%，加体积逐步增加的 Cr 标准溶液(100μg 的Cr/ml)从0 ~ 6.0ml (包含0 ~ 600μg 的Cr)，或当样品中 Cr 的含量在 0. 5 ~ 2.0%，加体积逐步增加的  Cr 标准溶液(500μg 的Cr/ml)从0 ~ 4.0ml (包含0 ~ 2000μg 的Cr)，加水定容到刻度。

注：	对于镍-铅合金铸造金属，加称重过的样品相同量的镍和铅。

测定：

测定波长	：	357.9nm

校准曲线范围	：	0.5 ~ 20μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，13)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Cu

试剂：

1)	Cu 标准溶液(100μg 的Cu/ml)

2)	Cu 标准溶液(500μg 的Cu/ml)

1)和2)，参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

3)	金属镍：同 Cr，试剂，3)

步骤：

1)	 按照步骤 b)前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Cu 标准溶液的空白。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	制备校准曲线用的标准溶液系列，称取0.20g 的金属镍，到几个 200ml 烧杯中，进行描述于前处理步骤 b)中相同的操作。用水转移这些溶液到100ml 容量瓶中。当样品中 Cu 的量在 0.05 ~ 0.5%，加体积逐步增加的 Cu 标准溶液(100μg 的Cu/ml)从0 ~ 6.0ml (包含0 ~ 600μg 的Cu)，或当样品中 Cu 的量在 0. 5 ~ 2.0%，加体积逐步增加的 Cu 标准溶液(500μg 的Cu/ml)从0 ~ 4.0ml (包含0 ~ 2000μg 的Cu)，加水定容到刻度。

测定：

测定波长	：	324.8nm

校准曲线范围	：	0.5 ~ 20μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，16)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Fe

试剂：

1)	Fe 标准溶液(100μg 的Fe/ml)

2)	Fe 标准溶液(500μg 的Fe/ml)

1)和2)，参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

3)	金属镍：同 Cr，试剂，3)

步骤：

1)	 按照步骤 b)前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不含加入 Fe 的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	制备校准曲线用的标准溶液系列，称取 0.20g 的金属镍，到几个 200ml 烧杯中，进行描述于前处理步骤 b)中相同的操作。用水转移这些溶液到100ml 容量瓶中。当样品中 Fe 的量在 0.05 ~ 0.5%，加体积逐步增加的 Fe 标准溶液(100μg 的Fe/ml)从0 ~ 6.0ml (包含0 ~ 600μg 的Fe)。当样品中 Fe 的量在 0. 5 ~ 2.0%，加体积逐步增加的 Fe 标准溶液(500μg 的Fe/ml)从0 ~ 4.0ml (包含0 ~ 2000μg 的Fe)，加水定容到刻度。

注：	对于镍-铅合金铸造金属，加称重过的样品相同量的镍和铅。

测定：

测定波长	：	248.3nm

校准曲线范围	：	0.5 ~ 20μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，17)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Mn

试剂：

1)	Mn 标准溶液(100μg 的Mn/ml)

2)	Mn 标准溶液(500μg 的Mn/ml)

1)和2)，参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

3)	金属镍：同 Cr，试剂，3)

步骤：

1)	 按照步骤 b)前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加Mn 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	制备校准曲线用的标准溶液系列，称取0.20g 的金属镍，到几个 200ml 烧杯中，进行描述于前处理步骤 b)中相同的操作。用水转移这些溶液到100ml 容量瓶中。当量的Mn in  样品is 0.05 ~ 0.3%，加体积逐步增加的 Mn 标准溶液(100μg 的Mn/ml)从0 ~ 3.0ml (包含0 ~ 300μg 的Mn)。当量的Mn in  样品is 0.3 ~ 2.0%，加体积逐步增加的 Mn 标准溶液(500μg 的Mn/ml)从0 ~ 4.0ml (包含0 ~ 200μg 的Mn)，加水定容到刻度。

注：	对于镍-铅合金铸造金属，加称重过的样品相同量的镍和铅。

测定：

测定波长	：	279.5nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 20μg /ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，22)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

## 15.8	用于电子管的镍材分析方法

参考文献：Japan Industrial Standard

Quantitation Method for Magnesium in Nickel Material for Electron Tubes	JIS H 1423

Quantitation Method for Lead in Nickel Material for Electron Tubes	JIS H 1424

Quantitation Method for Iron in Nickel Material for Electron Tubes	JIS H 1425

Quantitation Method for Manganese in Nickel Material for Electron Tubes	JIS H 1426

Quantitation Method for Cobalt in Nickel Material for Electron Tubes	JIS H 1431

### 15.8.1	样品前处理

#### a)	Co，Cu，Fe，Mn

- 样品称重

- 按照目标元素的含量称取样品，参照下表。

| - 元素 | - 百分含量 - (%) | - 称重 - (g) | - 加硝酸(1+1) - 体积(ml) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Co | - 0.01~ 0.05 | - 1.00 | - 20 |
|  | - 0.05~ 0.50 | - 0.10 | - 20 |
| - Cu | - 0.005~ 0.01 | - 5.00 | - 50 |
|  | - 0.01 ~ 0.10 | - 0.50 | - 20 |
|  | - 0.10~ 0.20 | - 0.20 | - 20 |
| - Fe | - 0.01~ 0.05 | - 1.00 | - 20 |
|  | - 0.05~ 0.20 | - 0.20 | - 20 |
| - Mn | - 0.005~ 0.01 | - 5.00 | - 50 |
|  | - 0.01~ 0.10 | - 0.50 | - 20 |
|  | - 0.10~ 0.40 | - 0.10 | - 20 |

- 制备样品溶液

- 称取样品，转移到300ml 烧杯，盖上表面皿，加硝酸(1+1)。在温和地加热分解后煮沸驱去氮氧化物。冷却后，转移到100ml 容量瓶，加水定容到刻度。

#### b)	Mg

- 样品称重

- 按照目标元素的含量称取样品，参照下表。

| - 百分含量 - (%) | - 称重 - (g) | - 加硝酸(1+1) - 体积 (ml) |
| --- | --- | --- |
| - 0.002 ~ 0.01 | - 1.00 | - 20 |
| - 0.01 ~ 0.05 | - 0.20 | - 20 |
| - 0.05 ~ 0.2 | - 0.10 | - 20 |

- 制备样品溶液

- 称取样品，转移到300ml 烧杯，盖上表面皿，加硝酸(1+1)。在温和地加热分解后煮沸驱去氮氧化物。冷却后，转移到100ml 容量瓶，加5ml 的锶溶液(10mg 的Sr/ml)，加水定容到刻度。

注：	锶溶液(10mg 的Sr/ml)：溶解30.4g 的氯化锶(6-水) 于水中，转移到1000ml 容量瓶，加水定容到刻度。

### 15.8.2	火焰原子吸收法

#### a)	目标元素和定量范围

| - 元素 | - 百分含量 (%) |
| --- | --- |
| - Co | - 0.01 ~ 0.50 |
| - Cu | - 0.005 ~ 0.20 |
| - Fe | - 0.01 ~ 0.20 |
| - Mg | - 0.002 ~ 0.20 |
| - Mn | - 0.005 ~ 0.40 |

#### b)	测定步骤

- 测定使用下列步骤。有关灯电流、狭缝宽和火焰条件等，参照分析手册第 3 册之 6.4 各元素指定的测定条件。

- Co

- 试剂：

1)	Co 标准溶液(100μg 的Co/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	金属镍：>99.9 %，包含极少的 Co，Cu，Fe，Mg，Mn

- 步骤：

1)	 按照步骤 a)前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加Co 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	制备校准曲线用的标准溶液，称取相同量的金属镍作为样品重量使用，转移每个中的几个300ml 烧杯中。在与样品相同的加热分解步骤后，加体积逐步增加的 Co 标准溶液(100μg 的Co/ml) 从
0 ~ 5.0ml (包含0 ~ 500μg 的Co)。冷却后，转移到 100ml 容量瓶，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	240.7nm

校准曲线范围	：	0.5 ~ 5μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，12)

- Cu

- 试剂：

1)	Cu 标准溶液(100μg 的Cu/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	金属镍：同 Co，试剂，2)

- 步骤：

1)	 按照步骤 a)前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Cu 标准溶液的空白。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

- 制备校准曲线用的标准溶液，称取与样品相同重量的金属镍置入几个 300ml 烧杯中。在与样品相同的加热分解步骤后，加体积逐步增加的 Cu 标准溶液(100μg 的Cu/ml) 从0 ~ 5.0ml (包含0 ~ 500μg 的Cu)。冷却后，转移到 100ml 容量瓶，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	324.8nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 5μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，16)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Fe

- 试剂：

1)	Fe 标准溶液(100μg 的Fe/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	金属镍：同 Co，试剂，2)

- 步骤：

1)	 按照步骤 a)前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不含加入 Fe 的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	制备校准曲线用的标准溶液，称取与样品相同重量的金属镍置入几个 300ml 烧杯中。在与样品相同的加热分解步骤后，加体积逐步增加的 Fe 标准溶液(100μg 的Fe/ml)从0 ~ 5.0ml (包含0 ~ 500μg 的Fe。冷却后，转移到 100ml 容量瓶，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	248.3nm

校准曲线范围	：	0.5 ~ 5μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，17)

- Mg

- 试剂：

1)	Mg 标准溶液(20μg 的Mg/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	金属镍：同 Co，试剂，2)

3)	Sr 溶液(10mg 的Sr/ml)：同样品前处理，b) 中的注

- 步骤：

1)	 按照步骤 b)前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Mg 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	制备校准曲线用的标准溶液，称取与样品相同重量的金属镍置入几个 300ml 烧杯中。在与样品相同的加热分解步骤后，加体积逐步增加的 Mg 标准溶液(20μg 的Mg/ml) 从 0 ~ 10.0ml (包含0 ~ 200μg 的Mg)。冷却后，转移到 100ml 容量瓶。加5ml 的Sr 溶液(10mg 的Sr/ml)到各容量瓶，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	285.2nm

校准曲线范围	：	0.1 ~ 2μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，21)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Mn

- 试剂：

1)	Mn 标准溶液(100μg 的Mn/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	金属镍：同 Co，试剂，2)

- 步骤：

1)	 按照步骤 a)前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加Mn 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	制备校准曲线用的标准溶液，称取与样品相同重量的金属镍置入几个 300ml 烧杯中。在与样品相同的加热分解步骤后，加体积逐步增加的  Mn 标准溶液(100μg 的Mn/ml)从0 ~ 5.0ml (包含0 ~ 500μg 的Mn)。冷却后，转移到 100ml 容量瓶，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	279.5nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 5μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，22)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

## 15.9	镍矿分析方法

参考文献：

Japan Industrial Standard, Nickel Ore Analysis Method JIS H 1151

### 15.9.1	样品前处理

#### a)	Co，Cu，Fe，Mn

- 称取5.0g 的样品精确到10mg，转移到300ml 烧杯中。盖上表面皿，加40ml 的硝酸(1+1)。温和地加热直至完全分解，然后煮沸直至驱尽氮氧化物。冷却到室温后，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿。用水转移此溶液到 100ml 容量瓶，加水定容到刻度。

#### b)	Pb

- 称取5.0g 的样品精确到 10mg，转移到 500ml 烧杯中。盖上表面皿，加40ml 的硝酸(1+1)。温和地加热直至完全分解，然后煮沸直至驱尽氮氧化物。冷却后，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿，加水到总体积约 150ml。

- 加5ml 的铁 (III) 溶液，边搅拌边逐滴滴加 20ml 的氨水，然后再加 50ml 。下一步，加约 15g 的碳酸铵，待其溶解。加热和煮沸约 5 分钟，然后在 60 ~ 80℃ 放置 1 ~ 2 小时。用5A滤纸过滤沉淀使，用温热的氨水清洗溶液清洗几次。弃去清洗液和滤液。

- 用温水清洗滤纸上的沉淀，使其回到到原有的烧杯中。把烧杯放在漏斗下，滴 10ml 的硝酸混合液到滤纸上，溶解任何残留在滤纸上的沉淀到烧杯中，然后用温盐酸 (1+50)彻底地清洗滤纸。加热溶液至近干。加5ml 的盐酸 (1+1)和5ml 的水，然后加热溶解盐类。冷却到室温后，转移到25ml 容量瓶，加水定容到刻度。

注：

1)	铁 (III) 溶液：溶解0.50g 的铁 (99.9%) 到 20ml 的盐酸 (1+1)和2ml 的过氧化氢中，加热到完全溶解，继续加热赶走剩余的过氧化氢。冷却到室温后，用水稀释到100ml (Fe 5μg/ml)。

- 氨水清洗溶液：溶解15g 的碳酸铵到 500ml 的氨水(2+50)中。

### 15.9.2	火焰原子吸收法

#### a)	目标元素和定量范围

| - 元素 | - 百分含量 (%) |
| --- | --- |
| - Co | - 0.001 ~ 0.50 |
| - Cu | - 0.0005 ~ 0.50 |
| - Fe | - 0.0005 ~ 1.0 |
| - Mn | - 0.0001 ~ 0.004 |
| - Pb | - 0.0002 ~ 0.01 |

#### b)	测定步骤

- 测定使用下列步骤。有关灯电流、狭缝宽和火焰条件等，参照分析手册第 3 册之 6.4 各元素指定的测定条件。

- Co

- 试剂：

1)	Co 标准溶液(50μg 的Co/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	镍：>99.9wt%，带已知量的 Co 和 Co 的含量小于样品中的含量。

- 步骤：

1)	当按照步骤 a) 前处理的样品溶液包含小于 0.01 %的Co时，则改溶液可直接测定。如果溶液中 Co 的含量大于 0.01 %时，需分取 使 Co 的浓度在校准曲线的浓度范围之内。

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加Co 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	制备校准曲线用的标准溶液，称取5.0g 的镍置入几个 300ml 烧杯中。在完成与样品前处理步骤 a)相同的操作后，用水转移到 100ml 容量瓶中，加体积逐步增加的 Co 标准溶液(50μg 的Co/ml)从0 ~ 10.0ml (包含0 ~ 500μg 的Co)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

如果使用分取的样品溶液，称取5.0g 的镍置入几个 300ml 烧杯中。在完成与样品前处理步骤 a)相同的操作后，用水转移到 100ml 容量瓶中，加水定容到刻度。从此溶液分取于与样品溶液等体积的溶液转移到若干个 100ml 容量瓶中。加体积逐步增加的 Co 标准溶液(50μg 的Co/ml)从0 ~ 10.0ml (包含0 ~ 500μg 的Co)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	240.7nm

校准曲线范围	：	0.5 ~ 5μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，12)

- Cu

- 试剂：

1)	Cu 标准溶液(50μg 的Cu/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	镍：>99.9 %，含有已知量的Cu和Cu 的含量小于样品中的含量。

- 步骤：

1)	当按照步骤 a) 前处理的样品溶液包含小于 0.01 %的Cu，溶液可直接测定。如果溶液含量大于 0.01 %的Cu，需要分取使 Cu 浓度在校准曲线的浓度范围之内。

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Cu 标准溶液的空白。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	制备校准曲线用的标准溶液，称取 5.0g 的镍置入几个 300ml 烧杯中。在完成与样品前处理步骤 a)相同的操作后，用水转移到 100ml 容量瓶中，加体积逐步增加的 Cu 标准溶液(50μg 的Cu/ml)从0 ~ 10.0ml (包含0 ~ 500μg 的Cu)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

如果使用分取的样品溶液，称取5.0g 的镍置入几个 300ml 烧杯中。在完成与样品前处理步骤 a)相同的操作后，用水转移到 100ml 容量瓶中，加水定容到刻度。从此溶液中分取与样品溶液分取时等体积的溶液，转移这些到若干个 100ml 容量瓶中。加体积逐步增加的 Cu 标准溶液(50μg 的Cu/ml)从0 ~ 10.0ml (包含0 ~ 500μg 的Cu)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	324.8nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 5μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，15)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Fe

- 试剂：

1)	Fe 标准溶液(50μg 的Fe/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	镍：>99.9wt%，含有已知量的Fe和Fe 的含量小于样品中的含量。

- 步骤：

1)	当按照步骤 a) 前处理的样品溶液包含小于 0.01 %的Fe，溶液可直接测定。如果溶液含量大于 0.01 %的Fe，需要分取使 Fe 浓度在校准曲线的浓度范围之内。

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不含加入 Fe 的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	制备校准曲线用的标准溶液，称取5.0g 的镍置入几个 300ml 烧杯中。在完成与样品前处理步骤 a)相同的操作后，用水转移到 100ml 容量瓶中，加体积逐步增加的 Fe 标准溶液(50μg 的Fe/ml)从0 ~ 10.0ml (包含0 ~ 500μg 的Fe)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

如果使用分取的样品溶液，称取5.0g 的镍置入几个 300ml 烧杯中。在完成与样品前处理步骤 a)相同的操作后，用水转移到 100ml 容量瓶中，加水定容到刻度。从此溶液中分取与样品溶液分取时等体积的溶液，转移这些到若干个 100ml 容量瓶中。加体积逐步增加的 Fe 标准溶液(50μg 的Fe/ml)从0 ~ 10.0ml (包含0 ~ 500μg 的Fe)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	248.3nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 5μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，16)

- Mn

- 试剂：

1)	Mn 标准溶液(20μg 的Mn/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	镍：>99.9wt%，含有已知量的Mn和Mn 的含量小于样品中的含量。

- 步骤：

1)	 按照步骤 a)前处理的样品溶液可直接测定。

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加Mn 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	制备校准曲线用的标准溶液，称取5.0g 的镍置入几个 300ml 烧杯中。在完成与样品前处理步骤 a)相同的操作后，用水转移到 100ml 容量瓶中，加体积逐步增加的 Mn 标准溶液(20μg 的Mn/ml)从0 ~ 10.0ml (包含0 ~ 200μg 的Mn)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	279.5nm

校准曲线范围	：	0.05 ~ 2μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，22)

- Pb

- 试剂：

1)	Pb 标准溶液(50μg 的Pb/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	铁 (III) 溶液：制备如描述于样品前处理，b)Pb 中的注

- 步骤：

1)	 按照步骤 b)前处理的样品溶液可直接测定。

作为空白测定，对不含样品的试剂进行与样品前处理相同的操作。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	制备校准曲线用的标准溶液，转移增加体积的Pb 标准溶液(50μg 的Pb/ml)从0 ~ 10.0ml (包含0 ~ 500μg 的Pb)到几个25ml 容量瓶。在这些溶液中加5ml 的铁 (III) 溶液和5ml 的盐酸 (1+1)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	217.0nm

校准曲线范围	：	0.4 ~ 20μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，26)

## 15.10	铅矿分析方法

参考文献：

Japan Industrial Standard, Lead Ore Analysis Method JIS H 1121

### 15.10.1	样品前处理

- 称取5.0g 的样品精确到 10mg，转移到300ml 烧杯。盖上表面皿，加10ml 的酒石酸溶液(500 g/l)和35ml 的硝酸(1+4)。在温和地加热分解后煮沸驱去氮氧化物。冷却到室温后，清洗表面皿的底部，除去表面皿。用水转移溶液到 100ml 容量瓶中，加水定容到刻度。

### 15.10.2	火焰原子吸收法

#### a)	目标元素和定量范围

| - 元素 | - 百分含量 (%) |
| --- | --- |
| - Ag | - 0.0002 ~ 0.004 |
| - Bi | - 0.001 ~ 0.15 |
| - Cu | - 0.0005 ~ 0.05 |
| - Fe | - 0.0005 ~ 0.05 |
| - Sb | - 0.002 ~ 0.15 |
| - Zn | - 0.0005 ~ 0.015 |

#### b)	测定步骤

- 测定使用下列步骤。有关灯电流、狭缝宽和火焰条件等，参照分析手册第 3 册之 6.4 各元素指定的测定条件。

- Ag

- 试剂：

1)	Ag 标准溶液(20μg 的Ag/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	铅：>99.99 %，不含Ag，或即使存在，必须含有已知量的Ag和 Ag 的含量小于样品中的含量。

- 步骤：

1)	 按照步骤 a)前处理的样品溶液可直接测定。

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加Ag 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	制备校准曲线用的标准溶液，称取几个 5.0g 的铅，在经过与样品相同步骤的前处理后，用水转移这些溶液到 100ml 容量瓶中。加体积逐步增加的 Ag 标准溶液(20μg 的Ag/ml)从0 ~ 10.0ml (包含0 ~ 200μg 的Ag)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	328.1nm

校准曲线范围	：	0.1 ~ 2μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，1)

- Bi

- 试剂：

1)	Bi 标准溶液(200μg 的Bi/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	铅：>99.99 %，不含Bi，或即使存在，必须含有已知量的Bi并且其含量小于样品中的含量。

- 步骤：

1)	当前处理后的样品溶液包含0.001 ~ 0.06 %的 Bi，此溶液可直接测定。如果其包含0.06 ~ 0.15 %，从样品溶液中准确分取 20ml 到 50ml 容量瓶中。加3ml 的酒石酸溶液(500 g/l)和10ml 的硝酸(1+4)然后加水定容到刻度。

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不包含加入 Bi 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，如果 Bi 含量在 0.001 ~ 0.06 %，称取几份 5.0g 的铅，用与样品相同的步骤前处理，用水转移这些到若干个 100ml 容量瓶中。加体积逐步增加的 Bi 标准溶液(200μg 的Bi/ml)从0 ~ 15.0ml (包含0 ~ 3000μg 的Bi)，加水定容到刻度，这些溶液用于测定。

如果Bi 含量在 0.06 ~ 0.15 %，称取几份 2.0g 的铅，用与样品相同的步骤前处理，用水转移这些到若干个 100ml 容量瓶中。其余步骤相同于Bi 含量在 0.001 ~ 0.06 %。

- 测定：

测定波长	：	223.1nm

校准曲线范围	：	0.5 ~ 3μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，8)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Cu

- 试剂：

1)	Cu 标准溶液(100μg 的Cu/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	铅：>99.99 %，不含Cu，或即使存在，必须含有已知量的Cu并且其含量小于样品中的含量。

- 步骤：

1)	当前处理后的样品溶液包含0.0005 ~ 0.02 %的Cu，此溶液可直接测定。如果其包含0.02 ~ 0.05 %，准确地take a 20ml 分取 从样品溶液，转移到50ml 容量瓶。加3ml 的酒石酸溶液(500 g/l)和10ml 的硝酸(1+4)然后加水定容到刻度。

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Cu 标准溶液的空白。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，如果Cu 含量在 0.0005 ~ 0.02 %，称取几份 5.0g 的铅，用与样品相同的步骤前处理，用水转移这些到若干个 100ml 容量瓶中。加体积逐步增加的 Cu 标准溶液(100μg 的Cu/ml) 从0 ~ 10.0ml (包含0 ~ 1000μg 的Cu)，加水定容到刻度，这些溶液用于测定。

如果Cu 含量在 0.02 ~ 0.05 %，称取几份 2.0g 的铅，用与样品相同的步骤前处理，用水转移这些到若干个 100ml 容量瓶中。其余步骤相同于Cu 含量在 0.0005 ~ 0.02 %。

- 测定：

测定波长	：	324.8nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 10μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，15)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Fe

- 试剂：

1)	Fe 标准溶液(100μg 的Fe/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	铅：>99.99 %，不含Fe，或即使存在，必须含有已知量的Fe并且其含量小于样品中的含量。

- 步骤：

1)	当前处理后的样品溶液包含0.0005 ~ 0.02 %的Fe，此溶液可直接测定。如果其包含0.02 ~ 0.05 %，从样品溶液准确地分取 20ml 到 50ml 容量瓶中。加3ml 的酒石酸溶液(500 g/l)和10ml 的硝酸(1+4)然后加水定容到刻度。

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不含加入 Fe 的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，如果Fe 含量在 0.0005 ~ 0.02 %，称取几份 5.0g 的铅，用与样品相同的步骤前处理，用水转移这些到若干个 100ml 容量瓶中。加体积逐步增加的 Fe 标准溶液(100μg 的Fe/ml)从0 ~ 10.0ml (包含0 ~ 1000μg 的Fe)，加水定容到刻度，这些溶液用于测定。

如果 Fe 含量在 0.02 ~ 0.05 %，称取几份 2.0g 的铅，用与样品相同的步骤前处理，用水转移这些到若干个 100ml 容量瓶中。其余步骤相同于Fe 含量在 0.0005 ~ 0.02 %。

- 测定：

测定波长	：	248.3nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 10μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，16)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

- Sb

- 试剂：

1)	Sb 标准溶液(200μg 的Sb/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	铅：>99.99 %，不含锑，或即使存在，必须含有已知量的锑并且其含量小于样品中的含量。

- 步骤：

1)	当前处理后的样品溶液包含0.002 ~ 0.06 %的Sb，此溶液可直接测定。如果其包含0.06 ~ 0.15 %，从样品溶液准确地分取 20ml 到 50ml 容量瓶中。加3ml 的酒石酸溶液(500 g/l)和10ml 的硝酸(1+4)然后加水定容到刻度。

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Sb 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，如果Sb 含量在 0.002 ~ 0.06 %，称取几份 5.0g 的铅，用与样品相同的步骤前处理。用水转移这些到若干个 100ml 容量瓶中。加体积逐步增加的 Sb 标准溶液(200μg 的Sb/ml) 从0 ~ 15.0ml (包含0 ~ 3000μg 的Sb)，加水定容到刻度，这些溶液用于测定。

如果Sb 含量在 0.06 ~ 0.15 %，称取几份 2.0g 的铅，用与样品相同的步骤前处理，用水转移这些到若干个 100ml 容量瓶中。其余步骤相同于Sb 含量在 0.002 ~ 0.06 %。

- 测定：

测定波长	：	217.6nm

校准曲线范围	：	1 ~ 30μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，32)

- Zn

- 试剂：

1)	Zn 标准溶液(20μg 的Zn/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	铅：>99.99 %，不含锌，或即使存在，必须含有已知量的锌并且其含量小于样品中的含量。

- 步骤：

1)	当前处理后的样品溶液包含0.0005 ~ 0.006 %的Zn，此溶液可直接测定。如果其包含0.006 ~ 0.015 %，从样品溶液中准确分取 20ml 到 50ml 容量瓶中。加3ml 的酒石酸溶液(500 g/l)和10ml 的硝酸(1+4)然后加水定容到刻度。

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加Zn 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，如果Zn 含量在 0.0005 ~ 0.006 %，称取几份 5.0g 的铅，用与样品相同的步骤前处理，用水转移这些到若干个 100ml 容量瓶中。加体积逐步增加的 Zn 标准溶液(20μg 的Zn/ml)从0 ~ 15.0ml (包含0 ~ 300μg 的Zn)，加水定容到刻度，这些溶液用于测定。

如果Zn 含量在 0.006 ~ 0.015 %，称取几份 2.0g 的铅，用与样品相同的步骤前处理，用水转移这些到若干个 100ml 容量瓶中。其余步骤相同于Zn 含量在 0.0005 ~ 0.006 %。

- 测定：

测定波长	：	213.9nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 3μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，44)

注：	如果标准溶液的吸收超过 0.5，调节燃烧器角度使较高浓度标准溶液的吸收在 0.5 左右。

## 15.11	锡矿分析方法

参考文献：

- Japan Industrial Standard, Tin Ore Analysis Method JIS H 1141

### 15.11.1	样品前处理

#### a)	直接法

- 称取1.00g 准确到 1mg，转移到200ml 烧杯。盖上表面皿，逐渐滴加20ml 的混合酸 (3 份盐酸，1 份硝酸)分解。在强烈的反应平息后，温和地加热直至完全分解。冷却到室温后，清洗表面皿的底部，除去表面皿。用水转移溶液到 100ml 容量瓶中，加水定容到刻度。

#### b)	锡分离方法

- 称取2.00g 准确到 1mg，转移到200ml 烧杯。盖上表面皿，逐渐滴加10ml 的混合酸 (3 份盐酸，1 份硝酸)分解。在强烈的反应平息后，温和地加热直至完全分解。冷却后，清洗表面皿的底部，除去表面皿。加10ml 的硫酸 (1+1)，加热直至产生硫酸的白烟。放置冷却几分钟，加20ml 的氢溴酸，加热直至产生浓的白烟。放置冷却几分钟，加10ml 的氢溴酸，再次加热直至产生浓的白烟。冷却到室温后，用水转移溶液到 25ml 容量瓶，加水定容到刻度。

### 15.11.2	电热原子吸收方法

#### a)	目标元素和定量范围

| - 元素 | - 百分含量 (%) |
| --- | --- |
| - As | - 0.0003 ~ 0.01 (直接法) |
| - Sb | - 0.0003 ~ 0.01 (直接法) |

注：	如果得不到下一章提到的高纯锡，此方法不能用。

#### b)	测定步骤

- 测定使用下列步骤。有关灯电流和狭缝宽等，参照分析手册第 4 册之 7.5 各元素指定的测定条件。

- As

- 试剂：

1)	As 标准溶液(0.5μg 的As/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

2)	锡：高纯锡(>99.999 %)，包含<0.00003 % 砷

- 步骤：

1)	当按照步骤 a) 前处理的样品溶液包含小于 0.001 %的As，从样品溶液分取 50ml 到 100ml 容量瓶中，加水定容到刻度。如果样品溶液含量大于 0.001 %，从样品溶液分取 5.0ml 到 100ml 容量瓶中，加水定容到刻度。

当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加As 标准溶液的空白溶液作为空白测定。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，当样品中的含 As 量小于 0.001 %，称取几份 1.00g 的锡，转移这些到不同的 200ml 烧杯中。然后进行与样品的前处理步骤a) 相同的操作，用水转移到 100ml 容量瓶，加水定容到刻度。从各溶液准确地转移 50ml 到不同的 100ml 容量瓶。加体积逐步增加的 As 标准溶液(0.5μg 的As/ml)从0 ~ 10.0ml (As 含量从0 ~ 5μg)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

当样品中的含 As 量大于 0.001 %，称取几份 1.00g 的锡，转移这些到不同的 200ml 烧杯中。然后进行与样品的前处理步骤a) 相同的操作，用水转移到 100ml 容量瓶，加水定容到刻度。从各溶液准确地转移 5.0ml 到几个100ml 容量瓶。加体积逐步增加的 As 标准溶液(0.5μg 的As/ml)从0 ~ 10.0ml (As 含量从0 ~ 5μg)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	193.7nm

校准曲线范围	：	2 ~ 50 ng/ml

石墨管	：	高密度石墨管

样品注入体积	：	20μl

加热条件	：

| - 阶段 | - 温度 (℃) | - 时间(秒) | - 加热 | - 气体 (升/分) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 120 | - 20 | - 斜坡 | - 0.2 |
| - 2 | - 250 | - 10 | - 斜坡 | - 0.2 |
| - 3 | - 400 | - 10 | - 斜坡 | - 1.0 |
| - 4 | - 400 | - 20 | - 阶梯 | - 1.0 |
| - 5 | - 400 | - 3 | - 阶梯 | - 0.0 |
| - 6 | - 2200 | - 3 | - 阶梯 | - 0.0 |
| - 7 | - 2500 | - 2 | - 阶梯 | - 1.0 |

- Sb

- 试剂：

1)	Sb 标准溶液(0.5μg 的Sb/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

2)	锡：高纯锡(>99.999 %)，包含<0.00003 % 锑

- 步骤：

1)	当按照步骤 a) 前处理的样品溶液包含小于 0.001 %的Sb，从样品溶液分取 50ml 到 100ml 容量瓶中，加水定容到刻度。如果样品溶液含量大于 0.001 %，从样品溶液分取 5.0ml 到 100ml 容量瓶中，加水定容到刻度。

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加Sb 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，当样品中 Sb 的含量小于 0.001 %，称取几份 1.00g 的锡，转移这些到不同的 200ml 烧杯中。然后进行与样品的前处理步骤a) 相同的操作，用水转移到 100ml 容量瓶，加水定容到刻度。从各溶液准确地转移 50ml 到不同的 100ml 容量瓶。加体积逐步增加的 Sb 标准溶液(0.5μg 的Sb/ml)从0 ~ 10.0ml (Sb 含量从0 ~ 5μg)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

当样品中 Sb 的含量大于 0.001 %，称取几份 1.00g 的锡，转移这些到不同的 200ml 烧杯中。然后进行与样品的前处理步骤a) 相同的操作，用水转移到 100ml 容量瓶，加水定容到刻度。准确地转移 5.0ml 分取从各溶液到几个100ml 容量瓶。加体积逐步增加的 Sb 标准溶液(0.5μg 的Sb/ml)从0 ~ 10.0ml (Sb 含量从0 ~ 5μg)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	217.6nm

校准曲线范围	：	5 ~ 50 ng/ml

石墨管	：	热解石墨管

样品注入体积	：	20μl

加热条件	：

| - 阶段 | - 温度 (℃) | - 时间(秒) | - 加热 | - 气体 (升/分) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 120 | - 20 | - 斜坡 | - 0.2 |
| - 2 | - 250 | - 10 | - 斜坡 | - 0.2 |
| - 3 | - 400 | - 10 | - 斜坡 | - 1.0 |
| - 4 | - 400 | - 20 | - 阶梯 | - 1.0 |
| - 5 | - 400 | - 3 | - 阶梯 | - 0.0 |
| - 6 | - 2200 | - 3 | - 阶梯 | - 0.0 |
| - 7 | - 2500 | - 2 | - 阶梯 | - 1.0 |

### 15.11.3	火焰原子吸收法

#### a)	目标元素和定量范围

| - 元素 | - 百分含量 (%) |
| --- | --- |
| - Cu | - 0.001 ~ 0.05 (直接法) |
|  | - 0.0001 ~ 0.005 (锡分离方法) |
| - Fe | - 0.001 ~ 0.05 (直接法) |
|  | - 0.0003 ~ 0.005 (锡分离方法) |
| - Pb | - 0.002 ~ 0.10 (直接法) |
|  | - 0.0002 ~ 0.01 (锡分离方法) |

注：	如果得不到下一章提到的高纯锡，此方法不能用。

#### b)	测定步骤

- 测定使用下列步骤。灯电流、狭缝宽和火焰条件参照分析手册第 3 册之 6.4 各元素指定的测定条件。

- Cu I (直接法)

- 试剂：

1)	Cu 标准溶液(20μg 的Cu/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	锡：>99.99 %，含有已知量的Cu并且其含量小于样品中的含量。

- 步骤：

1)	 按照步骤 a)前处理的样品溶液可直接测定。

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Cu 标准溶液的空白。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，称取几份 1.00g 的锡，转移到不同的 200ml 烧杯中。在完成描述于步骤 a) 与样品相同的前处理步骤后，转移到若干个 100ml 容量瓶中用水，加体积逐步增加的 Cu 标准溶液(20μg 的Cu/ml)从0 ~ 25.0ml (Cu 含量从0 ~ 500μg)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	324.8nm

校准曲线范围	：	0.1 ~ 5μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，15)

- Cu II (锡分离方法)

- 试剂：

1)	Cu 标准溶液(10μg 的Cu/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

- 步骤：

1)	 按照步骤 b)前处理的样品溶液可直接测定。

作为空白测定，对不含样品的试剂进行与样品相同步骤的前处理。测定后，空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，加体积逐步增加的 Cu 标准溶液(10μg 的Cu/ml)从0 ~ 10.0ml (Cu 含量从0 ~ 100μg)到几个25ml 容量瓶，加10ml 的硝酸(1+2)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：同  Cu I

- Fe I (直接法)

- 试剂：

1)	Fe 标准溶液(20μg 的Fe/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	锡：>99.99 %，含有已知量的Fe并且其含量小于样品中的含量。

- 步骤：

1)	 按照步骤 a)前处理的样品溶液可直接测定。

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不含加入 Fe 的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，称取几份 1.00g 的锡，转移到不同的 200ml 烧杯中。在完成描述于步骤 a) 与样品相同的前处理步骤后，转移到若干个 100ml 容量瓶中用水，加体积逐步增加的 Fe 标准溶液(20μg 的Fe/ml)从0 ~ 25.0ml (Fe content 从
0 ~ 500μg)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	248.3nm

校准曲线范围	：	0.1 ~ 5μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，16)

- Fe II (锡分离方法)

- 试剂：

- Fe 标准溶液(10μg 的Fe/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

- 步骤：

1)	 按照步骤 b)前处理的样品溶液可直接测定。

用与样品相同的步骤处理不含样品的试剂作为空白溶液。测定后，空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，加体积逐步增加的 Fe 标准溶液(10μg 的Fe/ml)从0 ~ 10.0ml (Fe 含量从0 ~ 100μg)到几个25ml 容量瓶，加10ml 的硝酸(1+2)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：同  Fe I

- Pb I (直接法)

- 试剂：

1)	Pb 标准溶液(100μg 的Pb/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	锡：>99.99 %，含有已知量的Pb并且其含量小于样品中的含量。

- 步骤：

1)	 按照步骤 a)前处理的样品溶液可直接测定。

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Pb 标准溶液的试剂空白。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，称取几份 1.00g 的锡，转移到不同的 200ml 烧杯中。在完成描述于步骤 a) 与样品相同的前处理步骤后，转移到若干个 100ml 容量瓶中用水，加体积逐步增加的 Pb 标准溶液(100μg 的Pb/ml)从0 ~ 10.0ml (Pb 含量从0 ~ 1000μg)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	217.0nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 10μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，26)

- Pb II (锡分离方法)

- 试剂：

- Pb 标准溶液(20μg 的Pb/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

- 步骤：

1)	 按照步骤 b)前处理的样品溶液可直接测定。

作为空白测定，对不含样品的试剂进行与样品相同步骤的前处理。测定后，空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，加体积逐步增加的 Pb 标准溶液(20μg 的Pb/ml)从0 ~ 10.0ml (Pb 含量从0 ~ 200μg)到几个25ml 容量瓶，加10ml 的硝酸(1+2)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：同  Pb I

## 15.12	镉 矿分析方法

参考文献：

- Japan Industrial Standard, Cadmium Ore Analysis Method JIS H 1161

### 15.12.1	样品前处理

#### a)	直接法

- 称取5.0g 的样品，转移到300ml 烧杯。盖上表面皿，加50ml 的硝酸(1+3)。在强烈的反应平息后，清洗表面皿的底部，除去表面皿。转移此溶液到100ml 容量瓶，加水定容到刻度。

#### b)	离子交换分离方法

- 称取5.0g 的样品，转移到300ml 烧杯。盖上表面皿，加40ml 的混合酸 (10 份盐酸，2 份硝酸，10 份水)。在强烈的反应平息后，温和地加热直至完全分解。继续加热直至溶液浓缩到糖浆状。冷却后，清洗表面皿的底部，除去表面皿。加20ml 的盐酸 (1+1)，加热直至 盐类 are 溶解然后冷却到室温。

- 制备阳离子交换柱如下图，在玻璃管的底部松松地填充一层 5 ~ 10mm的脱脂棉或玻璃棉。注入约 18ml 吸满水的强酸性阳离子交换树脂 (颗粒 直径 74 ~ 149 m，交换能力大于 1.9 m 等值/ml)。在树脂填充好后，再在顶部松松地填充一层 5 mm的脱脂棉或玻璃棉，使柱流量 1 ~ 2m升/分，然后把 50ml 的氢氧化钠溶液(10g/l)和50ml 的水通过改柱，使树脂为 NaR 型。(R= 有机基团)

- 阳离子交换柱举例

把已经冷却到室温的溶液，通过制备好的阳离子交换柱。下一步，用10ml 的盐酸 (1+16)清洗烧杯的内壁 2 次。清洗液通过后，再一次通过 80ml 的盐酸 (1+16)洗脱镉。此洗脱液可弃去。在柱下放 200ml 的接收烧杯，继续用 10ml 的盐酸 (1+3)洗脱铅。加热洗脱液约 10 分钟，然后冷却到室温，转移到 25ml 容量瓶，加水定容到刻度。

注：

1)	取决于使用的柱，需要洗脱镉的盐酸 (1+16)的体积可能不同，因此要确认洗脱曲线，如果需要，调节酸的使用量。

- 取决于使用的柱，需要洗脱铅的盐酸 (1+3)的体积可能不同，因此要确认洗脱曲线，如果需要，调节酸的使用量。

### 15.12.2	火焰原子吸收法

#### a)	目标元素和定量范围

| - 元素 | - 百分含量 (%) |
| --- | --- |
| - Cu | - 0.0002 ~ 0.05 (直接法) |
|  | - 0.0001 ~ 0.005 (离子交换分离方法) |
| - Fe | - 0.0002 ~ 0.02 (直接法) |
|  | - 0.0001 ~ 0.002 (离子交换分离方法) |
| - Pb | - 0.0005 ~ 0.05 (直接法) |
|  | - 0.0001 ~ 0.01 (离子交换分离方法) |
| - Zn | - 0.0001 ~ 0.01 (直接法) |
|  | - 0.0001 ~ 0.001 (离子交换分离方法) |

注：	在直接法中 ，如果得不到高纯镉，此方法不能用 。

#### b)	测定步骤

- 测定使用下列步骤。灯电流、狭缝宽和火焰条件参照分析手册第 3 册之 6.4 各元素指定的测定条件。

- Cu I (直接法)

- 试剂：

1)	Cu 标准溶液(20μg 的Cu/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	镉：>99.99 %，含有已知量的Cu并且其含量小于样品中的含量。

- 步骤：

1)	当按照步骤 a) 前处理的样品溶液包含小于 500μg 的Cu，溶液可直接测定。当大于 500μg 的Cu，从样品溶液分取 10.0ml 到50ml 容量瓶。加5ml 的硝酸(1+1)，加水定容到刻度。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，当样品含量小于 500μg 的Cu，称取几份 5.0g 的镉，转移到几个不同的 300ml 烧杯中。在完成描述于步骤 a) 与样品相同的前处理步骤后，用水转移到若干个 100ml 容量瓶中。加体积逐步增加的 Cu 标准溶液(20μg 的Cu/ml)从0 ~ 25.0ml (Cu 含量从0 ~ 500μg)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

当含量大于 500μg 的Cu，称取几份 5.0g 的镉，转移到几个不同的 300ml 烧杯中。在完成描述于步骤 a) 与样品相同的前处理步骤后，用水转移到若干个 100ml 容量瓶中，加水定容到刻度。然后，从此溶液分取几个 10.0ml 到不同的 50ml 容量瓶中。加5ml 的硝酸(1+1)，然后加体积逐步增加的 Cu 标准溶液(20μg 的Cu/ml)从0 ~ 12.5ml (Cu 含量从0 ~ 250μg)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	324.8nm

校准曲线范围	：	0.1 ~ 5μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，15)

- Cu II (离子交换分离方法)

- 试剂：

- Cu 标准溶液(10μg 的Cu/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

- 步骤：

1)	当按照步骤 b) 前处理的样品溶液包含小于 100μg 的Cu，溶液可直接测定。当大于 100μg 的 Cu，从样品溶液分取 10.0ml 到25ml 容量瓶，加水定容到刻度。

作为空白测定，用与样品相同的步骤前处理不含样品的试剂作为空白溶液。测定后，空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，加体积逐步增加的 Cu 标准溶液(10μg 的Cu/ml)从0 ~ 10.0ml (Cu 含量从0 ~ 100μg)到几个25ml 容量瓶。加10ml 的盐酸 (1+1)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：同  Cu I

- Fe I (直接法)

- 试剂：

1)	Fe 标准溶液(20μg 的Fe/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	镉：>99.99 %，含有已知量的Fe并且其含量小于样品中的含量。

- 步骤：

1)	当按照步骤 a) 前处理的样品溶液包含小于 500mg 的Fe，溶液可直接测定。当大于 500mg 的Fe，从样品溶液分取 10.0ml 到50ml 容量瓶。加5ml 的硝酸(1+1)，加水定容到刻度。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，当样品含量小于 500μg 的Fe，称取几份 5.0g 的镉，转移到几个不同的 300ml 烧杯中。在完成描述于步骤 a) 与样品相同的前处理步骤后，用水转移到若干个 100ml 容量瓶中，加体积逐步增加的 Fe 标准溶液(20μg 的Fe/ml)从0 ~ 25.0ml (Fe 含量从0 ~ 500μg)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

当大于 500μg 的Fe，称取几份 5.0g 的镉，转移到几个不同的 300ml 烧杯中。在完成描述于步骤 a) 与样品相同的前处理步骤后，用水转移到若干个 100ml 容量瓶中，加水定容到刻度。从此溶液分取几个 10.0ml 到不同的 50ml 容量瓶中。加5ml 的硝酸(1+1)，然后加体积逐步增加的 Fe 标准溶液(20μg 的Fe/ml)从0 ~ 10ml (Fe 含量从0 ~ 200μg)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	248.3nm

校准曲线范围	：	0.1 ~ 5μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，16)

- Fe II (离子交换分离方法)

- 试剂：

- Fe 标准溶液(10μg 的Fe/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

- 步骤：

1)	 按照步骤 b）前处理的样品溶液可直接测定。

作为空白测定，对不含样品的试剂进行与样品相同步骤的前处理。测定后，空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，加体积逐步增加的 Fe 标准溶液(10μg 的Fe/ml)从0 ~ 10.0ml (Fe 含量从0 ~ 100μg)到几个25ml 容量瓶。加10ml 的盐酸 (1+1)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：同  Fe I

- Pb I (直接法)

- 试剂：

1)	Pb 标准溶液(50μg 的Pb/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	镉：>99.99 %，含有已知量的Pb并且其含量小于样品中的含量。

- 步骤：

1)	当按照步骤 a) 前处理的样品溶液包含小于 1000μg 的Pb，溶液可直接测定。当大于 1000μg 的Pb，从样品溶液分取 10.0ml 到50ml 容量瓶。加5ml 的硝酸(1+1)，加水定容到刻度。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，当样品含量小于 1000μg 的Pb，称取几份 5.0g 的镉，转移到几个不同的 300ml 烧杯中。在完成描述于步骤 a) 与样品相同的前处理步骤后，用水转移到若干个 100ml 容量瓶中，加体积逐步增加的 Pb 标准溶液(50μg 的Pb/ml)从0 ~ 20.0ml (Pb 含量从0 ~ 1000μg)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

当大于 1000μg 的Pb，称取几份 5.0g 的镉，转移到几个不同的 300ml 烧杯中。在完成与样品相同的前处理，如步骤 a) 所述的操作后，转移到若干个 100ml 容量瓶中，加水定容到刻度。从此溶液分取几个 10.0ml 到不同的 50ml 容量瓶中。加5ml 的硝酸(1+1)，然后加体积逐步增加的 Pb 标准溶液(50μg 的Pb/ml)从0 ~ 10.0ml (Pb 含量从0 ~ 500μg)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长：217.0nm

校准曲线范围：0.25 ~ 10μg/ml

测定条件：参照分析手册第 3 册之 6.4，26)

- Pb II (离子交换分离方法)

- 试剂：

- Pb 标准溶液(25μg 的Pb/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

- 步骤：

1)	当按照步骤 b) 前处理的样品溶液，Pb 的含量小于 250μg 时，溶液可直接测定。当 Pb 大于 250μg ，从样品溶液分取 10.0ml 到25ml 容量瓶，加水定容到刻度。

作为空白测定，对不含样品的试剂进行与样品相同步骤的前处理。测定后，空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，加体积逐步增加的 Pb 标准溶液(25μg 的Pb/ml)从0 ~ 10.0ml (Pb 含量从0 ~ 250μg)到几个25ml 容量瓶。加10ml 的盐酸 (1+1)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：同  Pb I

- Zn I (直接法)

- 试剂：

1)	Zn 标准溶液(5μg 的Zn/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	镉：>99.99 %，含有已知量的Zn并且其含量小于样品中的含量。

- 步骤：

1)	当按照步骤 a) 前处理的样品溶液包含小于 100μg 的Zn，溶液可直接测定。当大于 100μg 的Zn，从样品溶液分取 10.0ml 到50ml 容量瓶。加5ml 的硝酸(1+1)，加水定容到刻度。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，当样品含量小于 100μg 的Zn，称取几份 5.0g 的镉，转移到几个不同的 300ml 烧杯中。在完成描述于步骤 a) 与样品相同的前处理步骤后，用水转移到若干个 100ml 容量瓶中，加体积逐步增加的 Zn 标准溶液(5μg 的Zn/ml)从0 ~ 20.0ml (Zn 含量从0 ~ 100μg)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

当大于 100mg 的Zn，称取几份 5.0g 的镉，转移到几个不同的 300ml 烧杯中。在完成描述于步骤 a) 与样品相同的前处理步骤后，转移到若干个 100ml 容量瓶中，加水定容到刻度。从此溶液分取几个 10.0ml 到不同的 50ml 容量瓶中。加5ml 的硝酸(1+1)，然后加体积逐步增加的 Zn 标准溶液(5μg 的Zn/ml)从0 ~ 10.0ml (Zn 含量从0 ~ 50μg)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	213.9nm

校准曲线范围	：	0.05 ~ 1μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，44)

- Zn II (离子交换分离方法)

- 试剂：

- Zn 标准溶液(2μg 的Zn/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

- 步骤：

1)	当按照步骤 b) 前处理的样品溶液包含小于 20μg 的Zn，溶液可直接测定。当大于 20μg 的Zn，从样品溶液分取 10.0ml 到25ml 容量瓶，加水定容到刻度。

作为空白测定，对不含样品的试剂进行与样品相同步骤的前处理。测定后，空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，加体积逐步增加的 Zn 标准溶液(2μg 的Zn/ml)从0 ~ 10.0ml (Zn 含量从0 ~ 20μg)到几个25ml 容量瓶。加10ml 的盐酸 (1+1)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：同  Zn I

## 15.13	银矿分析方法

参考文献：

Japan Industrial Standard, Silver Ore Analysis Method JIS H1181

### 15.13.1	样品前处理

#### a)	Bi，Pb

- 称取10g 的样品，转移到300ml 烧杯。盖上表面皿，加40ml 的硝酸，温和地加热分解。加水到体积约 100ml。加5ml 的硫酸铁铵，搅拌，加氨水。在氢氧化铁沉淀形成后，再加 20ml 氨水。下一步，加5g 的碳酸铵，加热。然后轻沸约 10 分钟，在温热的场合(60 ~ 80℃)放置 30 分钟。用 5A 滤纸分离沉淀 ，用温氨水清洗溶液清洗几次，再用温水清洗转移到原来的烧杯中。把烧杯放在过滤器下，滴 10ml 的盐酸 (1+1)溶解滤纸上的沉淀到烧杯中。用温水彻底地清洗滤纸，合并此溶液到原来的烧杯中。加热此溶液浓缩到体积约 10ml。

- 用温热的盐酸 (1+50)转移溶液到100ml 烧杯中，加2ml 的硫酸 (1+1)，加热浓缩至近干。冷却后，加5ml 的盐酸 (1+2)，盖上表面皿，加热溶解，保持加热，至近干。冷却后，再一次加5ml 的盐酸 (1+2)，盖上表面皿，加热溶解。冷却后，使用盐酸 (1+50) 转移到 25ml 容量瓶，稀释到体积。

注：

1)	硫酸铁铵：溶解 5g 的硫酸铁铵到硝酸(1+100)中，稀释到100ml。

2)	氨水清洗溶液：溶解5g 的碳酸铵到 500ml 的氨水(1+19)

#### b)	Cu，Fe

- 称取10g 的样品，转移到 500ml 烧杯中。盖上表面皿，加40ml 的硫酸 (1+1)，温和地加热分解。加温水到体积约 100ml。搅拌此溶液，逐渐滴加20ml 的盐酸 (1+1)到出现氯化银沉淀，继续混合 10 分钟以上。

- 冷却后，溶液用 5B 滤纸过滤，用盐酸 (1+100)清洗几次。滤液和清洗溶液，加2ml 的硫酸 (1+1)，加热至近干。冷却后，加5ml 的盐酸 (1+2)，加热溶解，蒸发至近干。冷却后，再一次加5ml 的盐酸 (1+2)，盖上表面皿，加热溶解。冷却后，转移到25ml 容量瓶，加水定容到刻度。

### 15.13.2	火焰原子吸收法

#### a)	目标元素和定量范围

| - 元素 | - 百分含量 (%) |
| --- | --- |
| - Bi | - >0.0001 |
| - Cu | - >0.0001 |
| - Fe | - >0.0002 |
| - Pb | - >0.0001 |

#### b)	测定步骤

- 测定使用下列步骤。灯电流、狭缝宽和火焰条件参照分析手册第 3 册之 6.4 各元素指定的测定条件。

- Bi

- 试剂：

1)	Bi 标准溶液(10μg 的Bi/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	硫酸铁铵溶液：参照样品前处理 a) Bi，Cu 的注 1)

- 步骤：

1)	 按照步骤 a)前处理的样品溶液可直接测定。当 Bi 在样品中的百分含量高时，从25ml 样品溶液中分取，使包含50 ~ 250μg 的Bi，使用与未分取前相同的盐酸浓度。

此时，作为空白试验，取适量无样品的试剂，用与样品相同的步骤前处理，测定此溶液。测定值用于校正样品的测定结果。

2)	制备校准曲线用的标准溶液系列，转移增加体积的Bi 标准溶液(10μg 的Bi/ml)从0 ~ 25.0ml (包含0 ~ 250μg 的Bi)到几个100ml 烧杯中。加5ml 的硫酸铁铵溶液和2ml 的硫酸 (1+1)，加热至干然后以下步骤如样品前处理 a) Bi，Cu ，在“加入 5ml 的盐酸 (1+2)”后，接着处理。

- 测定：

测定波长	：	223.1nm

校准曲线范围	：	1 ~ 10μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，8)

- Cu

- 试剂：

- Cu 标准溶液(10μg 的Cu/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

- 步骤：

1)	 按照步骤 b)前处理的样品溶液可直接测定。当 Cu 在样品中的百分含量较高时，从 25ml 的样品溶液中分取一部分，使包含25 ~ 100μg 的Cu，需要保持与样品相同的盐酸浓度。

作为空白试验，取适量无样品的试剂，用与样品相同的步骤前处理，测定此溶液。测定值用于校正样品的测定结果。

2)	制备校准曲线用的标准溶液系列，转移增加体积的Cu 标准溶液(10μg 的Cu/ml)从0 ~ 10.0ml (包含0 ~ 100μg 的Cu)到几个25ml 容量瓶。加6ml 的盐酸 (1+2)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	324.8nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 4μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，15)

- Fe

- 试剂：

- Fe 标准溶液(10μg 的Fe/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

- 步骤：

1)	 按照步骤 b)前处理的样品溶液可直接测定。当样品中 Fe 的百分含量高时，从 25ml 的样品溶液中分取一部分包含25 ~ 100μg 的Fe，使用与未分取前相同的盐酸浓度。

此时，作为空白试验，取适量的试剂但不含样品，进行与样品相同的前处理。然后测定此溶液。测定值用于校正样品的测定结果。

2)	制备校准曲线用的标准溶液系列，转移增加体积的Fe 标准溶液(10μg 的Fe/ml)从0 ~ 10.0ml (包含0 ~ 100μg 的Fe)到几个25ml 容量瓶。加6ml 的盐酸 (1+2)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	248.3nm

校准曲线范围	：	0.5 ~ 4μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，16)

- Pb

- 试剂：

1)	Pb 标准溶液(10μg 的Pb/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	硫酸铁铵溶液：参照样品前处理 a) Bi，Cu  的 注 1)

- 步骤：

1)	 按照步骤 a)前处理的样品溶液可直接测定。当样品中 Pb 的百分含量高时，从 25ml 样品溶液中分取一部分，使其中包含50 ~ 250μg 的Pb，使用与未分取前相同的盐酸浓度。

此时，作为空白试验，取适量无样品的试剂。用与样品相同的步骤前处理，测定此溶液。测定值用于校正样品的测定结果。

2)	制备校准曲线用的标准溶液系列，转移增加体积的Pb 标准溶液(10μg 的Pb/ml)从0 ~ 25.0ml (包含0 ~ 250μg 的Pb)到几个100ml 烧杯中。加5ml 的硫酸铁铵溶液和2ml 的硫酸 (1+1)，加热至干以下步骤如前述样品前处理在“加入 5ml 的盐酸 (1+2)”后，接着处理。用所得的溶液测定。

- 测定：

测定波长	：	283.3nm

校准曲线范围	：	1 ~ 10μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，27)

## 15.14	镁矿分析方法

参考文献：

- Japan Industrial Standard, Magnesium Ore Analysis Method JIS H 1321

### 15.14.1	样品前处理

- 称取1.0g 的样品，转移到300ml 烧杯。加约 10ml 的水，盖上表面皿，逐渐滴加20ml 的盐酸 (1+1)。当反应平静后，加1ml 的过氧化氢。加热直至完全分解，然后冷却。转移到100ml 容量瓶，加水定容到刻度。

### 15.14.2	火焰原子吸收法

#### a)	目标元素和定量范围

| - 元素 | - 百分含量 (%) |
| --- | --- |
| - Cu | - >0.0002 (DADDC - APDC 萃取方法) |
| - Fe | - >0.001 (DADDC - APDC 萃取方法) |
| - Mn | - 0.0005 ~ 0.02 |
| - Ni | - >0.0002 (DADDC - APDC 萃取方法) |
| - Zn | - 0.001 ~ 0.05 |

#### b)	测定步骤

- 测定使用下列步骤。灯电流、狭缝宽和火焰条件参照分析手册第 3 册之 6.4 各元素指定的测定条件。

- Cu

- 试剂：

1)	Cu 标准溶液(5μg 的Cu/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	酒石酸溶液(40 w/v%)

3)	二乙基二硫代氨基甲酸二乙基铵 （Diethylammonium diethyldithiocarbamate ）(DADDC) 溶液：溶解0.5g 的二乙基二硫代氨基甲酸二乙基铵于水中，稀释到100ml。如果有杂质，过滤，使用滤液。(每次新鲜制备)

4)	吡咯双烷二硫代氨基甲酸铵 (APDC) 溶液：溶解0.5g 的吡咯双烷二硫代氨基甲酸铵于水中，稀释到100ml。如果有杂质，过滤，使用滤液。

5)	正丁基 乙酸

6)	甲基红溶液：溶解0.2g 的甲基红到 90ml 的乙醇中，稀释到100ml。

- 步骤：

1)	从样品溶液分取包含5 ~ 20μg 的Cu，转移到200ml 烧杯。加20ml 的酒石酸(40 w/v%)，稀释到约 80ml 用水。下一步，使用氨水或盐酸溶液调节到pH 5.8±0.2。转移到200ml 分液漏斗，加水到约 100ml，加5ml 的DADDC 溶液，5ml 的APDC 溶液，振摇混合。准确加入 20ml 的正丁基乙酸，强烈摇动3 分钟。在清晰地分成 2 层后，有机相脱水，用于测定。

作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Cu 标准溶液的空白。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

注：	脱水的步骤，填干滤纸 (2  型)或脱脂棉到分液漏斗底杆中，有机相通过时水被吸去；或转移有机相到带盖的椎形瓶，内加硫酸钠 (无水)，振摇脱水。

2)	制备校准曲线用的标准溶液系列，准确地转移增加体积的Cu 标准溶液(5μg 的Cu/ml)从0 ~ 4.0ml (包含0 ~ 20μg 的Cu) 到几个烧杯中。余下的步骤同描述于 1)。得到的溶液用于测定。

- 测定：

测定波长	：	324.8nm

校准曲线范围	：	0.1 ~ 1μg/ml

测定条件	：

狭缝宽	：	0.5nm

点灯方式	：	BGC-D2

燃烧器高度	：	7mm

助燃气	：	空气

燃气流量	：	乙炔0.8升/分 (当喷雾样品时如果火焰发红，降低样品的提升量。)

- Fe

- 试剂：

1)	Fe 标准溶液(5μg 的Fe/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	酒石酸溶液(40 w/v%)

3)	二乙基二硫代氨基甲酸二乙基铵(DADDC) 溶液

4)	吡咯双烷二硫代氨基甲酸铵(APDC) 溶液

5)	正丁基乙酸

6)	甲基红溶液

2) ~ 6) are 制备如前述测定 Cu，试剂，2) ~ 6)

- 步骤：

1)	从样品溶液分取包含10 ~ 40μg 的Fe，转移到200ml 烧杯。余下的步骤如前述测定 Cu，步骤，1)。

2)	制备校准曲线用的标准溶液系列，准确地转移增加体积的Fe 标准溶液(10μg 的Fe/ml)从0 ~ 4.0ml (包含0 ~ 40μg 的Fe) 到几个烧杯中。余下的步骤如同描述于 1)。得到的溶液用于测定。

- 测定：

测定波长	：	248.3nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 2μg/ml

测定条件	：

灯电流	：	12 mA

狭缝宽	：	0.2nm

点灯方式	：	BGC-D2

燃烧器高度	：	7mm

助燃气	：	空气

燃气流量	：	乙炔0.8升/分 (当喷雾样品时如果火焰发红，降低样品的提升量。)

- Mn

- 试剂：

1)	Mn 标准溶液(20μg 的Mn/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	氯化镁溶液：溶解105g 的氯化镁于水中，稀释到250ml。(20ml 的此溶液包含1.0g 的Mg)。

- 步骤：

1)	 前处理后的样品溶液可直接测定。

作为空白测定，取适量的试剂但不含样品，进行与样品相同的前处理。然后测定此溶液。测定值用于校正样品的测定结果。

2)	制备校准曲线用的标准溶液系列，加20ml 的氯化镁溶液每个中的几个100ml 容量瓶。准确地加体积逐步增加的 Mn 标准溶液(20μg 的Mn/ml)从0 ~ 10ml (包含0 ~ 200μg 的Mn) 到几个烧杯中。加水定容到刻度，此溶液用于测定。

- 测定：

测定波长	：	279.5nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 2μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，22)

- Ni

- 试剂：

1)	Ni 标准溶液(5μg 的Ni/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

2)	酒石酸溶液(40 w/v%)

3)	二乙基二硫代氨基甲酸二乙基铵(DADDC) 溶液

4)	吡咯双烷二硫代氨基甲酸铵(APDC) 溶液

5)	正丁基乙酸

6)	甲基红溶液

2) ~ 6) 的制备如前述测定 Cu，试剂，2) ~ 6)

- 步骤：

1)	从样品溶液分取包含5 ~ 20μg 的Ni，转移到200ml 烧杯。余下的步骤如前述测定 Cu，步骤，1)。

2)	制备校准曲线用的标准溶液系列，准确地转移增加体积的Ni 标准溶液(5μg 的Ni/ml)从0 ~ 4.0ml (包含0 ~ 20μg 的Ni) 到几个烧杯中。余下的步骤如同描述于 1)。得到的溶液用于测定。

- 测定：

测定波长	：	232.0nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 1.0μg/ml

测定条件	：

灯电流	：	12 mA

狭缝宽	：	0.2nm

点灯方式	：	BGC-D2

燃烧器高度	：	7mm

助燃气	：	空气

燃气流量	：	乙炔0.8升/分 (当喷雾样品时如果火焰发红，降低样品的提升量。)

- Zn

- 试剂：

1)	Zn 标准溶液(5μg 的Zn/ml)

2)	Zn 标准溶液(2μg 的Zn/ml)

1)和2)，参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

3)	氯化镁溶液：如前述测定 Mn，试剂，2)

- 步骤：

1)	如果前处理后的样品溶液中 Zn 的百分含量小于 0.001 %，则溶液可直接测定。如果样品溶液含量大于 0.001 % Zn，如下表分取，加水定容到刻度。

| - Zn 百分含量 (%) | - 分取 (ml) | - 容量瓶 (ml) |
| --- | --- | --- |
| - 0.001 ~ 0.02 | - 20 | - 100 |
| - 0.02 ~ 0.05 | - 10 | - 100 |

作为空白测定，采用与样品相同的前处理步骤对不含样品的试剂进行处理，制备空白。然后测定此溶液。测定值用于校正样品的测定结果。

2)	制备校准曲线的标准系列，如果样品溶液中 Zn 的量小于 0.001 %，转移20ml 的氯化镁溶液到几个100ml 容量瓶。准确地加体积逐步增加的 Zn 标准溶液(2μg 的Zn/ml)从0 ~ 5.0ml (包含0 ~ 10μg 的Zn)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

如果Zn的量大于（原文：小于） 0.001 %，转移4ml 的盐酸 (1+1)到几个100ml 容量瓶。准确地加体积逐步增加的 Zn 标准溶液(5μg 的Zn/ml)从0 ~ 10.0ml (包含0 ~ 50μg 的Zn)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

- 测定：

测定波长	：	213.9nm

校准曲线范围	：	0.02 ~ 0.5μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，44)

## 15.15	焊料分析方法

参考文献：Japan Industrial Standard, Solder Analysis Method JIS Z 3910

The solder referred to here corresponds to the following items specified in the Japan Industrial Standard JIS Z 3910:

Pb97.5Ag, Pb97.5SnAg1.5

Pb98Sn, Pb95Sn, Pb90Sn, Pb80Sn, Pb70Sn, Pb65Sn

Pb60Sn, Pb55Sn

Sn50Pb, Sn55Pb, Sn60Pb, Sn63Pb, Sn65Pb

Sn62PbAg2

Sn43PbBi14

Bi58Sn

### 15.15.1	样品前处理

#### a)	Al

- 称取30g 的样品，转移到300ml 烧杯。加30ml 的氢溴酸-溴混合液，加热分解。加 20ml 的硫酸，加热直至产生硫酸的白烟。然后，逐渐滴加10ml 的氢溴酸。加热挥发锡，锑，砷，等直至体积浓缩到约 10ml。冷却后，加50ml 的水，加热溶解可溶性盐类。

- 冷却后，使用5C滤纸过滤硫酸铅沉淀，用硫酸 (2+100)清洗。用水转移滤液和清洗液到300ml 高脚烧杯，加热至干。加10ml 的盐酸和10ml 的硝酸到此干燥烧杯中，加热溶解所有可溶性的盐类，浓缩液体到体积约 20ml。冷却到室温后，用水转移到 50ml 容量瓶，加水定容到刻度。

注：	氢溴酸-溴 混合液：加20ml 的溴到180ml 的氢溴酸，振摇混合。

#### b)	Bi，Cd，Cu，Fe，Pb，Sb，Zn

- 称取1.0g 的样品。转移到300ml 烧杯，盖上表面皿，加50ml 的混合酸，加热分解，继续加热直至总体积降低到10 ~ 20ml。冷却到室温后，转移到100ml 容量瓶，加水定容到刻度。放置约 1 小时，然后使用5C滤纸过滤。

注：	混合酸：85 份盐酸，10 份硝酸，5 份水

### 15.15.2	火焰原子吸收法

#### a)	目标元素和定量范围

| - 元素 | - 百分含量 (%) |
| --- | --- |
| - Al | - <0.01 |
| - Bi | - <0.05 |
| - Cd | - <0.005 |
| - Cu | - <0.05 |
| - Fe | - <0.05 |
| - Pb | - <0.1 |
| - Sb | - <0.5 |
| - Zn | - <0.005 |

#### b)	测定步骤

- 测定使用下列步骤。灯电流、狭缝宽和火焰条件参照分析手册第 3 册之 6.4 各元素指定的测定条件。

- Al

- 试剂：

- Al 标准溶液(50μg 的Al/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

- 步骤：

1)	 按照步骤 a)前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加Al 标准溶液的空白溶液，空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，称取几份 3.0g 的合成基体，其元素的含量比与样品大致相同。分别转移到几个 300ml 高脚烧杯中。加体积逐步增加的 Al 标准溶液(50μg 的Al/ml)从0 ~ 10.0ml (Al 含量从0 ~ 500μg)。余下的步骤如同使用于样品前处理步骤 a) 测 Al。得到的溶液用于测定。

- 测定：

测定波长	：	309.3nm

校准曲线范围	：	2 ~ 10μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，2)

- Bi (不能用于 Sn43PbBi14)

- 试剂：

- Bi 标准溶液(100μg 的Bi/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

- 步骤：

1)	 按照步骤 b)前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不包含加入 Bi 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，称取几份1.0g 的合成基体，其元素的含量比与样品大致相同。分别转移到几个 300ml 高脚烧杯中。加体积逐步增加的 Bi 标准溶液(100μg 的Bi/ml)从0 ~ 10.0ml (Bi 含量从0 ~ 1000μg)。余下的步骤如同使用于样品前处理的步骤 b)。得到的溶液用于测定。

- 测定：

测定波长	：	223.1nm

校准曲线范围	：	1 ~ 10μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，8)

- Cd

- 试剂：

- Cd 标准溶液(20μg 的Cd/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

- 步骤：

1)	 按照步骤 b)前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加Cd 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，称取几份1.0g 的合成基体，其元素的含量比与样品大致相同，分别转移到几个 300ml 高脚烧杯中。加体积逐步增加的 Cd 标准溶液(20μg 的Cd/ml)从0 ~ 5.0ml (Cd 含量从0 ~ 100μg)。余下的步骤如同使用于样品前处理的步骤 b)。得到的溶液用于测定。

- 测定：

测定波长	：	228.8nm

校准曲线范围	：	0.05 ~ 1μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，11)

- Cu

- 试剂：

- Cu 标准溶液(50μg 的Cu/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

- 步骤：

1)	 按照步骤 b)前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Cu 标准溶液的空白。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，称取几份1.0g 的合成基体，其元素的含量比与样品大致相同，分别转移到几个 300ml 高脚烧杯中。加体积逐步增加的 Cu 标准溶液(50μg 的Cu/ml)从0 ~ 10.0ml (Cu 含量从0 ~ 500μg)。余下的步骤如同使用于样品前处理的步骤 b)。得到的溶液用于测定。

- 测定：

测定波长	：	324.8nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 5μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，15)

- Fe

- 试剂：

- Fe 标准溶液(50μg 的Fe/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

- 步骤：

1)	 按照步骤 b)前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不含加入 Fe 的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，称取几份1.0g 的合成基体，其元素的含量比与样品大致相同，分别转移到几个 300ml 高脚烧杯中。加体积逐步增加的 Fe 标准溶液(50μg 的Fe/ml)从0 ~ 10.0ml (Fe 含量从0 ~ 500μg)。余下的步骤如同使用于样品前处理的步骤 b)。得到的溶液用于测定。

- 测定：

测定波长	：	248.3nm

校准曲线范围	：	0.2 ~ 5μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，16)

- Pb (应用于  Bi58Sn，Sn96.5Ag和Sn95Sb)

- 试剂：

- Pb 标准溶液(100μg 的Pb/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

- 步骤：

1)	 按照步骤 b)前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加 Pb 标准溶液的试剂空白。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，称取几份1.0g 的合成基体，其元素的含量比与样品大致相同，分别转移到几个 300ml 高脚烧杯中。加体积逐步增加的 Pb 标准溶液(100μg 的Pb/ml)从0 ~ 20.0ml (Pb 含量从0 ~ 2000μg)。余下的步骤如同使用于样品前处理的步骤 b)。得到的溶液用于测定。

- 测定：

测定波长	：	283.3nm

校准曲线范围	：	2 ~ 20μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，27)

- Sb (不能用于 Sn95Sb)

- 试剂：

- Sb 标准溶液(500μg 的Sb/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

- 步骤：

1)	 按照步骤 b)前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加Sb 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，称取几份1.0g 的合成基体，其元素的含量比与样品大致相同，分别转移到几个 300ml 高脚烧杯中。加体积逐步增加的 Sb 标准溶液(500μg 的Sb/ml)从0 ~ 10.0ml (Sb 含量从0 ~ 5000μg)。余下的步骤如同使用于样品前处理的步骤 b)。得到的溶液用于测定。

- 测定：

测定波长	：	217.6nm

校准曲线范围	：	2 ~ 50μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，32)

- Zn

试剂：

Zn 标准溶液(20μg 的Zn/ml)：参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

步骤：

1)	 按照步骤 b)前处理的样品溶液可直接测定。作为空白测定，当制备校准曲线用的标准系列时，制备和测定不加Zn 标准溶液的空白溶液。空白溶液的测定值用于校正样品的测定值。

2)	用于制备校准曲线的标准溶液系列，称取几份1.0g 的合成基体，其元素的含量比与样品大致相同，分别转移到几个 300ml 高脚烧杯中。加体积逐步增加的 Zn 标准溶液(20μg 的Sb/ml)从0 ~ 5.0ml (Zn 含量从0 ~ 100μg)。余下的步骤如同使用于样品前处理的步骤 b)。得到的溶液用于测定。

测定：

测定波长	：	213.9nm

校准曲线范围	：	0.5 ~ 1μg/ml

测定条件	：	参照分析手册第 3 册之 6.4，44)