原子吸收分析分析手册

第 9 册

有色金属(II) 和钢铁分析

原子吸收分析分析手册

第  9  册

目 录

16. 有色金属分析	3

16.1 钛和钛合金分析方法	3

16.11 样品前处理	3

16.1.2  火焰原子吸收法	4

16.2  砷化镓晶体分析	8

16.2.1样品前处理	8

16.2.2 石墨炉原子吸收方法	10

16.2.3 火焰原子吸收法	17

17. 钢铁分析	20

17.1 钢铁分析方法 参考文献	20

17.1.1 样品前处理	20

17.1.2  火焰原子吸收法	33

17.2 铁合金分析方法	52

17.2.1 样品前处理	53

17.2.2  火焰原子吸收法	55

前言

分析手册第 9 册说明有色金属和钢铁的分析方法。

此处说明的分析方法是被日本工业标准（JIS）所接受的用原子吸收分析方法分析元素的方法。此处的分析技术根据岛津原子吸收分光光度计的特点而加以优化。

这些方法应用的前提是分析样品的组成与 JIS 中指定的相似，然而，实际分析中样品的组成也许与 JIS 中指定的不同。遇到上述情况，文中的前处理步骤、消除干扰的措施，背景校正以及火焰条件等就需要额外的最优化。

此外，上述测定条件基于使用岛津 AA~6000 系列原子吸收分光光度计，使用其他型号的原子吸收分光光度计，则前处理条件，如所需的样品等，以及测定条件和校准曲线浓度范围等都可能需要更改。

注：滤纸

在几个参考文献中，其操作步骤涉及滤纸的使用，在此加以说明。所有提到的滤纸都是 Advantec Mfs. Inc. 的产品，与其他厂家出品的滤纸的对应关系如下表：

| Advantec | Whatman | Schleicher & Schuell |
| --- | --- | --- |
| 5A | 41 | 589 Black |
| 5B | 40 | 589 White |
| 5C | 42 | 589 Red |
| 6 | 44 | 589 Blue |

# 16. 有色金属分析

## 16.1 钛和钛合金分析方法

参考文献

Japan Industrial Standard

Quantitation Method for Manganese in Titanium and Titanium Alloy	JIS H 1613

Quantitation Method for Iron in Titanium and Titanium Alloy		JIS H 1614

Quantitation Method for Magnesium in Titanium and Titanium Alloy	JIS H 1616

Quantitation Method for Sodium in Titanium and Titanium Alloy	JIS H 1623

### 16.11 样品前处理

- Fe，Mg，Mn
称取0.50g 的样品( Mn，1.0g)准确到 1mg转移到 200ml  聚乙烯烧杯中。加10ml 的盐酸(1+1)和5ml 的氢氟酸(1+1)，盖上聚乙烯表面皿在水浴上温和地加热分解。滴 3ml 的硝酸(1+1) 到烧杯中，在再次加热挥发氮氧化物后，用水清洗表面皿的底部并除去表面皿。加3g 的硼酸，彻底搅拌溶解，冷却到室温后，转移溶液到100ml 容量瓶，用水定容到体积。

- Na
称取 1.0g 的样品精确到 1mg转移到 300ml  聚乙烯烧杯中。加40ml 的水，逐渐加入10ml 的氢氟酸(1+1)。盖上聚乙烯表面皿，在水浴上温和地加热分解。滴3ml 的硝酸(1+1) 到烧杯中，再次加热挥发氮氧化物。用水清洗表面皿的底部，除去表面皿。加3g 的硼酸，彻底地混合溶解，冷却到室温。转移溶液到500ml 容量瓶，用水定容到体积，转移溶液到干燥的聚乙烯瓶中。

### 16.1.2  火焰原子吸收法

- 目标元素和定量范围

| 元素 | 含量 (%) |
| --- | --- |
| Fe | ³0.005，£2.0 |
| Mg | ³0.01，£1.0 |
| Mn | ³0.001 |
| Na | ³0.01，£0.2 |

- 测定步骤

- 测定的步骤如下，有关灯电流、狭缝宽和火焰条件等参照分析手册第 3 册 6.4 章各元素的测定条件。

- Fe
试剂

- Fe 标准溶液(50mg Fe/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Ti ：大于 99% 纯度 Fe 的百分含量尽可能低，且已知。

- 步骤

- 如果样品 Fe 的含量小于 0.1%，溶液制备于 a) Fe，Mg，Mn 可直接用于测定。如果样品包含 0.1% 和 0.5% 之间的Fe，分取 20ml  的样品溶液到100ml 容量瓶，加8ml 的盐酸(1+1)，用水定容到体积，此溶液用于测定。如果样品包含0.5%和2.0%之间的Fe，分取 5ml  的样品溶液到100ml 容量瓶，加9.5ml 的盐酸(1+1)，用水定容到体积，此溶液用于测定。
作为空白试验，测定稀释标准用的溶液而不加入任何 Fe 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备用于校准曲线的标准溶液系列，当Fe 含量在 小于 0.1%，准备几个聚乙烯烧杯 (200ml )，称取 0.50g 的Ti 到各烧杯中。在完成与样品前处理a) Fe，Mg，Mn 中描述的相同的步骤后，准确地加Fe 标准溶液(50mg Fe/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 10.0ml  (0 ~ 0.5mg 的Fe)到这些烧杯中，用水稀释到 200ml。
如果Fe 含量0.5%和2.0%之间，准备几个聚乙烯烧杯 (200ml )，称取 0.50g 的Ti 到各烧杯中。在完成与样品前处理a) Fe，Mg，Mn 中描述的相同的步骤后，采用步骤第 (1) 步所述的分取准确地加Fe 标准溶液(50mg Fe/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 10.0ml  (0 ~ 0.5mg 的Fe)到这些烧杯，用水稀释到 200ml 。

- 测定

- 测定波长			248.3nm

- 校准曲线浓度范围		0.5 ~ 5mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 2 册第 6.4 章16)

- Mg
试剂

- Mg 标准溶液(10mg Mg/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Ti ：纯度大于 99% ， Mg 的百分含量尽可能低，且已知。

- 氯化锶溶液：溶解10g 的氯化锶(6-水) 于水中，用水定容到 100ml

- 步骤

- 制备如样品前处理a) Fe，Mg，Mn，取 10ml  的溶液转移到 100ml 容量瓶。加5ml 的盐酸(1+1)和5ml 的氯化锶溶液，用水定容到体积。
作为空白试验，使用与前处理样品相同量的试剂，进行与样品相同的前处理步骤制作空白溶液和测定。得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备用于校准曲线的标准溶液系列，称取1.0g 的Ti 转移到 聚乙烯烧杯 (200ml )。在完成与样品前处理a) Fe，Mg，Mn 中描述的相同的步骤后，转移几份10ml  分取溶液到几个100ml 容量瓶。准确地加Mg 标准溶液(10mg Mg/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 10.0ml  (0 ~ 0.1mg 的Mg)到各容量瓶中，加5ml 的盐酸(1+1)和5ml 的氯化锶溶液，用水定容到体积。

- 测定

- 测定波长			285.2nm

- 校准曲线浓度范围		0.05 ~ 1mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 2 册第 6.4 章21)

注：

如果标准溶液的吸收超过 0.5 ，调节燃烧器角度使浓度最高的标准溶液的吸收约为 0.5 。

- Mn
试剂

- Mn 标准溶液(10mg Mn/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Ti ：纯度大于 99% ， Mn 的百分含量尽可能低，且已知。

- 步骤

- 按照样品前处理a) Fe，Mg，Mn 制备的溶液可直接测定。

- 作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Mn 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备用于校准曲线的标准溶液系列，准备几个聚乙烯烧杯 (200ml )。各称 1.0g 的Ti 置入其中，在完成与样品前处理a) Fe，Mg，Mn 中描述的相同的步骤后，准确地加Mn 标准溶液(10mg Mn/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 5.0ml  (0 ~ 0.05mg 的Mn)到这些烧杯，用水稀释到 200ml 。

- 测定

- 测定波长			279.5nm

- 校准曲线浓度范围		0.05 ~ 0.5mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 2 册第 6.4 章22)

- Na
试剂

- Na 标准溶液(100mg Fe/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Ti ：纯度大于 99% ， Na 的百分含量尽可能低，且已知。

- 步骤

- 按照样品前处理b) Na 制备的溶液可直接测定。

- 作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Na 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备用于校准曲线的标准溶液系列，准备几个聚乙烯烧杯 (300ml )。各称 1.0g 的Ti 置入其中，在完成描述于样品前处理b) Na 相同步骤操作后，准确地加Na 标准溶液(100mg Na/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 20.0ml  (0 ~ 2mg 的Mn)到这些烧杯中，用水稀释到 300ml 。

- 测定

- 测定波长			589.0nm

- 校准曲线浓度范围		0.1 ~ 4mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 2 册第 6.4 章24)

注：

如果标准溶液的吸收超过 0.5 ，调节燃烧器角度使浓度最高的标准溶液的吸收约为 0.5 。

## 16.2  砷化镓晶体分析

参考文献

Japan Industrial Standard

Gallium Arsenide Crystals Analysis Method	JIS H 1191

### 16.2.1样品前处理

- Cr，Cu，Fe，In，Mn，Zn

- 样品称重
参照下表，按照目标元素的百分含量称取样品。

| 元素 | 含量 (%) | 重量(g) |
| --- | --- | --- |
| Cr | 0.00002 ~ 0.0010 | 0.10 |
| Cu | 0.00005 ~ 0.0010 | 0.10 |
| Fe | 0.00005 ~ 0.0010 | 0.10 |
| In | 0.0010 ~ 0.020 0.020 ~ 0.20 0.20 ~ 0.80 | 0.50 0.20 0.10 |
| Mn | 0.00001 ~ 0.0010 | 0.10 |
| Zn | 0.0002 ~ 0.050 | 0.50 |

- 制备样品溶液
称取样品转移到试管中 (有 10ml 和 20ml 刻度)。加约 3ml 的盐酸(1+1)，稍加振摇混合，弃去溶液，再用约 5ml 的高纯水洗几次。加5ml 的盐酸(1+1)和2.5ml 的硝酸在 50 ~ 70°C加热分解，继续加热直至液体浓缩到约 5ml 。冷却到室温后，用高纯水稀释到  20ml  刻度(当样品中In，Zn 的重量是 0.5g，稀释到10ml  刻度)。
注s：
(1) 盐酸(1+1) ：混合 1 份盐酸和1  份水，用石英蒸馏器亚沸蒸馏纯化。储存酸在 PTFE 容器中。
(2) 硝酸：用石英蒸馏器亚沸蒸馏纯化。储存酸在 PTFE 容器中。

- Te

称取样品，如果 Te 含量 0.0001 ~ 0.0005% 称取 0.40g，如果在 0.0005 ~ 0.002% 称取 0.10g 然后转移到 100ml  烧杯。加约 3ml 的盐酸(1+1)，稍加振摇混合，弃去溶液，用约 5ml 的高纯水洗几次。盖上表面皿，加10ml 的盐酸(1+1)和5ml 的硝酸，在温度 50 ~ 70°C 加热分解，继续加热直至样品干燥。冷却后，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿，再次加热至干。

加 3ml 的盐酸加热溶解，冷却后，加0.5ml 的Ni溶液(5mg Ni/ml )。再加 12ml  盐酸，用25ml高纯水转移到100ml 分液漏斗。加25ml 的异丙醚，振摇约 10 分钟混合。放置约 30 分钟使其分离成 2 层，转移水相到干燥的50ml  烧杯。此溶液用于测定。

注：
(1) 盐酸(1+1)和硝酸：如同描述于注 (1)和(2) 制备样品溶液 a) Cr，Cu，Fe，In，Mn，Zn

- Ni溶液(5mg Ni/ml ) ：加30ml 的硝酸(1+1)到0.100g 的Ni (³99.9 wt%)，冷却后，用水稀释到 200ml 。

### 16.2.2 石墨炉原子吸收方法

- 目标元素和定量范围

| 元素 | 含量 (%) |
| --- | --- |
| Cr | 0.00002 ~ 0.0010 |
| Cu | 0.00005 ~ 0.0010 |
| Fe | 0.00005 ~ 0.0010 |
| Mn | 0.00001 ~ 0.0010 |
| Te | 0.0001 ~ 0.0020 |

- 测定步骤

- 测定的步骤如下。有关灯电流和狭缝宽等参照分析手册第 4 册第 7.5 章各元素的测定条件。

- Cr

试剂

- Cr 标准溶液(500ng Cr/ml )

- Cr 标准溶液(100ng Cr/ml )
(1)和(2)的制备，参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

- Ga ：³99.9999 wt%

- As ：³99.9999 wt%

步骤

(1) 如果 Cr 在样品中的百分含量在 0.00002 ~ 0.0003%，按照样品前处理 a) Cr，Cu，Fe，In，Mn，Zn 制备的样品溶液可直接测定。如果 Cr 的百分含量在 0.0003 ~ 0.0010%，则从上述样品溶液分取，5 倍稀释后测定。

作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Cr 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备校准曲线用的标准系列，称取几份 0.05g 的Ga (99.9999 wt%)和0.05g 的As (99.9999 wt%)然后转移到若干个试管中。按照描述于样品前处理 a) Cr，Cu，Fe，In，Mn，Zn 中的步骤制备溶液 ，冷却到室温。如果 Cr 在样品中的百分含量 0.00002 ~ 0.0003%，准确地加Cr 标准溶液(2) (100ng Cr/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 3.0ml  (0 ~ 300ng 的Cr)到试管中，用高纯水稀释到 20ml 刻度。这些作为标准溶液。
如果 Cr 的百分含量在 0.0003 ~ 0.0010%，准确地加Cr 标准溶液(1) (500ng Cr/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 3.0ml  (0 ~ 1500ng 的Cr)到试管中，用高纯水稀释到 20ml 刻度，然后稀释 5 倍后作为标准溶液。

- 测定

- 测定波长			357.9nm

- 校准曲线浓度范围		1.0 ~ 15ng/ml

- 石墨管			热解石墨管

- 样品注入体积		10mL

- 加热条件

| 阶段 | 温度 (°C) | 时间(秒) | 加热 | 气体 (升/分) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 15 | 斜坡 | 0.2 |
| 2 | 250 | 10 | 斜坡 | 0.2 |
| 3 | 800 | 10 | 斜坡 | 1.0 |
| 4 | 800 | 15 | 阶梯 | 1.0 |
| 5 | 800 | 3 | 阶梯 | 0.0 |
| 6 | 2500 | 3 | 阶梯 | 0.0 |
| 7 | 2800 | 2 | 阶梯 | 1.0 |

- Cu

试剂

- Cu 标准溶液(500ng Cu/ml )

- Cu 标准溶液(100ng Cu/ml )
(1)和(2)的制备，参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

- Ga ：³99.9999 wt%

- As ：³99.9999 wt%

步骤

(1) 如果样品中 Cu 的百分含量在 0.00005 ~ 0.0003%，按照样品前处理 a) Cr，Cu，Fe，In，Mn，Zn 制备的样品溶液可直接测定。如果 Cu 的百分含量在 0.0003 ~ 0.0010%，则从上述样品溶液分取，5 倍稀释后测定。

作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Cu 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备校准曲线用的标准系列，称取几份 0.05g 的Ga (99.9999 wt%)和0.05g 的As (99.9999 wt%)然后转移到若干个试管中。按照描述于样品前处理 a) Cr，Cu，Fe，In，Mn，Zn 中的步骤制备溶液，冷却到室温。如果样品中 Cu 的百分含量在 0.00005 ~ 0.0003%，准确地加Cu 标准溶液(2) (100ng Cu/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 3.0ml  (0 ~ 300ng 的Cu)到试管中，用高纯水稀释到 20ml 刻度。这些作为标准溶液。
如果 Cu 的百分含量在 0.0003 ~ 0.0010%，准确地加Cu 标准溶液(1) (500ng Cu/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 3.0ml  (0 ~ 1500ng 的Cu到试管中，用高纯水稀释到 20ml 刻度，然后稀释 5 倍后作为标准溶液。

- 测定

- 测定波长			324.8nm

- 校准曲线浓度范围		1.0 ~ 15ng/ml

- 石墨管			热解石墨管

- 样品注入体积		10mL

- 加热条件

| 阶段 | 温度 (°C) | 时间(秒) | 加热 | 气体 (升/分) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 15 | 斜坡 | 0.2 |
| 2 | 250 | 10 | 斜坡 | 0.2 |
| 3 | 700 | 10 | 斜坡 | 1.0 |
| 4 | 700 | 15 | 阶梯 | 1.0 |
| 5 | 700 | 3 | 阶梯 | 0.0 |
| 6 | 2400 | 3 | 阶梯 | 0.0 |
| 7 | 2700 | 2 | 阶梯 | 1.0 |

- Fe

试剂

- Fe 标准溶液(500ng Fe/ml )

- Fe 标准溶液(100ng Fe/ml )
(1)和(2)的制备，参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

- Ga ：³99.9999 wt%

- As ：³99.9999 wt%

步骤

(1) 如果样品中 Fe 的百分含量在 0.00005 ~ 0.0003%，按照样品前处理 a) Cr，Cu，Fe，In，Mn，Zn 制备的样品溶液可直接测定。如果 Fe 的百分含量在 0.0003 ~ 0.0010%，则从上述样品溶液分取，5 倍稀释后测定。

作为空白试验，测定稀释标准用的溶液而不加入任何 Fe 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备校准曲线用的标准系列，称取几份 0.05g 的Ga (99.9999 wt%)和0.05g 的As (99.9999 wt%)然后转移到若干个试管中。按照描述于样品前处理 a) Cr，Cu，Fe，In，Mn，Zn 中的步骤制备溶液，冷却到室温。如果样品中 Fe 的百分含量在 0.00005 ~ 0.0003%，准确地加Fe 标准溶液(2) (100ng Fe/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 3.0ml  (0 ~ 300ng 的Fe)到试管中，用高纯水稀释到 20ml 刻度。这些作为标准溶液。
如果 Fe 的百分含量在 0.0003 ~ 0.0010%，准确地加Fe 标准溶液(1) (500ng Fe/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 3.0ml  (0 ~ 1500ng 的Fe)到试管中，用高纯水稀释到 20ml 刻度，然后稀释 5 倍后作为标准溶液。

- 测定

- 测定波长			248.3nm

- 校准曲线浓度范围		1.0 ~ 15ng/ml

- 石墨管			热解石墨管

- 样品注入体积		20mL

- 加热条件

| 阶段 | 温度 (°C) | 时间(秒) | 加热 | 气体 (升/分) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 20 | 斜坡 | 0.2 |
| 2 | 250 | 10 | 斜坡 | 0.2 |
| 3 | 700 | 10 | 斜坡 | 1.0 |
| 4 | 700 | 15 | 阶梯 | 1.0 |
| 5 | 700 | 3 | 阶梯 | 0.0 |
| 6 | 2400 | 3 | 阶梯 | 0.0 |
| 7 | 2700 | 2 | 阶梯 | 1.0 |

- Mn

试剂

- Mn 标准溶液(250ng Mn/ml )

- Cu 标准溶液(50ng Mn/ml )
(1)和(2)的制备，参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

- Ga ：³99.9999 wt%

- As ：³99.9999 wt%

步骤

(1) 如果样品中 Mn 的百分含量在 0.00001 ~ 0.0002%，按照样品前处理 a) Cr，Cu，Fe，In，Mn，Zn 制备的样品溶液可直接测定。如果样品中 Mn 的百分含量在 0.0002 ~ 0.0010%，则从上述样品溶液分取，5 倍稀释后测定。

作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Mn 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备校准曲线用的标准系列，称取几份 0.05g 的Ga (99.9999 wt%)和0.05g 的As (99.9999 wt%)然后转移到若干个试管中。按照描述于样品前处理 a) Cr，Cu，Fe，In，Mn，Zn 中的步骤制备溶液，冷却到室温。如果样品中 Mn 的百分含量在 0.00001 ~ 0.0002%，准确地加Mn 标准溶液(2) (50ng Mn/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 4.0ml  (0 ~ 200ng 的Mn)到试管中，用高纯水稀释到 20ml 刻度。这些作为标准溶液。
如果样品中 Mn 的百分含量在 0.0002 ~ 0.0010%，准确地加Mn 标准溶液(1) (250ng Mn/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 4.0ml  (0 ~ 1000ng 的Mn到试管中，用高纯水稀释到 20ml 刻度，然后稀释 5 倍后作为标准溶液。

- 测定

- 测定波长			279.5nm

- 校准曲线浓度范围		0.5 ~ 10ng/ml

- 石墨管			热解石墨管

- 样品注入体积		10mL

- 加热条件

| 阶段 | 温度 (°C) | 时间(秒) | 加热 | 气体 (升/分) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 15 | 斜坡 | 0.2 |
| 2 | 250 | 10 | 斜坡 | 0.2 |
| 3 | 700 | 10 | 斜坡 | 1.0 |
| 4 | 700 | 15 | 阶梯 | 1.0 |
| 5 | 700 | 3 | 阶梯 | 0.0 |
| 6 | 2400 | 3 | 阶梯 | 0.0 |
| 7 | 2700 | 2 | 阶梯 | 1.0 |

- Te

试剂

- Te 标准溶液(400ng Te/ml ) ：加20ml 的硝酸(1+1)到0.100g 的Te (³99.9 wt%)中加热溶解。冷却到室温后，用水转移到 1000ml 容量瓶，稀释到刻度得到储备液溶液(100mg Te/ml )。转移10.0ml 的此储备溶液到250ml 容量瓶，加水定容到刻度，然后准确地用水 10 倍稀释此溶液。

- Ga ：³99.9999 wt%

- As ：³99.9999 wt%

步骤

(1)  按照样品前处理步骤 b) Te 制备的溶液可用于测定。

作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Te 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备校准曲线用的标准系列，称取几份 的Ga (99.9999 wt%)和As (99.9999 wt%)，各 1/2  的样品称重量转移到100ml  烧杯。盖上表面皿，加10ml 的盐酸(1+1)和5ml 的硝酸，在 50 ~ 70°C 加热溶解，然后冷却。
准确地加Te 标准溶液(400ng Te/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 5.0ml  (0 ~ 2000ng 的Te)到烧杯，加热至干。余下的步骤如同描述于样品前处理b) Te，从 “加3ml 的盐酸。”开始，得到的溶液用于测定。

- 测定

- 测定波长				214.3nm

- 灯电流				14mA

- 狭缝宽				0.5nm

- 点灯方式				BGC~D2

- 校准曲线浓度范围			10 ~ 80ng/ml

- 石墨管				高密度石墨管

- 样品注入体积			20mL

- 加热条件

| 阶段 | 温度 (°C) | 时间(秒) | 加热 | 气体 (升/分) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 20 | 斜坡 | 0.2 |
| 2 | 250 | 10 | 斜坡 | 0.2 |
| 3 | 500 | 10 | 斜坡 | 1.0 |
| 4 | 500 | 15 | 阶梯 | 1.0 |
| 5 | 500 | 3 | 阶梯 | 0.0H |
| 6 | 2100 | 3 | 阶梯 | 0.0H |
| 7 | 2700 | 2 | 阶梯 | 1.0 |

### 16.2.3 火焰原子吸收法

a) 目标元素和定量范围

| 元素 | 含量 (%) |
| --- | --- |
| In | 0.001 ~ 0.80 |
| Zn | 0.0002 ~ 0.050 |

- 测定步骤

- 测定的步骤如下。有关灯电流、狭缝宽和火焰条件等，参照分析手册第 6 册第 6.4 章各元素的测定条件。制作校准曲线的标准系列的制备，参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备。

- In

试剂

- In 标准溶液(100mg In/ml ) ：加20ml 的盐酸(1+1)到0.100g 的In (³99.0wt%)，加热溶解。冷却到室温后，用水转移到 1000ml 容量瓶，用水定容到体积。

- In 标准溶液(40mg In/ml ) ：转移100ml 的In 标准溶液(1) (100mg In/ml )到250ml 容量瓶，用水定容到体积。(需新鲜制备)

- Ga ：³99.9999 wt%

- As ：³99.9999 wt%

步骤

(1) 按照样品前处理a) Cr，Cu，Fe，In，Mn，Zn 制备的溶液可直接使用。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 In 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

制备校准曲线用的标准系列，称取几份 的Ga (99.9999 wt%)和As (99.9999 wt%)，各为样品重量的一半转移到若干个试管中。按照步骤描述于样品前处理 a) Cr，Cu，Fe，In，Mn，Zn 制备样品溶液，冷却到室温。当样品的量是 0.50g，准确地加In 标准溶液(2) (40mg In/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 3.0ml  (0 ~ 120mg 的In)到试管中，用高纯水稀释到 10ml 刻度。
当样品的量是 0.20g，准确地加In 标准溶液(2) (40mg In/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 10.0ml  (0 ~ 400mg 的In)到试管中，用高纯水稀释到 20ml 刻度。

当样品的量是 0.10g，准确地加In 标准溶液(1) (100mg In/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 8.0ml  (0 ~ 800mg 的In)到试管中，用高纯水稀释到 20ml 刻度。

- 测定

- 测定波长			303.9nm

- 校准曲线浓度范围		1 ~ 40mg/ml

- 狭缝宽			0.5nm

- 点灯方式			BGC~D2

- 助燃气			空气

- 燃气流量			乙炔 2.0 升/分

- Zn

试剂

- Zn 标准溶液(50mg Zn/ml )

- Zn 标准溶液(5mg Zn/ml )
试剂(1)和(2)，参照分析手册第 2 册第 3 章标准溶液的制备

- Ga ：³99.9999 wt%

- As ：³99.9999 wt%

步骤

- 如果样品中 Zn 的百分含量在 0.0002 ~ 0.004%，按照样品前处理 a) Cr，Cu，Fe，In，Mn，Zn 制备的样品溶液可直接测定。如果样品中 Zn 的百分含量在 0.004 ~ 0.050%，则从样品溶液分取， 10 倍稀释后用于测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Zn 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备校准曲线用的标准系列，称取几份 0.25g 的Ga (99.9999 wt%)和0.25g 的As (99.9999 wt%)然后转移到若干个试管中。按照描述于样品前处理 a) Cr，Cu，Fe，In，Mn，Zn 中的步骤制备溶液，冷却到室温。如果样品中 Zn 的百分含量在 0.0002 ~ 0.004%，准确地加Zn 标准溶液(2) (5mg Zn/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 4.0ml  (0 ~ 20mg 的Zn)到试管中，用高纯水稀释到 10ml 刻度。
如果样品中 Zn 的百分含量在 0.004 ~ 0.050%，准确地加Zn 标准溶液(1) (50mg Zn/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 5.0ml  (0 ~ 250mg 的Zn)到试管中，用高纯水稀释到 10ml 刻度，然后经过 10 倍稀释后作为标准溶液。

- 测定

- 测定波长			213.9nm

- 校准曲线浓度范围		0.1 ~ 2.5mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4 的 44

注：

如果标准溶液的吸收超过 0.5 ，调节燃烧器角度使浓度最高的标准溶液的吸收约为 0.5 。

# 17. 钢铁分析

## 17.1 钢铁分析方法
参考文献

Japan Industrial Standard

Atomic Absorption Analysis Method for Iron and Steel	JIS G 1257

### 17.1.1 样品前处理

#### A) 直接酸分解方法

- Al I (样品易于用混合酸分解)
称取1.0g 的样品精确到 0.001g转移到200ml  烧杯。盖上表面皿，加20ml 的混合酸(1 份盐酸，1 份硝酸，2 份水)，加热分解，继续加热直至所有的氮氧化物等蒸发掉。用水清洗表面皿的底部，除去表面皿。溶液用( 5C ) 滤纸过滤，用温盐酸(2+100) ，温水清洗滤纸直至滤纸上没有任何黄色的氯化铁(III)存在。保存滤液和清洗液作为主样品溶液。
对于残留的未溶解物质，与滤纸一起转移到铂坩埚中 (30 号)，在低温干燥后，加强热直至滤纸灰化，然后冷却到室温。用2或3滴硫酸湿润残渣，加 5ml 的氢氟酸后温和地加热直至把二氧化硅和硫酸蒸发掉。加1g 的硫酸氢钠，加盖后先逐渐加热，然后再逐渐提高温度加热到暗红色直至残渣熔融。冷却到室温后，加10ml 的盐酸(1+3)到铂坩埚，温和地加热溶解所有可溶性的物质，合并到储存的主样品溶液。用少量的水清洗铂坩埚，合并清洗液与主样品溶液。用水，转移溶液到100ml 容量瓶，冷却到室温后，加水定容到刻度。

- Al II (难以用混合酸分解的样品)
称取1.0g 的样品精确到 0.001g转移到 300ml 石英烧杯。盖上表面皿，加15ml 的王水，加热分解。加15ml 的高氯酸，连续加热直至产生高氯酸的白烟，然后继续加热直至高氯酸的烟在烧杯的内壁形成凝聚约 10 分钟。冷却后，加约 30ml 的水溶解盐类，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿。余下的步骤相同于Al I。

- Ca
称取2.0g 的样品精确到 0.001g转移到200ml  烧杯。盖上表面皿，加20ml 的王水，温和地加热分解。加20ml 的高氯酸，连续加热直至产生高氯酸的白烟  5 ~ 6 分钟。冷却后，加约 30ml 的温水溶解盐类，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿。使用5A滤纸，过滤溶液到 200ml  烧杯，交替用温高氯酸(2+100)，温水清洗 5 ~ 6 次，最终用足够的温水清洗。合并滤液与清洗液，准确地加10ml 的La溶液(50mg La/ml )。此为主样品溶液。
对于残留的未溶解物质，与滤纸一起转移到铂坩埚中 (30 号)，在低温干燥后，加强热直至滤纸灰化，然后冷却到室温。用 2ml 的高氯酸湿润残渣，加5ml 的氢氟酸，温和地加热直至二氧化硅和高氯酸蒸发掉。准确地称取加入0.500g 的碳酸钠(无水)，加盖后先逐渐加热，然后再逐渐提高温度加热到暗红色直至残渣熔融。冷却到室温后，准确地加10ml 的盐酸到铂坩埚，温和地加热溶解所有可溶性的物质，合并到主样品溶液。用少量的水清洗铂坩埚，合并清洗液与主样品溶液。用水，转移溶液到100ml 容量瓶，冷却到室温后，加水定容到刻度。
注：La溶液(50mg La/ml ) ：称取58.6g 的氧化镧转移到 500ml 烧杯中。在加入近 200ml 的水后，逐渐滴加200ml 的盐酸(1+1) 同时摇动混合。加热溶解氧化镧，然后冷却到室温，最终加水使体积到1 升。

- Co I (样品容易用盐酸分解)
称取1.0g 的样品(包含0.01% ~ 0.10%的Co)或0.20g 的样品(包含0.10% ~ 0.50%的Co)准确到 0.001g转移到200ml  烧杯。盖上表面皿，加20ml 的盐酸(1+1)，温和地加热分解。下一步，逐渐滴加5ml 的过氧化氢，加热使铁等氧化。继续加热煮沸直至过剩的过氧化氢分解。冷却后，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿。溶液用滤纸 ( 5A ) 过滤，用温盐酸(2+100)以及温水清洗滤纸直至滤纸上没有任何黄色的氯化铁(III)存在。合并滤液，清洗液并弃去残渣。用水，转移溶液到100ml 容量瓶，冷却到室温，用水定容到体积。

- Co II (样品难以用盐酸分解)
用与 Co I 相同的方式称取样品转移到200ml  烧杯。盖上表面皿，加15ml 的王水，温和地加热分解。加15ml 的高氯酸，连续加热直至产生高氯酸的白烟约 5 ~ 6 分钟。冷却后，加约 30ml 的水溶解盐类，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿。余下的步骤相同于Co I。

- Cr I (样品容易用王水分解)
称取1.0g 的样品(包含0.002% ~ 0.10%的Cr)或0.20g 的样品(包含0.10% ~ 2.0%的Co)准确到 0.001g转移到200ml  烧杯。盖上表面皿，加15ml 的王水，加热分解，继续加热直至氮氧化物等挥发掉。冷却后，加约 30ml 的水，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿。溶液用滤纸 ( 5A ) 过滤，用温盐酸(2+100)以及温水清洗滤纸直至滤纸上没有任何黄色的氯化铁(III)存在。合并滤液，清洗液并弃去残渣。用水，转移溶液到100ml 容量瓶，冷却到室温，用水定容到体积。

- Cr II (样品难以用王水分解)
用与 Co I 相同的方式称取样品并执行同 Cr I 的步骤，用温盐酸(2+100)以及温水清洗滤纸直至滤纸上没有任何黄色的氯化铁(III)存在。保存滤液和清洗液作为主样品溶液。
对于残留的未溶解物质，与滤纸一起转移到铂坩埚中 (30 号)，在低温干燥后，加强热直至滤纸灰化，然后冷却到室温。用2或3滴硫酸湿润残渣 (1+1)，加 5ml 的氢氟酸后温和地加热直至把二氧化硅和硫酸蒸发掉。加1g 的硫酸氢钾，加盖后先逐渐加热，然后再逐渐提高温度加热到暗红色直至残渣熔融。冷却到室温后，加5ml 的盐酸(1+1)和少量的水到铂坩埚，温和地加热溶解所有的残渣，合并清洗液与主样品溶液。用少量的水清洗铂坩埚和盖，合并清洗液与主样品溶液。用水，转移溶液到100ml 容量瓶，冷却到室温后，加水定容到刻度。

- Cu I (样品易于用混合酸分解)
称取1.0g 的样品(包含0.003% ~ 0.10%的Cu)或0.50g 的样品(包含0.10% ~ 1.0%的Cu)准确到 0.001g转移到200ml  烧杯。盖上表面皿，加20ml 的混合酸(1 份盐酸，1 份硝酸，2 份水)，加热分解，继续加热直至氮氧化物等挥发掉。冷却后，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿。溶液用滤纸 ( 5A ) 过滤，用温盐酸(2+100)以及温水清洗滤纸直至滤纸上没有任何黄色的氯化铁(III)存在。合并滤液和清洗液并弃去残渣。用水，转移溶液到100ml 容量瓶，冷却到室温，用水定容到体积。

- Cu II (难以用混合酸分解的样品)
称取样品的方式如同Cu I转移到200ml  烧杯。其余的步骤相同于Co II。

- Mg
称取0.5g 的样品(包含0.001% ~ 0.040%的Mg)或0.20g 的样品(包含0.040% ~ 1.0%的Mg)准确到 0.001g转移到200ml  烧杯。盖上表面皿，加15ml 的王水，温和地加热分解。加15ml 的高氯酸，继续加热直至产生高氯酸的白烟约 5 ~ 6 分钟。冷却后，加约 30ml 的水溶解盐类，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿。使用5A滤纸，过滤溶液到烧杯中，用温盐酸(2+100)以及温水清洗直至滤纸上没有任何黄色的氯化铁(III)存在，合并滤液和清洗液，弃去残渣。用水，转移溶液到250ml 容量瓶，冷却到室温，准确地加4ml 的La溶液(50mg La/ml )，用水定容到体积。
注：La溶液(50mg La/ml ) ：同描述于 Ca 的注

- Mn
称取1.0g 的样品(包含0.003% ~ 0.010%的Mn)或0.50g 的样品(包含0.010% ~ 0.10%的Mn)或0.20g 的样品(包含0.10% ~ 2.0%的Mn)准确到 0.001g转移到200ml  烧杯。盖上表面皿，加15ml 的王水，温和地加热分解。加15ml 的高氯酸，继续加热直至产生高氯酸的白烟约 5 ~ 6 分钟。冷却到室温后，加10ml 的盐酸(1+1) 溶解盐类。用水清洗表面皿的底部，除去表面皿。使用5A滤纸，过滤溶液到烧杯中，用温盐酸(2+100)以及温水清洗直至滤纸上没有任何黄色的氯化铁(III)存在，合并滤液和清洗液，弃去残渣。用水，转移溶液到100ml 容量瓶，冷却到室温，用水定容到体积。

- Mo I (样品易于用混合酸A 分解)
称取1.0g 的样品(包含0.01% ~ 0.50%的Mo)或0.50g 的样品(包含0.50% ~ 1.0%的Mo)准确到 0.001g转移到200ml  烧杯。盖上表面皿，加20ml 的混合酸A (1 份盐酸，1 份硝酸，2 份水)，加热分解，继续加热直至氮氧化物等挥发掉。加20ml 的盐酸(1+1) 溶解盐类。冷却后，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿。溶液用滤纸 ( 5A ) 过滤，用温盐酸(2+100)以及温水清洗滤纸直至滤纸上没有任何黄色的氯化铁(III)存在。合并滤液和清洗液并弃去残渣。用水，转移溶液到100ml 容量瓶，准确地加10 ml 的Al溶液，冷却到室温，用水定容到体积。
注：Al溶液(12mg Al/ml ) ：溶解110g 的氯化铝·6H20于水中，用水使体积1 升。

- Mo II (难以用混合酸A 分解的样品)
称取样品的方式如同Mo I转移到200ml  烧杯。盖上表面皿，加15ml 的王水，温和地加热分解。加15ml 的高氯酸，继续加热直至产生高氯酸的白烟约 5 ~ 6 分钟。冷却后，加约 30ml 的水溶解盐类，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿。其余的步骤相同于Mo I。

- Mo III (样品包含钨)
称取样品的方式如同Mo I转移到200ml  烧杯。盖上表面皿，加30ml 的混合酸B (1 份硫酸，1 份磷 酸，16 份水)，加热分解，加3ml 的硝酸，加热使铁等氧化继续加热直至产生浓的硫酸白烟。冷却后，加约 30ml 的水，加热直至盐类溶解。冷却后，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿。其余的步骤相同于Mo 1.

- Ni I (样品容易用混合酸分解)
步骤同 Cu I。

- Ni II (难以用混合酸分解的样品)
称取1.0g 的样品(包含0.003% ~ 0.10%的Ni)或0.50g 的样品(包含0.10% ~ 1.0%的Ni)准确到 0.001g转移到200ml  烧杯。其余的步骤相同于Co II。

- Pb
称取1.0g 的样品精确到 0.001g转移到200ml  烧杯。盖上表面皿，加15ml 的王水，温和地加热分解。加15ml 的高氯酸，连续加热直至产生高氯酸的白烟约 5 ~ 6 分钟。冷却后，加约 20ml 的温水溶解盐类，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿。使用5A滤纸，过滤溶液到 200ml  烧杯，清洗5或6 次用温盐酸(2+100)和温水直至滤纸上没有任何黄色的氯化铁(III)存在。合并滤液和清洗液并弃去残渣。用水，转移溶液到100ml 容量瓶，冷却到室温，用水定容到体积。

- Ti I (样品容易用盐酸分解)
称取1.0g 的样品精确到 0.001g转移到200ml  烧杯。盖上表面皿，加20ml 的盐酸(1+1)，加热分解。下一步，逐渐滴加5ml 的过氧化氢，加热使铁等氧化。继续加热煮沸直至过剩的过氧化氢分解。冷却后，用温水清洗表面皿的底部，除去表面皿。用 5B 滤纸过滤溶液，用温盐酸(2+100)以及温水清洗直至滤纸上没有任何黄色的氯化铁(III)存在。合并滤液和清洗液到 200ml 烧杯中，温和地加热直至体积浓缩到30ml ，保存作为主样品溶液。
对于残留的未溶解物质，与滤纸一起转移到铂坩埚中，在低温干燥后，加强热直至滤纸灰化，然后冷却到室温。用2或3滴硫酸湿润残渣，加 5ml 的氢氟酸后温和地加热直至把二氧化硅和硫酸蒸发掉。加1g 的硫酸氢钠，加盖后先逐渐加热，然后再逐渐提高温度加热到暗红色直至残渣熔融。冷却到室温后，加少量的温水到铂坩埚，温和地加热溶解所有可溶性的物质，合并到储存的主样品溶液。用少量的水清洗铂坩埚，合并清洗液与主样品溶液。用水，转移溶液到100ml 容量瓶，准确地加10ml 的Al溶液(12mg Al/ml )，加水定容到刻度。
注：Al溶液(12mg Al/ml ) ：溶解110g 的氯化铝· 6H2O于水中，加水到体积 1 升。

- Ti II (难以用盐酸分解的样品)
称取1.0g 的样品精确到 0.001g转移到200ml  烧杯。盖上表面皿，加15ml 的王水，温和地加热分解。加15ml 的高氯酸，继续加热直至产生高氯酸的白烟约 5 ~ 6 分钟。冷却后，加约 30ml 的水溶解盐类，用温水清洗表面皿的底部，除去表面皿。其余的步骤相同于Ti I。

- V
称取1.0g 的样品(包含0.005% ~ 0.20%的V)或0.20g 的样品(包含0.20% ~ 1.0%的Mo)准确到 0.001g转移到200ml  烧杯。盖上表面皿，加15ml 的王水，温和地加热分解。加15ml 的高氯酸，连续加热直至浓缩到产生高氯酸的白烟。冷却后，加10ml 的盐酸，加热溶解盐类，加20ml 的水。用水清洗表面皿的底部，除去表面皿。。溶液用滤纸 ( 5A ) 过滤，用温盐酸(2+100)以及温水清洗滤纸直至滤纸上没有任何黄色的氯化铁(III)存在。合并滤液和清洗液并弃去残渣。用水，转移溶液到100ml 容量瓶，准确地加10 ml 的Al溶液(20mg Al/ml )，冷却到室温，用水定容到体积。
注：Al溶液(20mg Al/ml ) ：溶解180g 的氯化铝·6H20于水中，加水到体积 1 升。

- Zn I (样品容易用混合酸分解)
称取1.0g 的样品精确到 0.001g转移到200ml  烧杯。其余的步骤相同于Cu I。

- Zn II (难以用混合酸分解的样品)
称取1.0g 的样品精确到 0.001g转移到200ml  烧杯。其余的步骤相同于Co II。

#### B) 铁分离方法

- Al
称取2.0g 的样品精确到 0.001g转移到300ml  石英烧杯。盖上石英表面皿，加30ml 的王水，温和地加热分解。加25ml 的高氯酸，连续加热直至产生高氯酸的白烟，然后继续加热直至高氯酸的烟在烧杯的内壁形成凝聚约 10 分钟(如果样品包含大量的铬，逐渐滴加少量的盐酸，重复相同的加热步骤到产生高氯酸的白烟，挥发多数的铬。)。冷却后，加约 30ml 的水溶解盐类，用温水清洗表面皿的底部，除去表面皿。溶液用滤纸 ( 5C )过滤，用温盐酸(2+100)以及温水清洗滤纸直至滤纸上没有任何黄色的氯化铁(III)存在，滤液和清洗液接收到 300ml 烧杯中。保存残留未溶解的物质。
加热滤液和清洗液，浓缩直至产生高氯酸的白烟，然后冷却到室温。加10ml 的盐酸(10+6) 溶解盐类，使用30ml 的盐酸(10+6)，转移溶液到200ml 分液漏斗。加50ml 的4-甲基-2-戊酮 (MIBK)，振摇 1 分钟到混合，放置使其分离成 2 层后，转移底部的水相到另一个 100ml 分液漏斗中。加10ml 的盐酸(10+6)到有机相，振摇 30 秒使之混合，放置使其分离成 2 层后，合并水相到上述的 100ml 分液漏斗中。加 25ml 的MIBK到水相，振摇 30 秒使之混合，放置使其分离成 2 层后，转移水相到上述 300ml  石英烧杯中。弃去有机相。温和地加热溶液挥发溶解的 MIBK ，继续加热直至溶液体积浓缩到约 20ml 。加5ml 的硝酸，再次加热直至产生高氯酸的白烟，继续加热直至溶液体积浓缩到约 2 ~ 3ml 。保存作为主样品溶液。
 对于残留的未溶解物质，与滤纸一起转移到铂坩埚中 (30 号)，在低温干燥后，加强热直至滤纸灰化，然后冷却到室温。用2或3滴硫酸湿润残渣 (1+1)，加 5ml 的氢氟酸后温和地加热直至把二氧化硅和硫酸蒸发掉。冷却后，加1g 的硫酸氢钠，加盖后先逐渐加热，然后再逐渐提高温度加热到暗红色直至残渣熔融。冷却后，加10ml 的盐酸(1+3)到铂坩埚，温和地加热溶解所有可溶性的物质，合并到储存的主样品溶液。用少量的水清洗铂坩埚，合并清洗液与主样品溶液。用水，转移溶液到50ml 容量瓶，冷却到室温后，加水定容到刻度。

#### C) 碘化物萃取方法

- Bi，Pb，Sb，Sn，Te
样品称重
参照下表，按照目标元素的百分含量称取样品。

| 元素 | 含量 (%) | 重量(g) |
| --- | --- | --- |
| Bi | 0.0005 ~ 0.015 | 0.10 |
| Pb | 0.0005 ~ 0.010 | 0.10 |
| Sb | 0.0015 ~ 0.030 0.030 ~ 0.050 | 0.10 0.50 |
| Sn | 0.002 ~ 0.020 0.020 ~ 0.10 | 1.0 0.20 |
| Te | 0.0005 ~ 0.010 0.010 ~ 0.050 | 0.10 0.20 |

制备样品溶液
称取样品精确到 0.001g转移到烧杯。盖上表面皿，加15ml 的王水，温和地加热分解。冷却后，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿，加少量的水。溶液用滤纸 ( 5A ) 过滤，用温盐酸(2+100)以及温水清洗滤纸直至滤纸上没有任何黄色的氯化铁(III)存在。合并滤液和清洗液，弃去沉淀。加5ml 的硫酸(1+1)，稍加热至盐类刚要析出，转移烧杯到低温侧，继续加热直至产生硫酸的白烟。冷却到室温后，加10ml 的盐酸(1+1)，微热溶解盐类。

溶液，加10ml 的L(+) 抗坏血酸溶液(200g/L)，充分振摇使之混合，放置约 5 分钟。用少量水，转移溶液到100ml 分液漏斗，加10ml 的碘化钾溶液，加水至体积近 50ml 。准确地加10ml 的TOPO~4-甲基-2-戊酮溶液，强烈摇动使之混合 约 30 秒，放置使清晰地分成 2 层，弃去下层，有机相通过干滤纸 ( 5C ) 到带盖的容器中。

注s：

(1) L(+) 抗坏血酸溶液(200g/L) ：溶解20g 的L(+) 抗坏血酸于水中，定容100ml 。(需新鲜制备)

- 碘化钾溶液：溶解41.5g 的碘化钾和15g 的L(+) 抗坏血酸在约 50ml 的温水中，加30ml 的盐酸(1+1)，加水使总体积到 100ml 。(在 Bi 的场合，100g 的碘化钾溶解在 1 升的水中。需新鲜制备。)

- TOPO~4-甲基-2-戊酮溶液：溶解 1g 的TOPO (C24H51OP)（三辛基氧膦）到 100ml 的4-甲基-2-戊酮溶液中。

#### D) 四己基碘胺（Tetrahexyl ammonium iodid）·三辛胺（trioctylamine） 萃取

- Zn
称取0.5g 的样品(包含0.0005% ~ 0.0030%的Zn)或0.25g 的样品(包含0.0030% ~ 0.0060%的Zn)准确到 0.001g转移到 200ml  烧杯。盖上表面皿，加15ml 的王水，温和地加热分解。冷却后，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿。加少量的水，溶液用滤纸 ( 5A ) 过滤，用温盐酸(2+100)以及温水清洗滤纸直至滤纸上没有任何黄色的氯化铁(III)存在。合并滤液和清洗液，弃去残留沉淀。加10ml 的硫酸(1+1)，稍加热至盐类刚要析出，转移烧杯到低温侧，继续加热直至产生硫酸的白烟约 3 ~ 5 分钟。冷却到室温后，加25ml 的盐酸(1+1)，微热溶解盐类，冷却到室温。
溶液，加入 约 15ml 的水，加2g 的L(+) 抗坏血酸，充分振摇使之混合，还原 铁(III)，等。用少量水，转移溶液到200ml 分液漏斗，加水至体积近 50ml 。准确地加10ml 的四己基碘胺-4-甲基-2-戊酮溶液，强烈摇动使之混合 约 30 秒，放置使清晰地分成 2 层，弃去下部的水相层，有机相通过干滤纸 ( 5A ) 到带盖的容器中。

注：

四己基碘胺-4-甲基-2-戊酮溶液：溶解5g 的四己基碘胺[CH3 (CH2)5]4NI 到 4-甲基-2-戊酮中，接着，加30ml 的三辛胺 [CH3 (CH2)7]3N，用4-甲基-2-戊酮定容到总体积 1000ml 。

- P I (硝酸容易分解的样品)
称取1.0g 的样品(包含0.0003% ~ 0.0050%的P)或0.50g 的样品(包含0.0050% ~ 0.010%的P)然后转移到200ml  烧杯。盖上表面皿，加20ml 的硝酸(1+1)，温和地加热分解。加15ml 的高氯酸，继续加热直至thick 白烟 高氯酸are 产生的for 5 ~ 6 分钟。冷却后，加30ml 的温水溶解盐类。溶液，加2ml 的过氧化氢还原铬，煮沸分解过剩的过氧化氢，冷却。用温水清洗表面皿的底部，除去表面皿。溶液用滤纸 ( 5A ) 过滤，交替地用高氯酸(2+100)和温水清洗滤纸 5 ~ 6 次。用水转移滤液和清洗液到 100ml 容量瓶，冷却到室温后，加水定容到刻度。
分取 20ml 的上述溶液到100ml 分液漏斗，加8ml 的高氯酸和足够的水使体积约 30ml ，然后振摇混合。接着，加10ml 的钼酸铵(IV)·4 水溶液A，充分振摇使之混合，放置使清晰地分成 2 层，弃去下层，有机相通过干滤纸 ( 5A ) 到带盖的容器中。

注：

钼酸铵(IV)·4 水溶液A ：溶解100g 的钼酸铵(IV)·4 水[(NH4)6Mo7O24·4H2O] 到约 900ml 的温水中，冷却到室温，加水使溶液总体积到1 升。过滤除去可能存在的沉淀。

- P II (硝酸难以分解的样品)
称取样品如前述测定 P I转移到200ml  烧杯。盖上表面皿，加15ml 的混合酸(1 份盐酸，1 份硝酸)，温和地加热分解。加15ml 的高氯酸，继续加热直至产生高氯酸的浓白烟 5~6 分钟。冷却后，加约 30ml 的温水溶解盐类。其余的步骤相同于P I 从“加入 2ml 的过氧化氢”接下去。

- P III (样品包含钒)
称取样品如前述测定 P I转移到200ml  烧杯。盖上表面皿，加20ml 的硝酸，温和地加热分解。加15ml 的高氯酸，继续加热直至产生高氯酸的浓白烟 5~6 分钟。冷却后，加约 30ml 的温水溶解盐类，加2ml 的过氧化氢还原铬，煮沸分解过剩的过氧化氢。冷却后，加5ml 的硫酸亚铁铵溶液还原钒。用温水清洗表面皿的底部，除去表面皿。余下的步骤如同 P I 从”溶液用 5A 滤纸过滤”接下去。

注：

硫酸亚铁铵溶液：加70ml 的水和2ml 的过氧化氢到4g 的硫酸亚铁铵·6H2O [FeSO4 (NH4)2SO4·6H2O] 溶解，用水定容到100ml。

- P IV (样品包含铌、钛、锆和砷)
称取样品如前述测定 P I转移到200ml  烧杯。盖上表面皿，加20ml 的硝酸(1+1)，在水浴上温和地加热分解。加15ml 的高氯酸，继续加热直至产生浓的高氯酸的白烟约 5~6 分钟。冷却后，加3ml 的氢氟酸和水使溶液体积到约 70ml 。在加热溶解盐类后，加3g 的硼酸，充分振摇溶解。溶液，加2ml 的过氧化氢还原铬，煮沸分解过剩的过氧化氢，冷却。用温水清洗表面皿的底部，除去表面皿。溶液用滤纸 ( 5A ) 过滤，交替地用高氯酸(2+100)和温水清洗滤纸 5 ~ 6 次。用水转移滤液和清洗液到 100ml 容量瓶，冷却到室温后，加水定容到刻度。
转移a 10ml  分取的此溶液到100ml 分液漏斗，加17ml 的硝酸，5ml 的钼酸铵溶液 B 和足够的水使溶液体积到 35ml ，然后振摇混合。放置约 10 分钟，准确地加10ml 的乙酸异丁酯，强烈摇动1 分钟混合。在放置分离成 2 层后，弃去下层，有机相通过干滤纸 ( 5A ) 到带盖的容器中。

注：
钼酸铵(IV)·4 水溶液B ：溶解240g 的钼酸铵·4H2O [(NH4)6Mo7O24·4H2O] 到约 900ml 的温水中，冷却到室温，加水使溶液总体积到1 升。过滤除去可能存在的沉淀。

### 17.1.2  火焰原子吸收法

#### A) 目标元素和定量范围

| 元素 | 含量 (%) | 定量 方法 |
| --- | --- | --- |
| Al | ³0.005，£0.10 ³0.001，£0.010 | 直接酸分解 分离铁 |
| Bi | ³0.0005，£0.015 | 碘化物萃取 |
| Ca | ³0.0005，£0.010 | 直接酸分解 |
| Co | ³0.01，£0.50 | 直接酸分解 |
| Cr | ³0.002，£2.0 | 直接酸分解 |
| Cu | ³0.003，£1.0 | 直接酸分解 |
| Mg | ³0.001，£0.10 | 直接酸分解 |
| Mn | ³0.003，£2.0 | 直接酸分解 |
| Mo | ³0.01，£1.0 | 直接酸分解 |
| Ni | ³0.003，£1.0 | 直接酸分解 |
| P | ³0.0003，£0.010 | 磷钼酸萃取 |
| Pb | ³0.01，£3.0 ³0.0005，£0.010 | 直接酸分解 碘化物萃取 |
| Sb | ³0.0015，£0.050 | 碘化物萃取 |
| Sn | ³0.002，£0.10 | 碘化物萃取 |
| Te | ³0.0005，£0.050 | 碘化物萃取 |
| Ti | ³0.01，£0.50 | 直接酸分解 |
| V | ³0.005，£1.0 | 直接酸分解 |
| Zn | ³0.005，£0.025 ³0.0005，£0.0060 | 直接酸分解 四己基碘胺· 三锌铵萃取 |

#### B) 测定步骤
测定的步骤如下。有关灯电流、狭缝宽和火焰条件等参照分析手册第 3 册 6.4 章各元素的测定条件。

- Al I (直接酸分解)

试剂

- Al 标准溶液(100mg Al/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Fe ：使用纯度尽可能高的 Fe ，不含 Al 或 Al 的百分含量尽可能低，且已知。

步骤

- 按照前处理描述于a) Al I和Al II 制备的样品溶液可直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Al 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制作校准曲线用的标准溶液系列，准备 7 个 200ml  烧杯，准确地称取和转移 1.0g 的 Fe 到各个中。分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Al 标准溶液(100mg Al/ml )到 7 个烧杯中 ，然后进行相同的样品前处理步骤如同描述于 a) Al I或Al II。

测定

- 测定波长			309.3nm

- 校准曲线浓度范围		1 ~ 10mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，2)

- Al II (分离铁)

试剂

- Al 标准溶液(20mg Al/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Fe ：如同试剂描述于 Al I 试剂 (2)

步骤

- 按照描述于前处理步骤 b) Al 制备样品溶液可直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Al 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制作校准曲线用的标准溶液系列，准备 7 个 300ml  烧杯，准确地称取，转移每个中 2.0g 的Fe。分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Al 标准溶液(20mg Al/ml )到 7 个烧杯中 ，然后进行相同的样品前处理步骤如同描述于 b) Al。

测定

- 测定波长			309.3nm

- 校准曲线浓度范围		0.4 ~ 4mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，2)

- Bi

试剂

- Bi 标准溶液(15mg Bi/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Fe ：使用纯度尽可能高的 Fe ，不含 BI或 Bi 的百分含量尽可能低，且已知。

步骤

- 按照前处理描述于c) Bi，Pb，Sb，Sn和Te 制备的样品溶液可直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Bi 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制作校准曲线用的标准溶液系列，准备 7 个 200ml  烧杯，准确地称取和转移 1.0g 的 Fe 到各个中。分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Bi 标准溶液(15mg Bi/ml )到 7 个烧杯中 ，然后进行相同的样品前处理步骤如同描述于 c) Bi，Pb，Sb，Sn和Te。

测定

- 测定波长			223.1nm

- 校准曲线浓度范围		1.5 ~ 15mg/ml

- 测定条件

- 灯电流			10mA

- 狭缝宽			0.5nm

- 点灯方式			BGC~D2

- 助燃气			空气

- 燃气流量			乙炔 0.8升/分

- (如果喷雾样品时火焰火焰发红，可适当降低样品的提升量)

- Ca

试剂

- Ca 标准溶液(20mg Ca/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Fe ：使用纯度尽可能高的 Fe ，不含 Ca或 Ca 的百分含量尽可能低，且已知。

- La溶液(50mg La/ml ) ：同描述于样品前处理步骤a) Ca 的注

步骤

- 按照前处理描述于a) Ca 制备的样品溶液可直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Ca 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制作校准曲线用的标准溶液系列，准备 7 个 200ml  烧杯，准确地称取和转移 2.0g 的 Fe 到各个中。分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Ca 标准溶液(20mg Ca/ml )到 7 个烧杯中 ，然后进行相同的样品前处理步骤如同描述于 a) Ca。

测定

- 测定波长			422.7nm

- 校准曲线浓度范围		0.2 ~ 2mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，10)

- Co

试剂

- Co 标准溶液(100mg Co/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Fe ：使用纯度尽可能高的 Fe ，不含 Co或 Co 的百分含量尽可能低，且已知。

步骤

- 按照前处理描述于a) Co I或Co II 制备的样品溶液可直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Co 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制作校准曲线用的标准溶液系列，准备 7 个 200ml  烧杯，准确地称取和转移 1.0g 的 Fe 到各个中 (当Co 含量在 0.01 ~ 0.10%)或 2.0g 的Fe (当Co 含量在 0.10 ~ 0.50%)。分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Co 标准溶液(100mg Co/ml )到 7 个烧杯中 ，然后进行相同的样品前处理步骤如同描述于 a) Co I或Co II。

测定

- 测定波长			240.7nm

- 校准曲线浓度范围		1~10mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，12)

注：

如果标准溶液的吸收超过 0.5 ，调节燃烧器角度使浓度最高的标准溶液的吸收约为 0.5 。

- Cr

试剂

- Cr 标准溶液(400mg Co/ml )

- Cr 标准溶液(100mg Co/ml )
(1)和(2)，参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Fe ：使用纯度尽可能高的 Fe ，不含 Cr或 Cr 的百分含量尽可能低，且已知。

步骤

- 按照前处理描述于a) Cr I或Cr II 制备的样品溶液可直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Cr 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制作校准曲线用的标准溶液系列，准备 7 个 200ml  烧杯，准确地称取和转移 1.0g 的 Fe 到各个中 (当Cr 含量在 0.002 ~ 0.10%)或2.0g 的Fe (当Cr 含量在 0.10 ~ 2.0%)。当Cr 含量在 0.002 ~ 0.50%，分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Cr 标准溶液(100mg Cr/ml )到 7 个烧杯中，当Cr 含量在 0.5 ~ 2.0%，分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Cr 标准溶液(400mg Cr/ml )到 7 个烧杯中 ，然后进行相同的样品前处理步骤如同描述于 a) Cr I或Cr II。

测定

- 测定波长			357.9nm (Cr 含量 0.002 ~ 0.50%)

- 425.4nm (Cr 含量 0.50 ~ 2.0%)

- 校准曲线浓度范围		1~10mg/ml  (Cr 含量 0.002 ~ 0.50%)

- 4~40mg/ml  (Cr 含量 0.50 ~ 2.0%)

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，13)

注：

如果标准溶液的吸收超过 0.5 ，调节燃烧器角度使浓度最高的标准溶液的吸收约为 0.5 。

- Cu

试剂

- Cu 标准溶液(200mg Cu/ml )

- Cu 标准溶液(100mg Cu/ml )
(1)和(2)，参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Fe ：使用纯度尽可能高的 Fe ，不含 Cu或 Cu 的百分含量尽可能低，且已知。

步骤

- 按照前处理描述于a) Cu I或Cu II 制备的样品溶液可直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Cu 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制作校准曲线用的标准溶液系列，准备 7 个 200ml  烧杯，准确地称取和转移 1.0g 的 Fe 到各个中 (当Cu 含量在 0.003 ~ 0.10%)或0.5g 的Fe (当Cu 含量在 0.10 ~ 1.0%)。当Cu 含量在 0.003 ~ 0.10%，分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Cu 标准溶液(100mg Cu/ml )到 7 个烧杯中 ，当Cu 含量在 0.10 ~ 1.0%，分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Cu 标准溶液(200mg Cu/ml )到 7 个烧杯中 ，然后进行相同的样品前处理步骤如同描述于 a) Cu I或Cu II。

测定

- 测定波长			324.8nm (Cu 含量 0.003 ~ 0.10%)

- 327.4nm (Cu 含量 0.10 ~ 1.0%)

- 校准曲线浓度范围		1~10mg/ml  (Cu 含量 0.003 ~ 0.10%)

- 2~20mg/ml  (Cu 含量 0.10 ~ 1.0%)

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，15)

注：

如果标准溶液的吸收超过 0.5 ，调节燃烧器角度使浓度最高的标准溶液的吸收约为 0.5 。

- Mg

试剂

- Mg 标准溶液(20mg Mg/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Fe ：使用纯度尽可能高的 Fe ，不含 Mg或 Mg 的百分含量尽可能低，且已知。

- La溶液(50mg La/ml ) ：同描述于样品前处理步骤 a) Ca 中的注

步骤

- 按照前处理描述于a) Mg 制备的样品溶液可直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Mg 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制作校准曲线用的标准溶液系列，准备 7 个 200ml  烧杯，准确地称取和转移 0.5g 的 Fe (当 Mg 含量在 0.001 ~ 0.040%)或0.20g 的Fe (当Mg 含量在 0.040 ~ 0.10%)到各个中。分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Mg 标准溶液(20mg Mg/ml )到 7 个烧杯中 ，然后进行相同的样品前处理步骤如同描述于 a) Mg。

测定

- 测定波长			285.2nm

- 校准曲线浓度范围		0.08~0.8mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，21)

注：

如果标准溶液的吸收超过 0.5 ，调节燃烧器角度使浓度最高的标准溶液的吸收约为 0.5 。

- Mn

试剂

- Mn 标准溶液(400mg Mn/ml )

- Mn 标准溶液(50mg Mn/ml )

- Mn 标准溶液(10mg Mn/ml )
(1) ~ (3)，参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Fe ：使用纯度尽可能高的 Fe ，不含 Mn或 Mn 的百分含量尽可能低，且已知。。

步骤

- 按照前处理描述于a) Mn 制备的样品溶液可直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Mn 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制作校准曲线用的标准溶液系列，准备 7 个 200ml  烧杯，准确地称取和转移 1.0g 的 Fe (当Mn 含量在 0.003 ~ 0.010%)或0.5g 的Fe (当Mn 含量在 0.010 ~ 0.10%)或0.2g 的Fe (当Mn 含量在 0.10 ~ 2.0%)到各个烧杯中。当Mn 含量在 0.003 ~ 0.010%，分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Mn 标准溶液(10mg Mn/ml )到 7 个烧杯中 。当Mn 含量在 0.010 ~ 0.10%，分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Mn 标准溶液(50mg Mn/ml )到 7 个烧杯中 。当Mn 含量在 0.10 ~ 0.50%，准确地加0，2，4，8，12，16和20ml 的Mn 标准溶液(50mg Mn/ml )到 7 个烧杯中，当Mn 含量在 0.50 ~ 2.0%，分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Mn 标准溶液(400mg Mn/ml )到 7 个烧杯中 ，然后进行相同的样品前处理步骤如同描述于 a) Mn。

测定

- 测定波长			279.5nm (Mn 含量 0.003 ~ 0.50%)

- 403.1nm (Mn 含量 0.50 ~ 2.0%)

- 校准曲线浓度范围		0.1~1.0mg/ml  (Mn 含量 0.003 ~ 0.010%)

- 0.5~5mg/ml  (Mn 含量 0.010 ~ 0.1%)

- 1~10mg/ml  (Mn 含量 0.10 ~ 0.50%)

- 4~40mg/ml  (Mn 含量 0.50 ~ 2.0%)

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，22)

注：

如果标准溶液的吸收超过 0.5 ，调节燃烧器角度使浓度最高的标准溶液的吸收约为 0.5 。

- Mo

试剂

- Mo 标准溶液(500mg Mo/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Fe ：使用纯度尽可能高的 Fe ，不含 Mo或 Mo 的百分含量尽可能低，且已知。

- Al溶液(12mg Al/ml ) ：同描述于样品前处理 a) Mo I 的注

步骤

- 按照前处理描述于a) Mo I，Mo II或Mo III 制备的样品溶液可直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Mo 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制作校准曲线用的标准溶液系列，准备 7 个 200ml  烧杯，准确地称取和转移 1.0g 的 Fe 到各个中 (当Mo 含量在 0.01 ~ 0.50%)或0.50g 的Fe (当Mo 含量在 0.50 ~ 1.0%)。分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Mo 标准溶液(500mg Mo/ml )到 7 个烧杯中 ，然后进行相同的样品前处理步骤如同描述于 a) Mo I，Mo II或Mo III。

测定

- 测定波长			313.3nm

- 校准曲线浓度范围		5~50mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，23)

- Ni

试剂

- Ni 标准溶液(500mg Mn/ml )

- Ni 标准溶液(100mg Mn/ml ) 
For (1)，(2)，参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Fe ：使用纯度尽可能高的 Fe ，不含 Ni或 Ni 的百分含量尽可能低，且已知。

步骤

- 按照前处理描述于a) Ni I或Ni II 制备的样品溶液可直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Ni 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制作校准曲线用的标准溶液系列，准备 7 个 200ml  烧杯，准确地称取和转移 1.0g 的 Fe 到各个中 (当Ni 含量在 0.003 ~ 0.10%)或0.50g 的Fe (当Ni 含量在 0.10 ~ 1.0%)。当Ni 含量在 0.003 ~ 0.10%，分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Ni 标准溶液(100mg Ni/ml )到 7 个烧杯中 ，当Ni 含量在 0.10 ~ 1.0%，分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Ni 标准溶液(500mg Ni/ml )到 7 个烧杯中 然后进行相同的样品前处理步骤如同描述于 a) Ni I或Ni II。

测定

- 测定波长			232.0nm (Ni 含量 0.003 ~ 0.10%)

- 352.5nm (Ni 含量 0.10 ~ 1.0%)

- 校准曲线浓度范围		1~10mg/ml  (Ni 含量 0.003 ~ 0.10%)

- 5~50mg/ml  (Ni 含量 0.10 ~ 1.0%)

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，25)

注：

如果标准溶液的吸收超过 0.5 ，调节燃烧器角度使浓度最高的标准溶液的吸收约为 0.5 。

- P

试剂

- P 标准溶液(5mg P/ml ) ：在 110°C  干燥近 1 小时后的磷酸二氢钾，在干燥器中冷却到室温度，然后称取0.1098g转移到300ml  烧杯。盖上表面皿，加约 100ml 的水溶解，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿。用水转移溶液到 1000ml 容量瓶中，加水定容到刻度。此溶液作为储备溶液(25mg P/ml )。当使用时 5 倍稀释此储备溶液制备P 标准溶液。

- Fe ：使用纯度尽可能高的 Fe ，不含 P或 P 的百分含量尽可能低，且已知。

步骤

- 按照前处理描述于e) P I，P II，P III或P IV制备的样品溶液可直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 P 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制作校准曲线用的标准溶液系列，准备 7 个 200ml  烧杯，准确地称取和转移 1.0g 的 Fe 到各个中 (当P 含量在 0.003 ~ 0.10%)或0.50g 的Fe (当P 含量在 0.005 ~ 0.01%)。分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的P 标准溶液(5mg P/ml )到 7 个烧杯中 ，然后进行相同的样品前处理步骤如同描述于 e) P I，P II，P III或P IV。

测定

- 测定波长			213.6nm

- 校准曲线浓度范围		0.25~2.5mg/ml

- Pb I (直接酸分解方法)

试剂

- Pb 标准溶液(300mg Pb/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Fe ：使用纯度尽可能高的 Fe ，不含 Pb或 Pb 的百分含量尽可能低，且已知。

步骤

- 按照前处理描述于a) Pb制备的样品溶液可直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Pb 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制作校准曲线用的标准溶液系列，准备 7 个 200ml  烧杯，准确地称取和转移 1.0g 的 Fe 到各个中。分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Pb 标准溶液(300mg Pb/ml )到 7 个烧杯中 ，然后进行相同的样品前处理步骤如同描述于 a) Pb。

测定

- 测定波长			283.3nm

- 校准曲线浓度范围		3~30mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，27)

- Pb II (碘化物萃取方法)

试剂

- Pb 标准溶液(10mg Pb/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Fe ：如前述测定 Pb I

步骤

- 同描述于 Bi

- 制作校准曲线用的标准溶液系列，准备 7 个 200ml  烧杯和准确地称取和转移 1.0g 的 Fe 到各个中。分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Pb 标准溶液(10mg Pb/ml )到 7 个烧杯中 ，然后进行相同的样品前处理步骤如同描述于 c) Bi，Pb，Sb，Sn，Te。

- 测定

- 测定波长			283.3nm

- 校准曲线浓度范围		1 ~ 10mg/ml

- 测定条件

- 灯电流			10mA

- 狭缝宽			0.5nm

- 点灯方式			BGC~D2

- 助燃气			空气

- 燃气流量	乙炔 0.8升/分 (如果喷雾样品时火焰火焰发红，可适当降低样品的提升量)

- Sb

试剂

- Sb 标准溶液(30mg Sb/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Fe ：使用纯度尽可能高的 Fe ，不含 Sb或 Sb 的百分含量尽可能低和已知。

步骤

- 同描述于 Bi

- 制作校准曲线用的标准溶液系列，准备 7 个 200ml  烧杯，准确地称取和转移 1.0g 的 Fe (当Sb 含量在 0.0015 ~ 0.030%)或0.50g 的Fe (当Sb 含量在 0.030 ~ 0.050%)到各个中。分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Sb 标准溶液(30mg Sb/ml )到 7 个烧杯中 ，然后进行相同的样品前处理步骤如同描述于 c) Bi，Pb，Sb，Sn，Te。

- 测定

- 测定波长			217.6nm

- 校准曲线浓度范围		3 ~ 30mg/ml

- 测定条件

- 灯电流			13mA

- 狭缝宽			0.5nm

- 点灯方式			BGC~D2

- 助燃气			空气

- 燃气流量	乙炔 0.8升/分 (如果喷雾样品时火焰火焰发红，可适当降低样品的提升量)

- Sn

试剂

- Sn 标准溶液(20mg Sn/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Fe ：使用纯度尽可能高的 Fe ，不含 Sn或 Sn 的百分含量尽可能低和已知。

步骤

- 同描述于 Bi

- 制作校准曲线用的标准溶液系列，准备 7 个 200ml  烧杯，准确地称取和转移 1.0g 的 Fe (当Sn 含量在 0.002 ~ 0.020%)或0.20g 的Fe (当Sn 含量在 0.020 ~ 0.10%)到各个中。分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Sn 标准溶液(30mg Sb/ml )到 7 个烧杯中 ，然后进行相同的样品前处理步骤如同描述于 c) Bi，Pb，Sb，Sn，Te。

- 测定

- 测定波长			286.3nm

- 校准曲线浓度范围		2 ~ 20mg/ml

- 测定条件

- 灯电流			10mA

- 狭缝宽			0.5nm

- 点灯方式			BGC~D2

- 助燃气			空气

- 燃气流量			乙炔 1.2升/分

- Te

试剂

- Te 标准溶液(10mg Te/ml ) ：称取0.100g 的Te (³99.9%)然后转移到200ml  烧杯。盖上表面皿，加20ml 的盐酸和10ml 的硝酸，温和地加热分解，继续加热蒸发氮氧化物，等冷却到室温后，用水清洗表面皿的底部，除去表面皿。使用盐酸(1+1)转移溶液到1000ml 容量瓶，用盐酸(1+1)稀释到刻度。此溶液作为储备溶液(100mg Te/ml )。制备 Te 标准溶液，分取 20ml 储备溶液，加20ml 的盐酸(1+1)，用水准确地稀释到 200ml  用水。

- Fe ：使用纯度尽可能高的 Fe ，不含 Te或 Te 的百分含量尽可能低和已知。

步骤

- 同描述于 Bi

- 制作校准曲线用的标准溶液系列，准备 7 个 200ml  烧杯，准确地称取和转移 1.0g 的 Fe (当Te 含量在 0.0005 ~ 0.010%)或0.50g 的Fe (当Te 含量在 0.010 ~ 0.050%)到各个中。分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Te 标准溶液(10mg Te/ml )到 7 个烧杯中 ，然后进行相同的样品前处理步骤如同描述于 c) Bi，Pb，Sb，Sn，Te。

- 测定

- 测定波长			214.3nm

- 校准曲线浓度范围		1 ~ 10mg/ml

- 测定条件

- 灯电流			14mA

- 狭缝宽			0.2nm

- 点灯方式			BGC~D2

- 助燃气			空气

燃气流量		乙炔 0.8升/分 (如果喷雾样品时火焰火焰发红，可适当降低样品的提升量)

- Ti

试剂

- Ti 标准溶液(500mg Ti/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Fe ：使用纯度尽可能高的 Fe ，不含 Ti或 Ti 的百分含量尽可能低和已知。

- Al溶液(12mg Al/ml ) ：同描述于样品前处理 a) Ti I 的注

步骤

- 按照前处理描述于a) Ti I或Ti II制备的样品溶液可直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Ti 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制作校准曲线用的标准溶液系列，准备 7 个 200ml  烧杯，准确地称取和转移 1.0g 的 Fe 到各个中。分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Ti 标准溶液(500mg Ti/ml )到 7 个烧杯中 ，然后进行相同的样品前处理步骤如同描述于 a) Ti I，或 Ti II。

测定

- 测定波长			364.3nm

- 校准曲线浓度范围		5~50mg/ml

测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，41)

- V

试剂

- V 标准溶液(200mg V/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Fe ：使用纯度尽可能高的 Fe ，不含 V或 V 的百分含量尽可能低和已知。

- Al溶液(20mg Al/ml ) ：同描述于样品前处理 a) V 的注

步骤

- 按照前处理描述于a) V制备的样品溶液可直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 V 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制作校准曲线用的标准溶液系列，准备 7 个 200ml  烧杯，准确地称取和转移 1.0g 的 Fe 到(当V 含量在 0.005 ~ 0.020%)或0.20g 的Fe (当V 含量在 0.020 ~ 1.0%)各个中。分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的V 标准溶液(200mg V/ml )到 7 个烧杯中 ，然后进行相同的样品前处理步骤如同描述于 a) V。

测定

- 测定波长			318.4nm

- 校准曲线浓度范围		2~20mg/ml

测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，43)

- Zn I (直接酸分解方法)

试剂

- Zn 标准溶液(25mg Zn/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Fe ：使用纯度尽可能高的 Fe ，不含 Zn或 Zn 的百分含量尽可能低和已知。

步骤

- 按照前处理描述于a) Zn I或Zn II制备的样品溶液可直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Zn 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制作校准曲线用的标准溶液系列，准备 7 个 200ml  烧杯，准确地称取和转移 1.0g 的 Fe 到各个中。分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Zn 标准溶液(25mg Pb/ml )到 7 个烧杯中 ，然后进行相同的样品前处理步骤如同描述于 a) Zn I或Zn II。

测定

- 测定波长			213.9nm

- 校准曲线浓度范围		0.25~2.5mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，44)

注：

如果标准溶液的吸收超过 0.5 ，调节燃烧器角度使浓度最高的标准溶液的吸收约为 0.5 。

- Zn II (四己基碘胺·三辛胺 萃取)

试剂

- Zn 标准溶液(1.5mg Zn/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Fe ：如前述测定 Zn I

步骤

- 按照前处理描述于d) Zn制备的样品溶液可直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Zn 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制作校准曲线用的标准溶液系列，准备 7 个 200ml  烧杯，准确地称取和转移0.5g 的Fe (当Zn 含量在 0.0005 ~ 0.0030%)或0.25g 的Fe (当Zn 含量在 0.0030 ~ 0.0060%)到各个中。分别准确地加入 0，1，2，4，6，8 和 10ml 的Zn 标准溶液(1.5mg Zn/ml )到 7 个烧杯中 ，然后进行相同的样品前处理步骤如同描述于 d) Zn。

- 测定

- 测定波长			213.9nm

- 校准曲线浓度范围		0.15~1.5mg/ml

- 测定条件

- 灯电流			8mA

- 狭缝宽			0.5nm

- 点灯方式			BGC~D2

- 助燃气			空气

燃气流量		乙炔 0.8升/分 (如果喷雾样品时火焰火焰发红，可适当降低样品的提升量)

注：

如果标准溶液的吸收超过 0.5 ，调节燃烧器角度使浓度最高的标准溶液的吸收约为 0.5 。

## 17.2 铁合金分析方法

参考文献

Japan Industrial Standard

Ferrosilicon Analysis Method					JIS G 1312

Ferromolybdenum Analysis Method				JIS G 1317

Ferrovanadium Analysis Method					JIS G 1318

Metallic Silicon Analysis Method				JIS G 1322

Metallic Chromium Analysis Method				JIS G 1323

Ferronickel Analysis Method					JIS G 1326

Ferroniobium Analysis Method					JIS G 1328

### 17.2.1 样品前处理

#### A) Al (硅铁)

称取 1.0g 的样品精确到 1mg，转移到铂皿(100 号)，加10ml 的硝酸(1+1)，加盖。滴 10ml 的氢氟酸分解容器中的样品，加10ml 的高氯酸，在沙浴上加热到产生高氯酸的白烟，继续加热直至溶液体积浓缩到约 3ml 。冷却后，加约 30ml 的温水，加热溶解可溶性盐类，冷却到室温，转移到100ml 容量瓶，用水定容到体积。

#### B) Al (钼铁，钒铁)

称取 1.0g 的样品精确到 1mg，转移到300ml  烧杯，盖上表面皿。加20ml 的盐酸(1+1)和10ml 的硝酸(1+1)，加热分解注意不要煮沸，加热到干燥。冷却后，加20ml 的盐酸(1+1)，加热溶解可溶性盐类，加约 30ml 的温水，使用滤纸 6 过滤。用沉淀帚转移全部附着在烧杯上的残渣到滤纸上，用温盐酸(1+50)清洗滤纸的表面直至无任何铁离子反应的迹象，然后用温水清洗掉酸，收集所有的滤液和清洗液到 300ml  烧杯。蒸发浓缩烧杯中的溶液到约 50ml ，保存为储备溶液。

转移滤纸上的残渣与滤纸一起到铂坩埚中 (30 号)，逐渐加热灰化。冷却后，加2~3滴硫酸(1+1)湿润残渣，加3~5ml 的氢氟酸，仔细地加热避免溅射损失，蒸发二氧化硅和硫酸。坩埚中加 1.0g 的焦硫酸钾，逐渐升温到约 700°C 完全熔融残渣。冷却后，把坩埚 置入上述提到的储备溶液的烧杯中，逐渐加热溶解e，用水清洗坩埚，从烧杯中取出坩埚。溶液冷却到室温，转移到 100ml 容量瓶，用水定容到体积。

#### C) Al，Ca，Fe (金属硅)

称取 1.0g 的样品精确到 1mg，转移到铂皿(100 号)，加10ml 的硝酸(1+1)，加盖。滴 5ml 的氢氟酸分解容器中的样品。如果此反应太激烈，加水冷却，继续分解。加5ml 的高氯酸，在沙浴上加热到产生高氯酸的白烟，继续加热直至溶液体积浓缩到约 2ml 。冷却后，加约 30ml 的温水，加热溶解可溶性盐类，冷却到室温，转移到100ml 容量瓶，用水定容到体积。

#### D) Al，Fe (金属铬)

称取 1.0g 的样品精确到 1mg，转移到500ml  烧杯，盖上表面皿。加15ml 的高氯酸分解，加热直至冒高氯酸的白烟约 10 分钟。冷却后，加约 50ml 的温水溶解可溶性盐类，用 5A 滤纸过滤到 100ml 容量瓶中，用温水清洗，用水定容到体积。

e)  Al，Si，Sn (铌铁)

称取0.20g 的样品精确到 0.1mg，转移到 300ml  聚乙烯烧杯中，加盖。加10ml 的氢氟酸(1+1)，在室温中放置 1~2 小时待多数的样品分解，加几滴(小于 1ml )的硝酸到完全分解样品(如果样品难以分解，可加热到 70°C)。转移此溶液到100ml  聚乙烯容量瓶，用水定容到体积。

#### F) Co，Cu，Mn (镍铁)

称取0.50g 的样品精确到 0.1mg，转移到300ml  烧杯，盖上表面皿。加20ml 的硝酸(1+1)，逐渐加热分解，然后加20ml 的高氯酸。连续加热直至溶液总体积浓缩到约 10ml 。冷却后，加16ml 的盐酸(1+1)，加热溶解可溶性盐类，用 5B 滤纸过滤，用充足的温水清洗。冷却滤液和清洗液到室温后，转移到100ml 容量瓶，用水定容到体积。

#### G) Cr (镍铁)

称取0.50g 的样品精确到 0.1mg，转移到300ml  烧杯，盖上表面皿。加20ml 的硝酸(1+1)，逐渐加热分解，然后加20ml 的高氯酸。连续加热直至产生高氯酸的白烟，维持在 200°C 左右加热直至溶液总体积浓缩到约 10ml 。冷却后，加16ml 的盐酸(1+1)和20ml 的温水，加热溶解可溶性盐类，用 5B 滤纸过滤，用充足的温水清洗。冷却滤液和清洗液到室温后，转移到100ml 容量瓶，加10ml 的硫酸氢钾溶液(100g/L)，用水定容到体积。

#### H) Cu (钼铁)

称取0.50g 的样品精确到 0.1mg，转移到200ml  烧杯，盖上表面皿。加10ml 的硫酸(1+1)和20ml 的硝酸(1+1)，加热分解。清洗表面皿的底部并除去，然后连续加热直至几乎不再冒白烟。冷却后，加20ml 的盐酸(1+1)，加热溶解可溶性盐类，用 5A 滤纸过滤，用充足的温盐酸(1+50) 清洗，滤液和清洗液收集到 100ml 容量瓶中。冷却到室温和用水定容到体积。弃去滤纸中的残渣。

### 17.2.2  火焰原子吸收法

#### A) 目标元素和定量范围

| 元素 | 含量 (%) |
| --- | --- |
| Al | £3.0% (硅铁) £0.2% (钼铁) £1.0% (钒铁) £2.0% (金属硅) £0.3% (金属铬) 2.5% (铌铁) |
| Ca | £0.4% |
| Co | 0.01~2.0% |
| Cr | 0.01~2.0% |
| Cu | £0.05% (钼铁) £0.01% (镍铁) |
| Fe | £1.0% (金属硅) £0.2% (金属铬) |
| Mn | £0.01% |
| Si | £3.0% |
| Sn | £3.0% |

#### B) 测定步骤

- 测定使用下列步骤。有关灯电流和狭缝宽等，参照分析手册第 3 册之6.4  各元素测定条件。

- Al I (硅铁)

试剂

- Al 标准溶液(500mg Al/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Fe溶液(25mg Fe/ml ) ：称取2.5g 的纯铁，转移到300ml  烧杯，加20ml 的高氯酸，加热分解。继续加热直至冒高氯酸的白烟。冷却后，加50ml 的温水，加热溶解可溶性盐类，冷却到室温后，转移到100ml 容量瓶，加水定容到刻度。

步骤

- 当样品包含小于 0.5%的Al，溶液制备按照前处理步骤a) Al 可直接用于测定。如果样品包含0.5%和3.0%的之间Al，转移 10ml 的样品溶液到 100ml 容量瓶中，用水定容到体积，此溶液用于测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Al 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。
制备用于校准曲线的标准溶液系列，准备几个铂皿 (100 号)然后取一定量的 Fe溶液(25mg Fe/ml ) ，使其含 Fe 量与样品溶液的相同，在这些溶液中准确地加Al 标准溶液(500mg Al/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 10.0ml 然后进行与样品相同的前处理，步骤如同描述于a) Al。

测定

- 测定波长			309.3nm

- 校准曲线浓度范围		5 ~ 50mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，2)

- Al II (钼铁)

试剂

- Al 标准溶液(200mg Al/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Fe溶液(20mg Fe/ml ) ：称取 5 份 1.0g 的纯铁，转移到 300ml 烧杯，盖上表面皿，加20ml 的盐酸(1+1)，逐渐加热分解。冷却后，逐渐加入 5ml 的过氧化氢使铁氧化，继续加热蒸发直至溶液的表面生成膜。加10ml 的盐酸(2+1) 溶解可溶性盐类，冷却到室温或更低温度，转移到 200ml 分液漏斗。用少量的盐酸(2+1)清洗烧杯的内壁，合并此清洗液到原有溶液的分液漏斗中。加与分液漏斗中溶液等体积或略多的 4-甲基-2-戊酮(MIBK) ，强烈摇动约 1 分钟，放置使其分离成 2 层。弃去下层 (水相)。加10ml 的盐酸(2+1)到有机相，强烈摇动约 30 秒，放置使其分离成 2 层，弃去水相。加30ml 的水到有机相中，强烈摇动约 30 秒，放置使其分离成 2 层，转移水相到原来的烧杯中。再加 10ml 的水到有机相中，强烈摇动约 30 秒，放置使其分离成 2 层后，合并水相到已经有溶液的烧杯中。弃去有机相。加热溶液挥发所有的 MIBK，加5ml 的硝酸，继续加热至干。冷却后，加20ml 的盐酸(1+1)，加热溶解可溶性盐类，冷却到室温，转移所有的  5 份溶液到同一个 250ml 容量瓶中，用水定容到体积。

- Mo溶液(约 25mg Mo/ml ) ：溶解23g 的钼酸铵[(NH4)6Mo7O24·4H2O] 于水中，转移到500ml 容量瓶，用水定容到体积。

- 焦硫酸钾溶液：称重 10g 的焦硫酸钾到铂坩埚中，加强热熔融，用水溶解，稀释到100ml  (新鲜制备)。

步骤

- 按照样品前处理步骤b) Al 制备的样品溶液可直接使用。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，空白要与样品采取相同的方式前处理，但是只含试剂而且试剂的用量与制备标准和样品的相同。空白测定得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备用于校准曲线的标准溶液系列，准备几个300ml  烧杯在每个烧杯中加 10ml 的 Fe溶液(20mg Fe/ml)和 10ml 的 Mo溶液(25mg Mo/ml )，以逐步增加的体积从0 ~ 10.0ml准确地加入 Al 标准溶液(200mg Al/ml )。加10ml 的硝酸和10ml 的硫酸(1+1)，加热直至不再产生硫酸的烟，然后冷却。加20ml 的盐酸(1+1)和10ml 的焦硫酸钾溶液溶解可溶性盐类，冷却到室温，转移到100ml 容量瓶，用水定容到体积。

测定

- 测定波长			309.3nm

- 校准曲线浓度范围		2 ~ 20mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，2)

- Al III (钒铁)

试剂

- Al 标准溶液(1000mg Al/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- 背景溶液：称取3.50g 的铁(最多含 0.001% Al)和6.5g 的V (最多含 0.001% Al)，转移到500ml  烧杯，盖上表面皿，加 100ml 的盐酸(1+1)和 20ml 的硝酸(1+1)然后逐渐加热分解。冷却到室温后，转移到500ml 容量瓶，用水定容到体积。

- 焦硫酸钾溶液：如同试剂 Al II

步骤

- 按照样品前处理步骤b) Al 制备的样品溶液可直接使用。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，空白要与样品采取相同的方式前处理，但是只含试剂而且试剂的用量与制备标准和样品的相同。空白测定得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备用于校准曲线的标准溶液系列，准备几个300ml  烧杯中。在每个中加入上述的背景溶液 50ml，然后准确地加Al 标准溶液(1000mg Al/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 10.0ml 。加10ml 的盐酸(1+1)，仔细地加热到干燥。冷却后，加20ml 的盐酸(1+1)和10ml 的焦硫酸钾溶液，加热溶解可溶性盐类。冷却到室温，转移到100ml 容量瓶，用水定容到体积。

测定

- 测定波长			309.3nm

- 校准曲线浓度范围		5 ~ 100mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，2)

注：

如果标准溶液的吸收超过 0.5 ，调节燃烧器角度使浓度最高的标准溶液的吸收约为 0.5 。

- Al IV (金属硅)

试剂

- Al 标准溶液(500mg Al/ml ) ：同 that描述于 Al I，试剂(1)

- Fe溶液(1mg Fe/ml ) ：称取1.0g 的纯铁，转移到300ml  烧杯，加10ml 的高氯酸。其余的步骤相同于Al I，从加热分解铁处开始。

步骤

- 当样品中 Al 的含量在 0.5%以下，按照前处理步骤描述于c) Al，Ca，Fe制备的样品溶液可直接测定。如果百分含量在 0.5~2.0%，分取 20ml  的样品溶液到100ml 容量瓶，加水定容到刻度。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Al 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备用于校准曲线的标准溶液系列，准备几个铂皿 (100 号)然后转移 Fe 标准溶液(1mg Fe/ml ) 到其中，使其含有与样品溶液相同量的 Fe ，在这些溶液中准确地加Al 标准溶液(500mg Al/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 10.0ml 然后进行与样品相同的前处理，步骤如同描述于c) Al，Ca，Fe。

测定：同  Al I

- Al V (金属铬)

试剂

- Al 标准溶液(500mg Al/ml ) ：同 Al I，试剂(1)

- 电解纯化金属铬

步骤

- 按照前处理步骤描述于d) Al，Fe制备的样品溶液可直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，空白要与样品采取相同的方式前处理，但是只含试剂而且试剂的用量与制备标准和样品的相同。空白测定得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备用于校准曲线的标准溶液系列，准备几个500ml  烧杯，在每个中加1.0g 的电解纯化铬。在这些溶液中准确地加Al 标准溶液(500mg Al/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 6.0ml  (0~3.0mg 的Al)。余下的步骤如同描述于 样品前处理d) Al，Fe，从”加入 15ml 的高氯酸，加热分解”处开始。

测定

- 测定波长			309.3nm

- 校准曲线浓度范围		3 ~ 30mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，2)

- Al VI (铌铁)

试剂

- Al 标准溶液(500mg Al/ml ) ：同 Al I，试剂 (1)

- Nb 溶液(10mg Nb/ml ) ：称取1.00g 的Nb (纯度 ³99.7%)然后转移到 300ml  聚乙烯烧杯中。加10ml 的水和5ml 的氢氟酸，逐滴加入 1ml 的硝酸到烧杯中分解Nb。转移此到100ml  聚乙烯容量瓶，加水定容到刻度。

- Fe溶液(10mg Fe/ml ) ：称取2.50g 的Fe (纯度 ³99.9%)然后转移到 300ml  聚乙烯烧杯中。加10ml 的水和5ml 的氢氟酸，逐滴加入 5ml 的硝酸分解。转移此到250ml  聚乙烯容量瓶中，加水定容到刻度。

步骤

- 按照前处理步骤描述于e) Al，Si，Sn制备的样品溶液可直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，空白要与样品采取相同的方式前处理，但是只含试剂而且试剂的用量与制备标准和样品的相同。空白测定得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备用于校准曲线的标准溶液系列，准备几个100ml  聚乙烯容量瓶，在每个中准确地加13ml 的Nb溶液(10mg Nb/ml )和5.5ml 的Fe溶液(10mg Fe/ml )。在这些溶液中准确地加Al 标准溶液(500mg Al/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 10.0ml  (0~5.0mg 的Al)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

测定：同  Al I

- Ca

试剂

- Ca 标准溶液(200mg Ca/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- 氯化钾溶液：溶解19.5g 的氯化钾(KCl)于水中，最终体积1000ml 。

- Fe溶液(1mg Fe/ml ) ：同 Al IV，试剂 (2)

- Al 溶液(1mg Al/ml ) ：称取0.10g 的Al，转移到200ml  烧杯，加10ml 的盐酸(1+1)，加2ml 的硝酸，加热分解Al，加10ml 的高氯酸，加热直至冒高氯酸的白烟。冷却后，转移到100ml 容量瓶，用水定容到体积。

步骤

- 按照前处理步骤c) Al，Ca，Fe 制备的样品溶液，转移 10ml  到100ml 容量瓶中。加10ml 的氯化钾溶液，用水定容到体积。此溶液用于测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，该溶液与用于稀释标准的溶液相同而未加入任何 Ca 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备用于校准曲线的标准溶液系列，准备几个铂皿 (100 号)然后转移 Fe溶液(1mg Fe/ml )和Al 溶液(1mg Al/ml ) 到每个烧杯中，使 Fe 和 Al 的含量与样品溶液的相同。此外，在这些溶液中准确地加 Ca  标准溶液(200mg Ca/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 10.0ml  (0~2.0mg 的Ca)然后进行与样品相同的前处理，步骤如同描述于c) Al，Ca，Fe，采取与描述于步骤(1)相同的方式分取。

测定

- 测定波长			422.7nm

- 校准曲线浓度范围		0.2 ~ 2mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，10)

- Co

试剂

- Co 标准溶液(50mg Co/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Ni ：使用纯度尽可能高的 Ni  ，不含 Co 或 Co 的百分含量尽可能低，且已知。

- Fe ：使用纯度尽可能高的 Fe ，不含 Co或 Co 的百分含量尽可能低，且已知。

步骤

- 当Co 在样品中的含量在0.2%以下，按照前处理步骤描述于f ) Co，Cu，Mn制备的样品溶液可直接测定。如果百分含量在 0.2~1.0%，分取 20ml  的样品溶液到100ml 容量瓶，加13ml 的盐酸(1+1)，加水定容到刻度。此溶液用于测定。如果Co 的百分含量在 1.0 ~ 2.0%，转移 10ml 的样品溶液到 100ml 容量瓶中，加15ml 的盐酸(1+1)，加水定容到刻度。此溶液用于测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，空白要与样品采取相同的方式前处理，但是只含试剂而且试剂的用量与制备标准和样品的相同。空白测定得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备用于校准曲线的标准溶液系列，当Co 在样品中的含量在0.2%以下，准备几个300ml  烧杯，转移与样品相同量的 Ni和 Fe 到烧杯中。进行与样品相同的前处理步骤如同描述于f ) Co，Cu，Mn ，然后准确地加Co 标准溶液(50mg Co/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 20.0ml  (0~1.0mg 的Co)，用水定容到体积。
如果Co 在样品中的含量大于 0.2%，准备几个 300ml  烧杯，转移与样品相同量的 Ni和 Fe 到烧杯中。进行与样品相同的前处理步骤如同描述于f ) Co，Cu，Mn，在按照步骤(1)分取后，在这些容器中准确地加入 Co 标准溶液(50mg Co/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 20.0ml  (0~1.0mg 的Co)，用水定容到体积。

测定

- 测定波长			240.7nm

- 校准曲线浓度范围		0.5 ~ 10mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，12)

注：

如果标准溶液的吸收超过 0.5 ，调节燃烧器角度使浓度最高的标准溶液的吸收约为 0.5 。

- Cr

试剂

- Cr 标准溶液(50mg Cr/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Ni ：使用纯度尽可能高的 Ni  ，不含  Cr或 Cr 的百分含量尽可能低，且已知。

- Fe ：使用纯度尽可能高的 Fe ，不含 Cr或 Cr 的百分含量尽可能低，且已知。

步骤

- 当样品中 Cr 的含量在 0.2%以下，按照前处理步骤描述于g) Cr制备的样品溶液可直接测定。如果 Cr 的百分含量在 0.2~1.0%，分取 20ml  的样品溶液到100ml 容量瓶，加13ml 的盐酸(1+1)和8ml 的硫酸氢钠 (100g/L)，加水定容到刻度。此溶液用于测定。如果百分含量在 1.0 ~ 2.0%，转移 10ml 的样品溶液到 100ml 容量瓶中，加15ml 的盐酸(1+1)和9ml 的硫酸氢钠 (100g/L)，加水定容到刻度。此溶液用于测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，空白要与样品采取相同的方式前处理，但是只含试剂而且试剂的用量与制备标准和样品的相同。空白测定得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备用于校准曲线的标准溶液系列，当样品中 Cr 的含量在 0.2%以下，准备几个300ml  烧杯，转移与样品相同量的 Ni和 Fe 到烧杯中。进行与样品相同的前处理步骤如同描述于g) Cr ，然后准确地加Cr 标准溶液(50mg Cr/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 20.0ml  (0~1.0mg 的Cr)，用水定容到体积。
如果样品中 Cr 的含量大于 0.2%，准备几个300ml  烧杯，转移与样品相同量的 Ni和 Fe 到烧杯中。进行与样品相同的前处理步骤如同描述于g) Cr，在按照步骤(1)分取后，在这些容器中准确地加入 Cr 标准溶液(50mg Cr/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 20.0ml  (0~1.0mg 的Cr)，用水定容到体积。

测定

- 测定波长			357.9nm

- 校准曲线浓度范围		0.5 ~ 10mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，13)

注：

如果标准溶液的吸收超过 0.5 ，调节燃烧器角度使浓度最高的标准溶液的吸收约为 0.5 。

- Cu I (钼铁)

试剂

- Cu 标准溶液(500mg Cu/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- 无铜的氯化铁溶液(约 20mg Fe/ml ) ：称取 5 份 1.0g 的纯铁转移到 300ml 烧杯。加10ml 的盐酸，盖上表面皿，温和地加热分解。溶液加5ml 的过氧化氢使铁氧化，连续加热，仔细地挥发至干，不要烧残渣。冷却后，加10ml 的盐酸(10+6) 溶解可溶性盐类，冷却到室温。使用约 20ml 的盐酸(10+6)，清洗和转移溶液到200ml 分液漏斗。加30ml 的4-甲基-2-戊酮(MIBK)，强烈摇动约 1 分钟，放置使其分离成 2 层，弃去下层 (水相)。加20ml 的水到有机相中，强烈摇动约 1 分钟，放置使其分离成 2 层，转移下层 水相到原来的烧杯中。加a 进一步10ml 的水to 分液漏斗，强烈摇动约 1 分钟，放置使其分离成 2 层后，合并水相用溶液 already in  original 烧杯。弃去有机相。加热溶液for 约 5 分钟挥发almost 所有的 MIBK，加5ml 的硝酸，继续加热至干。冷却后，加20ml 的盐酸(1+1)，温和地加热溶解可溶性盐类，冷却到室温，转移所有的  5 份溶液到single 250ml 容量瓶，用水定容到体积。

步骤

- 按照前处理步骤描述于h) Cu制备的样品溶液可直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，空白要与样品采取相同的方式前处理，但是只含试剂而且试剂的用量与制备标准和样品的相同。空白测定得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备用于校准曲线的标准溶液系列，准备几个100ml 容量瓶，在每个中转移10ml 的无铜的氯化铁溶液(约 20mg Fe/ml ) (约 200mg 的Fe)，准确地加Cu 标准溶液(500mg Cu/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 5.0ml  (0 ~ 2.5mg 的Cu)到各容量瓶中，加水定容到刻度。

测定

- 测定波长			324.7nm

- 校准曲线浓度范围		1 ~ 25mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，15)

注：

如果标准溶液的吸收超过 0.5 ，调节燃烧器角度使浓度最高的标准溶液的吸收约为 0.5 。

- Cu II (镍铁)

试剂

- Cu 标准溶液(50mg Cu/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Ni ：使用纯度尽可能高的 Ni  ，不含  Cu或 Cu 的百分含量尽可能低，且已知。

- Fe ：使用纯度尽可能高的 Fe ，不含 Cu或 Cu 的百分含量尽可能低，且已知。

步骤

- 按照前处理步骤描述于f ) Co，Cu，Mn可制备的样品溶液直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，空白要与样品采取相同的方式前处理，但是只含试剂而且试剂的用量与制备标准和样品的相同。空白测定得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备用于校准曲线的标准溶液系列，准备几个300ml  烧杯，转移与样品相同量的 Ni和 Fe 到烧杯中。进行与样品相同的前处理步骤如同描述于f ) Co，Cu，Mn ，然后准确地加Cu 标准溶液(50mg Cu/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 20.0ml  (0~1.0mg 的Cu)，用水定容到体积。

测定

- 测定波长			324.7nm

- 校准曲线浓度范围		0.5 ~ 10mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，15)

注：

如果标准溶液的吸收超过 0.5 ，调节燃烧器角度使浓度最高的标准溶液的吸收约为 0.5 。

- Fe I  (金属硅)

试剂

- Fe 标准溶液(1000mg Fe/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

步骤

- 转移按照前处理步骤描述于c) Al，Ca，Fe 制备的样品溶液 10ml  到 100ml 的容量瓶中，加水定容到刻度。
作为空白试验，测定稀释标准用的溶液而不加入任何 Fe 标准溶液，得到的结果用于校正此后标准，样品的测定值。

- 制备用于校准曲线的标准溶液系列，准备几个铂皿 (100 号)，准确地加Fe 标准溶液(1000mg Fe/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 5.0ml  (0 ~ 5.0mg 的Fe)。进行与样品相同的前处理步骤如同描述于c) Al，Ca，Fe，然后如描述于步骤(1)进行分取制备。

测定

- 测定波长			248.3nm

- 校准曲线浓度范围		0.5 ~ 5mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，16)

- Fe II (金属铬)

试剂

- Fe 标准溶液(100mg Fe/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Cr溶液(10mg Cr/ml ) ：称取1.00g 的电解纯化金属铬转移到 500ml 烧杯中。盖上表面皿，加15ml 的高氯酸，加热分解，继续加热直至冒高氯酸的白烟约 10 分钟。冷却后，加 50ml 的温水溶解盐类，转移到100ml 容量瓶，冷却到室温，用水定容到体积。

步骤

- 转移10ml 的按照前处理步骤描述于d) Al，Fe制备的样品溶液到100ml 容量瓶，加水定容到刻度。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，空白要与样品采取相同的方式前处理，但是只含试剂而且试剂的用量与制备标准和样品的相同。空白测定得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备用于校准曲线的标准溶液系列，准备几个100ml 容量瓶，在这些容器中加10ml 的Cr 标准溶液(10mg Cr/ml )。此后，准确地在这些容量瓶加入 Fe 标准溶液(100mg Fe/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 2.0ml  (0~0.2mg 的Fe)，用水定容到体积。

测定

- 测定波长			248.3nm

- 校准曲线浓度范围		0.2 ~ 2mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，16)

- Mn

试剂

- Mn 标准溶液(50mg Cr/ml ) ：参照分析手册第 2 册第 3 章标准的制备。

- Ni ：使用纯度尽可能高的 Ni  ，不含  Mn或 Mn 的百分含量尽可能低，且已知。

- Fe ：使用纯度尽可能高的 Fe ，不含 Mn或 Mn 的百分含量尽可能低，且已知。

步骤

- 当样品中 Mn 的含量在 0.2%以下，按照前处理步骤描述于f ) Co，Cu，Mg制备的样品溶液可直接测定。如果 Mn 的百分含量 大于 0.2%，分取 20ml  的样品溶液到100ml 容量瓶，加13ml 的盐酸(1+1)，加水定容到刻度。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，空白要与样品采取相同的方式前处理，但是只含试剂而且试剂的用量与制备标准和样品的相同。空白测定得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备用于校准曲线的标准溶液系列，当样品中 Mn 的含量在 0.2%以下，准备几个300ml  烧杯，转移与样品相同量的 Ni和 Fe 到烧杯中。进行与样品相同的前处理步骤如同描述于f ) Co，Cu，Mn ，然后准确地加Mn 标准溶液(50mg Mn/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 20.0ml  (0~1.0mg 的Mn)，用水定容到体积。
如果样品中 Mn 的含量大于 0.2%，准备几个300ml  烧杯，转移与样品相同量的 Ni和 Fe 到烧杯中。进行与样品相同的前处理步骤如同描述于f ) Co，Cu，Mn，在按照步骤(1)分取后，在这些容器中准确地加入 Mn 标准溶液(50mg Mn/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 10.0ml  (0~0.5mg 的Mn)，用水定容到体积。

测定

- 测定波长			279.5nm

- 校准曲线浓度范围		0.5 ~ 10mg/ml  (  £0.2% Mn)

- 0.2 ~ 5mg/ml  (  ³0.2% Mn)

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，23)

注：

如果标准溶液的吸收超过 0.5 ，调节燃烧器角度使浓度最高的标准溶液的吸收约为 0.5 。

- Si

试剂

- Si 标准溶液(1000mg Si/ml ) ：称取 0.5349g 的二氧化硅 (纯度 ³99.9%)然后转移到100ml  聚乙烯烧杯。加盖  烧杯，加15ml 的硝酸(1+2)和7ml 的氢氟酸，室温下放置分解 1 小时。下一步，转移此溶液到250ml  聚乙烯容量瓶，用水定容到体积。

- Nb溶液(10mg Nb/ml ) ：同 Al VI，试剂 (2)

- Fe溶液(10mg Fe/ml ) ：同 Al VI，试剂 (3)

步骤

- 按照样品前处理e) Al，Si，Sn制备的溶液可直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，空白要与样品采取相同的方式前处理，但是只含试剂而且试剂的用量与制备标准和样品的相同。空白测定得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备用于校准曲线的标准溶液系列，准备几个100ml  聚乙烯容量瓶，在这些容器中准确地加13ml 的Nb溶液(10mg Nb/ml )和5.5ml 的Fe溶液(10mg Fe/ml )。此后，准确地加Si 标准溶液(1000mg Si/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 6.0ml  (0~6.0mg 的Si)，用水定容到体积。

测定

- 测定波长			251.6nm

- 校准曲线浓度范围		6 ~ 60mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，34)

- Sn

试剂

- Sn 标准溶液(1000mg Si/ml ) ：称取 0.250g 的Sn (纯度 ³99.9%)然后转移到 300ml  聚乙烯烧杯中。加盖  烧杯，加10ml 的氢氟酸和加1.0ml 的硝酸到逐渐分解。转移此溶液到250ml  聚乙烯容量瓶，用水定容到体积。

- Nb溶液(10mg Nb/ml ) ：同 Al VI，试剂 (2)

- Fe溶液(10mg Fe/ml ) ：同 Al VI，试剂 (3)

步骤

- 溶液制备按照样品前处理e) Al，Si，Sn可直接测定。
作为空白试验，制备和测定空白溶液，空白要与样品采取相同的方式前处理，但是只含试剂而且试剂的用量与制备标准和样品的相同。空白测定得到的结果用于校正此后标准和样品的测定值。

- 制备用于校准曲线的标准溶液系列，准备几个100ml  聚乙烯容量瓶，在这些容器中准确地加13ml 的Nb溶液(10mg Nb/ml )和5.5ml 的Fe溶液(10mg Fe/ml )。此后，准确地加 Sn 标准溶液(1000mg Si/ml ) 以逐步增加的体积从0 ~ 6.0ml  (0~6.0mg 的Sn)，用水定容到体积。

测定

- 测定波长			224.6nm

- 校准曲线浓度范围		6 ~ 60mg/ml

- 测定条件			参照分析手册第 3 册之6.4，37)